«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель Департамента
государственного контроля
лекарственных средств и
медицинской техники МЗ РФ
______________ В.Е. Акимочкин
«04» августа 2003 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СВОБОДНОГО ПРОСТАТ-СПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

(ОнкоИФА-свободный ПСА)

Рекомендована Комиссией по наборам реагентов
для иммуноферментного (неинфекционные),
радиоиммунологического и других видов
иммунохимического анализа Комитета по
новой медицинской технике МЗ РФ
(протокол № 3 от 24 марта 2003 г.)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реагентов «ОнкоИФА-свободный ПСА» предназначен для количественного определения свободной фракции простат-специфического антигена (свободного ПСА) в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

1.2. ПСА представляет собой гликопротеин с молекулярной массой около 32000 Да, состоящий из одной полипептидной цепи. ПСА является сериновой протеазой, продуцируемой исключительно эпителием человеческой простаты. В норме ПСА секретируется в семенную жидкость в высоких концентрациях, где он является ферментативно активным и напрямую вовлечен в разжижение семенного сгустка. В кровотоке ПСА присутствует в низких концентрациях. Увеличение концентрации ПСА в сыворотке крови свидетельствует о патологиях простаты, таких как доброкачественная гиперплазия и злокачественное перерождение ткани простаты. Определение ПСА широко используется для обнаружения и мониторинга пациентов с раком простаты.

Показано, что ПСА образует стабильные комплексы с различными ингибиторами протеаз. Основная часть ПСА в сыворотке крови человека присутствует в виде комплекса с α1-антихимотрипсином (ПСА-АХТ). Однако существует большая разница в соотношении свободного ПСА и комплекса ПСА-АХТ среди различных групп пациентов. Доля свободного ПСА в случае доброкачественной гиперплазии выше, чем при раке простаты.

1.3. Набор «ОнкоИФА-свободныйПСА» рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной пробы для определения оптической плотности раствора ТМБ при использовании всех стрипов одновременно.

Примечание: В случае дробного применения набор может быть использован в течение месяца после вскрытия компонентов набора.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА.

В лунках, при добавлении исследуемого образца и аналитического буфера, во время первой инкубации происходит связывание свободного ПСА с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами, специфичными к уникальному эпитопу на молекуле свободного ПСА. Во время второй инкубации конъюгат моноклональных антител к ПСА с пероксидазой связывается со свободным ПСА, иммобилизованным в ходе первой инкубации.

Во время инкубации с раствором ТМБ происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна концентрации свободного ПСА в исследуемом образце. После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочного графика рассчитывается концентрация свободного ПСА в определяемых образцах.

3. СОСТАВ НАБОРА

· комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антителами к свободному ПСА, маркирован «Стрипы с иммобилизованными антителами к свободному ПСА» — 1 пакет;

· калибровочные пробы на основе сыворотки крови, содержащие известные количества свободного ПСА; значения концентраций свободного ПСА в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов — 6 флаконов (по 0,5);

· аналитический буфер, маркирован «БуферА» — 1 флакон (14 мл);

· конъюгат анти-ПСА-пероксидаза, маркирован «Конъюгат Е» — 1 флакон (14 мл);

· концентрированный буферный раствор для промывки лунок, маркирован «БуферР» — 2 флакона (по 20 мл);

· раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор ТМБ» — 1 флакон (14 мл);

· стоп-реагент, маркирован «Стоп-реагент» — 1флакон (14 мл);

· контрольная сыворотка с известным содержанием свободного ПСА, маркирована «Контрольная сыворотка» — 1 флакон (0,5 мл).

4. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

4.1. Специфичность. Не обнаружено перекрестной реакции моноклональных антител к свободному ПСА с ПСА-АХТ комплексом.

4.2. Коэффициент вариации результатов определения свободного ПСА в одном и том же образце с использованием набора «ОнкоИФА-свободный ПСА» не превышает 8%.

4.3. Точность. Данный аналитический параметр проверяется тестом на «открытие» свободногоПСА — соответствие измеренной концентрации свободногоПСА предписанной в пробе, полученной путем смешивания равных объемов контрольной сыворотки и калибровочной пробы №3. Процент открытия составляет 90–110.

4.4. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация свободногоПСА в сыворотке крови человека не превышает 0,1 нг/мл.

4.5. Клиническая проверка. Отношение концентрации свободного ПСА к концентрации общего ПСА может быть использовано как критерий для дифференциальной диагностики рака простаты и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) у пациентов с умеренно увеличенным уровнем общего ПСА. Отношение концентрации свободного ПСА к концентрации общего ПСА выражается в процентах и имеет вид:

Концентрация свободного ПСА Х 100%

Концентрация общего ПСА

Значение соотношения концентраций свободного и общего ПСА ниже определенного уровня (по данным литературы — 14–16%) с большой вероятностью свидетельствует о наличии рака предстательной железы.

4.6. Конкретный уровень порогового соотношения в различных лабораториях и клиниках подвержен некоторым колебаниям. Рекомендуется в каждой лаборатории при использовании набора уточнить пороговое соотношение концентраций ПСА.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. Потенциальный риск применения набора — класс 2а.

5.2. Все компоненты набора в используемых концентрациях являются нетоксичными.

5.3. При работе с набором следует соблюдать «Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР», Москва, 1981 г.

5.4. Стоп-реагент представляет собой 1Н раствор соляной кислоты. Избегать разбрызгивания и попадания на кожу и слизистые. В случае попадания раствора стоп-реагента на кожу и слизистые необходимо промыть пораженный участок большим количеством водопроводной воды.

5.5. При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. производные крови человека являются потенциально инфицированным материалом, способным длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусных инфекций.

5.6. Химическая посуда и оборудование, которые используются в работе с набором, должны быть соответствующим образом маркированы и храниться отдельно.

5.7. Запрещается прием пищи, использование косметических средств и курение в помещениях, предназначенных для работы с наборами.

6. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ:

· Спектрофотометр вертикального сканирования, позволяющий измерять оптическую плотность раствора в стрипах при длине волны 450 нм;

· одноканальные пипетки с изменяемым объемом отбора жидкостей: на 40–200мкл; 200–1000 мкл; 1000–5000 мкл с наконечниками;

· восьмиканальная пипетка, позволяющая отбирать объемы жидкости до 300 мкл с наконечниками;

· прибор для встряхивания рамки со стрипами (термостатируемый шейкер), позволяющий производить встряхивание со скоростью 500–800 об/мин при температуре +37°С;

· мерный цилиндр, позволяющий отмерять 400 мл;

· стакан стеклянный вместимостью 500 мл;

· дистиллированная вода;

· фильтровальная бумага;

· перчатки резиновые или пластиковые.

7. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА

7.1. Калибровочные пробы и контрольная сыворотка готовы к использованию.

7.2. Стрипы. Перед вскрытием пакет со стрипами необходимо выдержать при комнатной температуре (+18…25°С) в течение 30 минут. Открыть пакет и переставить на свободную рамку необходимое количество стрипов. Оставшиеся стрипы хранить в пакете с герметично закрытым замком при температуре +2...8°С в течение всего срока годности.

7.3. Промывочныйбуфер. Необходимое количество Буфера Р развести дистиллированной водой в 10 раз.

Например: 5 мл БуфераР + 45 мл дистиллированной воды.

Тщательно перемешать, избегая пенообразования. Хранить закрытым при комнатной температуре (+18…25°С) не более 5суток. Оставшийся неиспользованным БуферР хранить закрытым при температуре +2...8°С в течение всего срока годности.

7.4. БуферА готов к использованию.

7.5. Конъюгат анти-ПСА-пероксидаза готов к использованию.

7.6. Раствор ТМБ готов к использованию.

7.7. Стоп-реагент готов к использованию.

8. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

8.1. Все реагенты перед проведением анализа должны быть тщательно перемешаны и доведены до комнатной температуры. На последней странице приведена схема проведения анализа.

8.2. Составить протокол маркировки лунок. Лунки промаркировать следующим образом:

А1, А2 — №1 для измерения величины оптической плотности раствора ТМБ;

В1, В2 — № 2 для калибровочной пробы № 1;

С1, С2 — № 3 для калибровочной пробы № 2;

D1, D2 — № 4 для калибровочной пробы № 3;

Е1, Е2 — № 5 для калибровочной пробы № 4;

F1, F2 — № 6 для калибровочной пробы № 5;

G1, G2 — № 7 для калибровочной пробы № 6;

H1, H2 — № 8 для контрольной сыворотки.

8.3. Во все лунки, кроме лунок А1 и А2, внести по 100 мкл Буфера А.

8.4. Внести в соответствующие лунки по 50 мкл калибровочных проб и контрольной сыворотки, в оставшиеся лунки по 50 мкл исследуемой сыворотки крови в дубликатах.

8.5. Инкубировать стрипы 1 час при встряхивании в термостатируемом шейкере при температуре +37°С со скоростью 500–800 об/мин.

8.6. По окончании инкубации удалить содержимое лунок декантированием и промыть лунки пять раз. При каждой промывке во все лунки добавить по 300 мкл промывочного буфера, приготовленного по п. 7.3, встряхнуть рамку на шейкере в течение 5–10 сек. с последующим декантированием. После последнего декантирования тщательно удалить остатки жидкости из лунок постукиванием рамки со стрипами в перевернутом положении по фильтровальной бумаге.

8.7. Во все лунки, кроме лунок А1 и А2, немедленно внести по 120 мкл раствора конъюгата анти-ПСА-пероксидаза.

8.8. Инкубировать стрипы согласно п.8.5.

8.9. По окончании второй инкубации удалить содержимое лунок декантированием и промыть лунки согласно п.8.6.

8.10. Немедленно внести во все лунки по 100 мкл раствора тетраметилбензидина. Инкубировать стрипы в темноте в течение 15–30 мин. в зависимости от степени развития окраски.

8.11. Добавить во все лунки с той же скоростью и в той же последовательности, как и раствор тетраметилбензидина, по 100 мкл стоп-реагента для остановки ферментной реакции, встряхивать на шейкере 1–2 мин.

8.12. Измерить на фотометре вертикального сканирования оптическую плотность в лунках при 450нм. Если программа фотометра позволяет вычитать величину оптической плотности в лунках А1 и А2 из значений оптических плотностей всех остальных лунок, то для дальнейших расчетов необходимо использовать величину В — среднее значение оптической плотности в лунках, содержащих калибровочные или исследуемые пробы. В линейных координатах построить для калибровочных проб график зависимости В (ед. опт.плотн.) от концентрации свободного ПСА в калибровочных пробах (нг/мл). Если фотометр не позволяет вычитать величину оптической плотности лунок А1 и А2, то необходимо пользоваться формулой В–BТ, где ВТ— среднее значение оптической плотности лунок А1 и А2.

Определить содержание свободного ПСА в пробах по калибровочному графику.

8.13. Если по техническим причинам невозможно измерить оптическую плотность в лунках планшета непосредственно после выполнения п.8.11, то следует иметь в виду, что окраска в лунках планшета стабильна в течение 20 минут при температуре +2...8°С.

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

9.1. Набор «ОнкоИФА-свободныйПСА» должен храниться при температуре +2...8°C в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до +25°С не более 5 суток.

Срок годности набора — 12 месяцев.

В случае дробного использования компоненты набора необходимо хранить следующим образом:

· стрипы хранить в герметично закрытом пакете с замком при температуре +2...8°C в течение всего срока годности;

· калибровочные пробы и контрольную сыворотку после вскрытия флаконов хранить не более 1 месяца при температуре +2...8° С;

· конъюгат анти-ПСА-пероксидаза и раствор ТМБ после вскрытия флаконов хранить не более 1 месяца при температуре +2...8° С;

· промывочный буфер, подготовленный к использованию, хранить закрытым не более 5 суток при комнатной температуре (+18...25° С);

· БуферР, Буфер А и стоп-реагент после вскрытия флаконов хранить при температуре +2...8°С в течение всего срока годности.

9.2. Для проведения анализа не следует использовать плазму крови, гемолизированную и мутную сыворотку.

9.3. При использовании набора для проведения нескольких независимых серий анализов необходимо иметь в виду следующее:

· количество независимых экспериментов, которое можно провести с помощью данного набора (4эксперимента), ограничено объемом калибровочных проб;

· для каждого независимого эксперимента необходимо построение нового калибровочного графика и рекомендуется определение концентрации свободногоПСА в контрольной сыворотке.

9.4. Запрещается использовать стоп-реагенты из наборов реагентов других фирм-производителей.

9.5. Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции.

По вопросам качества набора «ОнкоИФА-свободный ПСА» обращаться по адресу: 189650, г.Санкт-Петербург, пос.Песочный-2, ул.Ленинградская, д.70/4, телефон/ факс: (812) 596-67-80 или в ИГКЛС НЦ ЭГКЛС МЗ РФ по адресу: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.14А, телефон: (095) 120-60-95.

По вопросам поставки набора «ОнкоИФА-свободный ПСА» обращаться по адресу: 357340 г. Лермонтов Ставропольский край, ул. Нагорная д.4А телефон/факс (87935) 3-77-28, 3-74-65 ООО «ВИАР»

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

| Стадия анализа и реагенты | Номер пары лунок в соответствии с маркировкой по п. 8.2. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9–48 |
| Буфер А, мкл | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| КП № 1, мкл | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – |
| КП № 2, мкл | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – |
| КП № 3, мкл | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – |
| КП № 4, мкл | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – |
| КП № 5, мкл | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – |
| КП № 6, мкл | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – |
| КС, мкл | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – |
| СХ, мкл | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 |
| Инкубация № 1 | 1 час, термостатируемый шейкер, +37°С |
| 5-кратная промывка: промывочный буфер, мкл | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 |
| Конъюгат анти-ПСА-пероксидаза, мкл | – | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Инкубация № 2 | 1 час, термостатируемый шейкер, +37°С |
| 5-кратная промывка: промывочный буфер, мкл | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 |
| Раствор ТМБ, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 3 | КT, темное место, 15–30 минут |
| Стоп-реагент, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Перемешивание | Шейкер, 1–2 минуты |
| Измерение ОП р-ров в лунках стрипов | Фотометр, 450 нм |
| Расчет результатов | Калькулятор и масштабная бумага либо соответствующая компьютерная программа |

Примечания: 
КП — калибровочная проба; 
КС — контрольная сыворотка;
СХ — анализируемые пробы;
ОП — оптическая плотность;
КT — комнатная температура (+18…25°С).

Инструкция составлена:
В.А. Головаченко, зав. лабораторией биотехнологий ЗАО «Алкор Био»;
Д.Г. Полынцевым, ген. директором ЗАО «Алкор Био»;
Н.Н. Ткаченко, сотрудником НИИАГ им. Д.О.Отта РАМН