«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Департамента
государственного контроля
лекарственных средств и
медицинской техники МЗ РФ
______________ В.Е. Акимочкин
«24» декабря 2003 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕГО ИММУНОГЛОБУЛИНА Е
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

ИФА-общий IgE

Рекомендована Комиссией по наборам реагентов
для иммуноферментного (неинфекционные),
радиоиммунологического и других видов
иммунохимического анализа
Комитета по новой медицинской технике МЗ РФ
(протокол № 8 от 22 сентября 2003 г.)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реагентов ИФА-общийIgE предназначен для количественного определения содержания общего иммуноглобулинаЕ в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

1.2. Иммуноглобулин Е (IgE) — класс иммуноглобулинов, содержание которого в сыворотке крови в норме крайне мало. Концентрация IgE в сыворотке крови постепенно возрастает с момента рождения человека до подросткового возраста. У взрослых людей концентрация IgE в норме может достигать 100МЕ/мл. В пожилом возрасте уровень IgE иногда снижается.

Продукция IgE имеет существенное значение в антигельминтозном иммунитете. При аскаридозе обнаруживается 15–20-кратное повышение концентрации IgE, то есть 1500–2000 МЕ/мл. Однако в развитых странах выявление повышенных концентраций IgE чаще связано с развитием аллергических заболеваний. Определение общего IgE имеет важное прогностическое значение. Его уровень выше 95% верхнего возрастного предела нормы выявляют у 75% детей, родители которых имеют аллергические заболевания. Выявление высоких концентраций общего IgE в сыворотке крови является важным вспомогательным средством, позволяющим дифференцировать аллергические заболевания среди множества патологий, клинически проявляющихся как астма, частые заболевания дыхательных путей, хронические риниты и дерматиты. Повышение концентрации IgE в сыворотке крови отмечают также при гипер-IgE синдроме, лимфосаркоме.

1.3. Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной пробы для определения оптической плотности раствора ТМБ при использовании всех стрипов одновременно.

Примечание: В случае дробного применения набор может быть использован в течение месяца после вскрытия компонентов набора.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

В наборе ИФА-общийIgE использован «сэндвич»–вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Для реализации этого варианта использованы два моноклональных антитела с различной эпитопной специфичностью к IgE. Одно из них иммобилизовано на твердой фазе (внутренняя поверхность лунок), второе конъюгировано с пероксидазой хрена. Влунках при добавлении исследуемого образца и конъюгата анти-IgE-пероксидаза, во время инкубации одновременно происходит иммобилизация общего IgE, содержащегося в исследуемом образце, и связывание его с конъюгатом. При удалении содержимого из лунок и промывке происходит удаление избытка конъюгата анти-IgE-пероксидаза, не связавшегося с иммобилизованным в ходе инкубацииIgE. Количество связавшегося конъюгата прямо пропорционально количеству общего IgE в исследуемом образце.

Во время инкубации с ТМБ происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству связанного конъюгата анти-IgE-пероксидаза. После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочного графика рассчитывается концентрация общего IgE в исследуемых образцах.

3. СОСТАВ НАБОРА

· Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к общему IgE, маркирован «Стрипы с моноклональными антителами к IgE» — 1пакет;

· калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Второму международному референсному препарату ВОЗ 75/502, содержащие известные количества общего IgE; концентрации общего IgE в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов; калибровочная проба №1 (0 МЕ/мл) — 1флакон (3,0 мл) и калибровочные пробы №2–№6 — 5 флаконов (по 0,5 мл);

· конъюгат анти-IgE-пероксидаза, маркирован «Конъюгат Е» — 1 флакон (18 мл);

· концентрированный буферный раствор для промывки лунок, маркирован «Буфер Р» – 1флакон (20 мл);

· раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор ТМБ» — 1 флакон (14 мл);

· стоп-реагент, маркирован «Стоп-реагент» (1Н соляная кислота) — 1 флакон (14 мл);

· контрольная сыворотка с известным содержанием общегоIgE, маркирована «Контрольная сыворотка» — 1флакон (0,5 мл).

4. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

4.1. Специфичность. Не обнаружено перекрестной реакции моноклональных антител к IgE с IgG, IgM, IgA.

4.2. Коэффициент вариации результатов определения общего IgE в одном и том же образце сыворотки крови с использованием набора ИФА-общийIgE не превышает 8%.

4.3. Линейность. Зависимость концентрации общего IgE в образцах сыворотки крови при разведении их сывороткой, не содержащей общего IgE, имеет линейный характер в диапазоне концентраций калибровочных проб № 2–№ 6 и составляет +10%.

4.4. Точность. Данный аналитический параметр проверяется тестом на «открытие» общего IgE — соответствие измеренной концентрации общего IgE предписанной в пробе, полученной путем смешивания равных объемов контрольной сыворотки и калибровочной пробы №3. Процент открытия составляет 90–110.

4.5. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация общегоIgE в сыворотке крови человека не превышает 5МЕ/мл.

4.6. В наборе ИФА-общийIgE значения концентраций калибровочных проб выражены в МЕ/мл. Для пересчета концентраций в нг/мл необходимо значение концентрации в МЕ/мл умножить на 2,4.

4.7. Клиническая проверка. Содержание общего IgE измеряли в сыворотке крови, взятой с 9 до 11часов, у 79 здоровых лиц и 226 больных, страдающих различными аллергическими заболеваниями, в возрасте 21–45 лет. У 48% здоровых лиц концентрация общего IgE была ниже 25 МЕ/мл, у 34% – от 25 до 100МЕ/мл, у 18% – более 100 МЕ/мл. У 8% больных, страдающих аллергическими заболеваниями, концентрация общегоIgE была ниже 25 МЕ/мл, у 22% – от 25 до 100 МЕ/мл, у 70% – более 100 МЕ/мл.

4.8. Рекомендуется в каждой лаборатории при использовании набора уточнить значения концентраций общего IgE, соответствующие нормальным.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. Потенциальный риск применения набора — класс 2а.

5.2. Все компоненты набора в используемых концентрациях являются нетоксичными.

5.3. При работе с набором следует соблюдать «Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР» (Москва, 1981 г.).

5.4. Стоп-реагент представляет собой 1Н раствор соляной кислоты. Избегать разбрызгивания и попадания на кожу и слизистые. В случае попадания раствора стоп-реагента на кожу и слизистые необходимо промыть пораженный участок большим количеством проточной воды.

5.5. При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы и производные крови человека являются потенциально инфицированным материалом, способным длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусных инфекций.

5.6. Химическая посуда и оборудование, которые используются в работе с набором, должны быть соответствующим образом маркированы и храниться отдельно.

5.7. Запрещается прием пищи, использование косметических средств и курение в помещениях, предназначенных для работы с наборами.

6. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ:

· Спектрофотометр вертикального сканирования, позволяющий измерять оптическую плотность раствора в стрипах при длине волны 450 нм;

· прибор для встряхивания рамки со стрипами (термостатируемый шейкер), позволяющий производить встряхивание со скоростью 500–800 об/мин при температуре +37°С;

· пипетки полуавтоматические одноканальные со сменными наконечниками с изменяемым объемом отбора жидкостей: на 5–50 мкл; на 40–200 мкл; на 200–1000 мкл; на 1000–5000 мкл;

· пипетка полуавтоматическая восьмиканальная со сменными наконечниками, позволяющая отбирать объемы жидкости до 300 мкл;

· цилиндр мерный, позволяющий отмерять 200 мл;

· стакан стеклянный вместимостью 300 мл;

· вода дистиллированная;

· бумага фильтровальная;

· перчатки резиновые или пластиковые.

7. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА

7.1. Калибровочные пробы и контрольная сыворотка готовы к использованию.

7.2. Предварительное разведение исследуемых образцов сывороток крови. Если значения общего IgE в исследуемых образцах по предварительным данным выше значения калибровочной пробы № 6, образцы следует развести калибровочной пробой №1 (0МЕ/мл) в 20 раз:

190 мкл калибровочной пробы №1 + 10 мкл исследуемого образца.

При разведении необходимо тщательное перемешивание.

7.3. Стрипы. Перед вскрытием пакет со стрипами необходимо выдержать при комнатной температуре в течение времени не менее 30 минут. Открыть пакет и переставить на свободную рамку необходимое количество стрипов. Оставшиеся стрипы хранить в пакете с герметично закрытым замком при температуре +2...8°C в течение всего срока годности.

7.4. Промывочныйбуфер. Необходимое количество Буфера Р развести дистиллированной водой в 10 раз. Например:

5 мл Буфера Р + 45 мл дистиллированной воды.

Тщательно перемешать, избегая пенообразования. Хранить закрытым при комнатной температуре (+18...25°С) не более 5суток. Оставшийся неиспользованным Буфер Р хранить закрытым при температуре +2...8°С в течение всего срока годности.

7.5. Конъюгат анти-IgE-пероксидаза готов к использованию.

7.6. Раствор ТМБ готов к использованию.

7.7. Стоп-реагент готов к использованию.

8. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

8.1. Все реагенты перед проведением анализа должны быть тщательно перемешаны и доведены до комнатной температуры. На последней странице приведена схема проведения анализа.

8.2. Составить протокол маркировки лунок. Лунки промаркировать следующим образом:

А1, А2 — № 1 для измерения величины оптической плотности раствора ТМБ;

В1, В2 — № 2 для калибровочной пробы № 1;

С1, С2 — № 3 для калибровочной пробы № 2;

D1, D2 — № 4 для калибровочной пробы № 3;

Е1, Е2 — № 5 для калибровочной пробы № 4;

F1, F2 — № 6 для калибровочной пробы № 5;

G1, G2 — № 7 для калибровочной пробы № 6;

H1, H2 — № 8 для контрольной сыворотки.

8.3. Во все лунки, кроме лунок А1 и А2, внести по 150 мкл конъюгата анти-IgE-пероксидаза.

8.4. Внести в соответствующие лунки по 20 мкл калибровочных проб и контрольной сыворотки, в оставшиеся лунки по 20мкл исследуемой сыворотки крови в дубликатах.

8.5. Инкубировать стрипы при встряхивании в течение 1,5 часов в термостатируемом шейкере при температуре +37°С со скоростью 500–800об/мин.

8.6. По окончании инкубации удалить содержимое лунок декантированием и промыть лунки пять раз. При каждой промывке во все лунки добавить по 250мкл промывочного буфера, приготовленного по п.7.4, встряхнуть рамку на шейкере в течение 5–10 секунд с последующим декантированием. После последнего декантирования тщательно удалить остатки жидкости из лунок постукиванием рамки со стрипами в перевернутом положении по фильтровальной бумаге.

8.7. Немедленно внести во все лунки по 100 мкл раствора ТМБ. Инкубировать стрипы в темноте в течение 15–30 минут в зависимости от степени развития окраски.

8.8. Добавить во все лунки с той же скоростью и в той же последовательности, как и раствор ТМБ, по 100 мкл стоп-реагента для остановки ферментной реакции, встряхивать на шейкере в течение 1–2 минуты.

8.9. Измерить на фотометре вертикального сканирования оптическую плотность раствора в лунках при длине волны 450 нм. Если программа фотометра позволяет вычитать величину оптической плотности в лунках А1 и А2 из значений оптических плотностей всех остальных лунок, то для дальнейших расчетов необходимо использовать величину В—среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках, содержащих калибровочные или исследуемые пробы. В линейных координатах построить калибровочный график зависимости В (ед. опт. плотн.) от концентрации Общий IgE в калибровочных пробах (МЕ/мл).

Если фотометр не позволяет вычитать величину оптической плотности лунок А1 и А2, то необходимо пользоваться формулой В-BТ, где ВТ — среднее арифметическое значение оптической плотности лунок А1 и А2.

Определить содержание общего IgE в пробах по калибровочному графику. Вслучае дополнительного разведения образцов необходимо измеренную концентрацию IgE умножить на фактор разведения.

8.10. Если по техническим причинам невозможно измерить оптическую плотность в лунках планшета непосредственно после выполнения п.8.8, то следует иметь в виду, что окраска в лунках планшета стабильна в течение 20 минут при температуре +2...8°С.

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

9.1. Набор ИФА-общийIgE должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2...8°С в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до +25°С не более 5 суток.

Срок годности набора — 12 месяцев.

В случае дробного использования компоненты набора необходимо хранить следующим образом:

· стрипы хранить в герметично закрытом пакете с замком при температуре +2...8°C в течение всего срока годности;

· калибровочные пробы и контрольную сыворотку после вскрытия флакона хранить не более 1месяца при температуре +2...8°С;

· конъюгат анти-IgE-пероксидаза и раствор ТМБ после вскрытия флаконов хранить не более 1месяца при температуре +2...8°C;

· промывочный буфер, подготовленный к использованию, хранить закрытым не более 5суток при комнатной температуре (+18...25°С);

· БуферР и стоп-реагент после вскрытия флаконов хранить при температуре +2...8°С в течение всего срока годности.

9.2. Для проведения анализа не следует использовать плазму крови, гемолизированную и мутную сыворотку крови, а также сыворотку крови, содержащую азид натрия.

9.3. Пробы сыворотки крови можно хранить при температуре +2...8°С не более 2 дней; при необходимости более длительного хранения — при температуре –20°С и ниже. Избегать повторных циклов замораживания-размораживания.

9.4. При использовании набора для проведения нескольких независимых серий анализов необходимо иметь в виду, что для каждого независимого эксперимента необходимо построение нового калибровочного графика и рекомендуется определение концентрации общего IgE в контрольной сыворотке.

9.5. Запрещается использовать стоп-реагенты из наборов реагентов других фирм-производителей.

9.6. Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции.

По вопросам качества набора ИФА-общийIgE следует обращаться по адресу: г.Санкт-Петербург, пос. Песочный-2, ул.Ленинградская, д.70/4, тел/факс: (812) 596-67-80, или в ИГКЛС ФГУ «НЦ ЭСМП» МЗ РФ по адресу: 117246, г.Москва, Научный проезд, д.14А, тел. (095) 120-60-95, 120-60-96.

По вопросам поставки набора ИФА-общийIgE обращаться по адресу: 357340 г. Лермонтов Ставропольский край, ул. Нагорная д.4А телефон/факс (87935) 3-77-28, 3-74-65 ООО «ВИАР»

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

| Стадия анализа и реагенты | Номер пары лунок в соответствии с маркировкой по п. 8.2. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9–48 |
| Конъюгат анти-IgE-пероксидаза, мкл | – | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| КП № 1, мкл | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
| КП № 2, мкл | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – |
| КП № 3, мкл | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – |
| КП № 4, мкл | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – |
| КП № 5, мкл | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – |
| КП № 6, мкл | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – |
| КС, мкл | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – |
| СХ, мкл | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| Инкубация № 1 | 1,5 часа, термостатируемый шейкер, +37°C |
| 5-кратная промывка: промывочный буфер, мкл | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 |
| Раствор ТМБ, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 2 | КT, темное место, 15–30 минут |
| Стоп-реагент, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Перемешивание | Шейкер, 1–2 минуты |
| Измерение ОП р-ров в лунках стрипов | Фотометр, 450 нм |
| Расчет результатов | Калькулятор и масштабная бумага либо соответствующая компьютерная программа |

Примечания: 
КП – калибровочная проба;
КС – контрольная сыворотка;
СХ – анализируемые пробы;
ОП – оптическая плотность;
КT – комнатная температура (+18…25°С).

Инструкция разработана:
зав.лабораторией биотехнологии ЗАО «Алкор Био» В.А. Головаченко,
ген. директором ЗАО «Алкор Био», к.б.н. Д.Г.Полынцевым и
ст.н.сотрудником НИИАГ им. Д.О. Отта РАМН, к.м.н. Н.Н. Ткаченко.