«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель Департамента
государственного контроля
лекарственных средств и
медицинской техники МЗ РФ

______________ В.Е. Акимочкин
«24» декабря 2003 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН-СУЛЬФАТА 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
(СтероидИФА-ДГЭА-сульфат)

Рекомендована Комиссией по наборам реагентов
для иммуноферментного (неинфекционные),
радиоиммунологического и других видов
иммунохимического анализа Комитета по
новой медицинской технике МЗ РФ
(протокол № 8 от 22 сентября 2003 г.)

1.НАЗНАЧЕНИЕ
1.1.Набор реагентов СтероидИФА-ДГЭА-сульфат предназначен для количественного определения содержания дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.
1.2.Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-C) является стероидным гормоном с молекулярной массой 368,4 Да, продуцируемым главным образом надпочечниками. Функции ДГЭА-C в организме четко не определены, гормон обладает слабым андрогенным эффектом. В периферических тканях гормон способен превращаться в сильный андроген — тестостерон. В кровотоке ДГЭА-C не связывается со специальными транспортными белками, у него отсутствует суточный ритм. Определение уровня ДГЭА-C в сыворотке крови имеет важное значение при дифференциальной диагностике заболеваний яичников, для оценки функции надпочечников при нарушении полового развития у детей, при дифференциальной диагностике синдрома и болезни Кушинга.
1.3.Набор СтероидИФА-ДГЭА-сульфат рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной пробы для определения оптической плотности раствора ТМБ при использовании всех стрипов одновременно.
Примечание: В случае дробного применения набор может быть использован в течение месяца после вскрытия компонентов набора.

2.ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА
В наборе СтероидИФА-ДГЭА-сульфат использован вариант конкурентного твердофазного иммуноферментного анализа. При одновременном добавлении в лунки исследуемого образца, конъюгата ДГЭА-С-пероксидаза и антител к ДГЭА-С во время инкубации устанавливается равновесие между конъюгатом и эндогенным ДГЭА-С сыворотки крови за связывание с поликлональными кроличьими антителами к ДГЭА-С. Одновременно происходит связывание антител к ДГЭА-С с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок козьими поликлональными антителами к иммуноглобулинам кролика. При удалении содержимого из лунок происходит разделение свободного и связанного антителами конъюгата ДГЭА-С-пероксидаза, причем количество связанного антителами конъюгата обратно пропорционально количеству ДГЭА-С в анализируемом образце сыворотки крови.
Во время инкубации с ТМБ происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству связанного антителами конъюгата ДГЭА-С-пероксидаза. После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочного графика рассчитывается концентрация ДГЭА-С в исследуемых образцах.

3.СОСТАВ НАБОРА
·Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными антителами против IgG кролика, маркирован «Стрипы с антителами против IgG кролика» — 1 пакет;
·калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества ДГЭА-С; концентрации ДГЭА-С в калибровочных указаны на этикетках флаконов — 6 флаконов (по 0,5 мл);
·конъюгат ДГЭА-С с пероксидазой, маркирован «Конъюгат Е» — 1 флакон (14 мл);
·раствор антител к ДГЭА-С, маркирован «Антитела к ДГЭА-С» — 1 флакон (14 мл);
·концентрированный буферный раствор для промывки лунок, маркирован «Буфер Р» — 1 флакон (14 мл);
·раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор ТМБ» — 1 флакон (14 мл);
·стоп-реагент, маркирован «Стоп-реагент» — 1 флакон (14 мл);
·контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием ДГЭА-С, маркирована «Контрольная сыворотка» — 1 флакон (0,5 мл).

4.АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА.
4.1.Специфичность. Перекрестная реакция антител к ДГЭА-С с другими стероидам приведена в таблице.

Таблица

| СТЕРОИД | Перекрестная реакция, % |
| --- | --- |
| ДГЭА-С | 100 |
| ДГЭА | 50 |
| Другие родственные стероиды | <1 |

4.2.Коэффициент вариации результатов определения ДГЭА-С в одном и том же образце сыворотки крови человека с использованием набора СтероидИФА-ДГЭА-сульфат не превышает 8%.
4.3.Линейность. Зависимость концентрации ДГЭА-С в образцах сыворотки крови при разведении их сывороткой крови, не содержащей ДГЭА-С, имеет линейный характер в диапазоне концентраций калибровочных проб № 2–№ 6 и составляет ±10%.
4.4.Точность. Данный аналитический параметр проверяется тестом на «открытие» ДГЭА-С — соответствие измеренной концентрации ДГЭА-С предписанной в пробе, полученной путем смешивания равных объемов контрольной сыворотки и калибровочной пробы № 3. Процент открытия составляет 90–110.
4.5.Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация ДГЭА-С в сыворотке крови человека не превышает 0,04 мкг/мл.
4.6.В наборе СтероидИФА-ДГЭА-сульфат значения концентраций калибровочных проб выражены в мкг/мл. Для пересчета концентраций ДГЭА-С в мкмоль/л необходимо значение концентрации в мкг/мл умножить на 2,6.
4.7.Клиническая проверка. Содержание ДГЭА-С измеряли в сыворотке крови, взятой в случайной выборке лиц натощак из локтевой вены в 8 до 9 часов. У 40 здоровых мужчин в возрасте 21 – 39 лет средняя концентрация ДГЭА-С составила 2,7 мкг/мл (1,0–4,2 мкг/мл) (данные Алкор Био).

Концентрация ДГЭА-С в сыворотке крови здоровых женщин разного возраста представлена в таблице 2 и женщин на разных сроках беременности — в таблице 3.

Таблица 21

| Возраст | Число обследованных, n | Концентрация ДГЭА-С, мкг/мл |
| --- | --- | --- |
|  |  | Медиана | 5%-ный перцентиль | 95%-ный перцентиль |
| 1,5 мес–3 года | 44 | 0,04 | 0,00 | 0,45 |
| 4–8 лет | 27 | 0,16 | 0,00 | 1,36 |
| 9–10 лет | 27 | 0,48 | 0,06 | 1,70 |
| 11–13 лет | 35 | 1,03 | 0,12 | 2,45 |
| 14–17 лет | 43 | 1,45 | 0,18 | 3,55 |
| 18–29 лет | 100 | 2,45 | 0,37 | 5,70 |
| 30–39 лет | 71 | 1,75 | 0,86 | 5,00 |
| 40–49 лет | 69 | 1,50 | 0,34 | 2,75 |
| 50–59 лет | 68 | 0,82 | 0,18 | 2,90 |
| 60–69 лет | 21 | 0,72 | 0,25 | 1,85 |
| 70 лет и старше | 15 | 0,37 | 0,06 |  |

- Храмова Е.Б., Суплотова Л.А., Южакова Н.Ю., Макарова О.Б., Аксенова Н.В., Баглык Е.А. «Возрастные особенности содержания дегидроэпиандростерон-сульфата в сыворотки крови женщин, проживающих на территории Западной Сибири». Медицинская наука и образование Урала, 2006 (1): 72–75;

Таблица 32

| Период гестации | Средний срок гестации, недель | Возраст, лет (Средний возраст) | Число обследованных, n | Концентрация ДГЭА-С, мкг/мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Медиана | 2,5%-ный перцентиль | 97,5%-ный перцентиль |
| I триместр (5–12 недель) | 8,5±2,0 | 18–45 (24,8±5,0) | 50 | 1,48 | 0,43 | 3,20 |
| II триместр (12–28 недель) | 18,8±4,4 | 16–35 (24,7±4,5) | 47 | 1,04 | 0,46 | 2,80 |
| III триместр (29–36 недель) | 32,0±2,3 | 17–38 (25,1±5,6) | 51 | 0,89 | 0,34 | 2,33 |

2 - Суплотова Л.А., Храмова Е.Б., Южакова Н.Ю., Макарова О. Б., Фомина С.В., Старкова О.Б., Кукарская И.И. «Оптимизация методики гормональной диагностики гиперандрогении у беременных женщин». Медицинская наука и образование Урала, 2006 (1): 82–85.

4.8.Рекомендуется в каждой лаборатории при использовании набора уточнить значения концентраций ДГЭА-С, соответствующие нормальным.

5.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
5.1.Потенциальный риск применения набора — класс 2а.
5.2.Все компоненты набора в используемых концентрациях являются нетоксичными.
5.3.При работе с набором следует соблюдать «Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР» (Москва,1981 г.).
5.4.Стоп-реагент представляет собой 1 Н раствор соляной кислоты. Избегать разбрызгивания и попадания на кожу и слизистые. В случае попадания раствора стоп-реагента на кожу и слизистые необходимо промыть пораженный участок большим количеством проточной воды.
5.5.При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы и производные крови человека являются потенциально инфицированным материалом, способным длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусных инфекций.
5.6.Химическая посуда и оборудование, которые используются в работе с набором, должны быть соответствующим образом маркированы и храниться отдельно.
5.7.Запрещается прием пищи, использование косметических средств и курение в помещениях, предназначенных для работы с наборами.

6.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ:
·Спектрофотометр вертикального сканирования, позволяющий измерять оптическую плотность раствора в стрипах при длине волны 450 нм;
·прибор для встряхивания рамки со стрипами (термостатируемый шейкер), позволяющий производить встряхивание со скоростью 500–800 об/мин при температуре +37°С;
·пипетки полуавтоматические одноканальные со сменными наконечниками с изменяемым объемом отбора жидкостей: на 5–50 мкл; на 40–200 мкл; на 200–1000 мкл; на 1000–5000 мкл;
·пипетка полуавтоматическая восьмиканальная со сменными наконечниками, позволяющая отбирать объемы жидкости до 300 мкл;
·цилиндр мерный, позволяющий отмерять 200 мл;
·стакан стеклянный вместимостью 300 мл;
·вода дистиллированная;
·бумага фильтровальная;
·перчатки резиновые или пластиковые.

  - 7.ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА.
7.1.Калибровочные пробы и контрольная сыворотка готовы к использованию.
7.2.Стрипы. Перед вскрытием пакет со стрипами необходимо выдержать при комнатной температуре в течение времени не менее 30 минут. Открыть пакет и переставить на свободную рамку необходимое количество стрипов. Оставшиеся стрипы хранить в пакете с герметично закрытым замком при температуре +2...8°C в течение всего срока годности.
7.3.Раствор антител к ДГЭА-С готов к использованию.
7.4. Промывочный буфер. Необходимое количество Буфера Р развести дистиллированной водой в 20 раз.

Например: 5 мл Буфера Р + 95 мл дистиллированной воды.

Тщательно перемешать, избегая пенообразования. Хранить закрытым при комнатной температуре (+18...25°С) не более 5 суток. Оставшийся неиспользованным Буфер Р хранить закрытым при температуре +2...8°С в течение всего срока годности.
7.5.Конъюгат ДГЭА-С-пероксидаза готов к использованию.
7.6.Раствор ТМБ готов к использованию.
7.7.Стоп-реагент готов к использованию.

8.ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
8.1.Все реагенты перед проведением анализа должны быть тщательно перемешаны и доведены до комнатной температуры. На последней странице приведена схема проведения анализа.
8.2.Составить протокол маркировки лунок. Лунки промаркировать следующим образом:
А1, А2–№ 1 для измерения величины оптической плотности раствора ТМБ;
В1, В2–№ 2 для калибровочной пробы № 1;
С1, С2–№ 3 для калибровочной пробы № 2;
D1, D2–№ 4 для калибровочной пробы № 3;
E1, E2–№ 5 для калибровочной пробы № 4;
F1, F2–№ 6 для калибровочной пробы № 5;
G1, G2–№ 7 для калибровочной пробы № 6;
Н1, Н2–№ 8 для контрольной сыворотки.
8.3.Внести в соответствующие лунки по 50 мкл калибровочных проб и контрольной сыворотки, в оставшиеся лунки по 50 мкл исследуемой сыворотки крови в дубликатах.

Примечание: общее время внесения контрольных и исследуемых образцов не должно превышать 15 минут, иначе время инкубации разных образцов будет значительно различаться, что приведет к неправильным результатам.
8.4.Во все лунки, кроме А1 и А2, внести по 100 мкл конъюгата ДГЭА-С-пероксидаза.
8.5.Во все лунки, кроме А1 и А2, внести по 100 мкл раствор антител к ДГЭА-С.
8.6.Инкубировать стрипы при встряхивании в течение 1 часа в термостатируемом шейкере при температуре +37°С с частотой 500–800 об/мин.
8.7.По окончании инкубации удалить содержимое лунок декантированием и промыть лунки четыре раза. При каждой промывке во все лунки добавить по 300 мкл промывочного буфера, приготовленного по п. 7.4, встряхнуть рамку на шейкере в течение 5–10 сек. с последующим декантированием. После последнего декантирования тщательно удалить остатки жидкости из лунок постукиванием рамки со стрипами в перевернутом положении по фильтровальной бумаге.
8.8.Немедленно внести во все лунки по 100 мкл раствора ТМБ. Инкубировать стрипы в темноте в течение 15–30 минут в зависимости от степени развития окраски.
8.9.Добавить во все лунки с той же скоростью и в той же последовательности, как и раствор ТМБ, по 100 мкл стоп-реагента для остановки ферментной реакции, встряхивать на шейкере 1–2 минут.
8.10.Измерить на фотометре вертикального сканирования оптическую плотность раствора в лунках при длине волны 450 нм. Если программа фотометра позволяет вычитать величину оптической плотности в лунках А1 и А2 из значений оптических плотностей всех остальных лунок, то для расчетов необходимо использовать формулу В/Во х 100% для каждой калибровочной или исследуемой пробы, где В — среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках, содержащих калибровочные или исследуемые пробы, Во — среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках, содержащих калибровочную пробу 0 мкг/мл. В координатах logit-log построить калибровочный график зависимости В/Вох100% от концентрации ДГЭА-С в калибровочных пробах (мкг/мл).
Если фотометр не позволяет вычитать величину оптической плотности лунок А1 и А2, то необходимо пользоваться формулой (В-ВТ)/(Bо-BТ)х100%, где ВТ — среднее арифметическое значение оптической плотности лунок А1 и А2. 
Определить содержание ДГЭА-С в пробах по калибровочному графику.
8.11.Если по техническим причинам невозможно измерить оптическую плотность в лунках планшета непосредственно после выполнения п. 8.9, то следует иметь в виду, что окраска в лунках планшета стабильна в течение 20 минут при температуре +2...8°С.

9.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА
9.1.Набор СтероидИФА-ДГЭА-сульфат должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2...8°С в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до +25°С не более 5 суток. 
Срок годности набора — 12 месяцев.
В случае дробного использования компоненты набора необходимо хранить следующим образом:
·стрипы хранить в герметично закрытом пакете с замком при температуре +2...8°C в течение всего срока годности;
·калибровочные пробы и контрольную сыворотку после вскрытия флаконов хранить не более 1 месяца при температуре +2...8°С;
·конъюгат ДГЭА-С-пероксидаза, раствор антител к ДГЭА-С и раствор ТМБ после вскрытия флаконов хранить не более 1 месяца при температуре +2...8°C;
·промывочный буфер, подготовленный к использованию, хранить закрытым не более 5 суток при комнатной температуре (+18...25°С);
·Буфер Р и стоп-реагент после вскрытия флаконов хранить в течение всего срока годности при температуре +2...8°С.
9.2.Для проведения анализа не следует использовать плазму крови, гемолизированную и мутную сыворотку крови, а также сыворотку крови, содержащую азид натрия.
9.3.Пробы сыворотки крови можно хранить при температуре +2...8°С не более 2 дней; при необходимости более длительного хранения — при температуре –20°С и ниже. Избегать повторных циклов замораживания-размораживания.
9.4.При использовании набора для проведения нескольких независимых серий анализов необходимо иметь в виду следующее:
·количество независимых экспериментов, которое можно провести с помощью данного набора (4 эксперимента), ограничено объемом калибровочных проб;
·для каждого независимого эксперимента необходимо построение нового калибровочного графика и рекомендуется определение концентрации ДГЭА-С в контрольной сыворотке.
9.5.Запрещается использовать стоп-реагенты из наборов реагентов других фирм-производителей.
9.6.Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции.

По вопросам поставки набора «СтероидИФА-ДГЭА-сульфат» обращаться по адресу: 357340 г. Лермонтов Ставропольский край, ул. Нагорная д.4А телефон/факс (87935) 3-77-28, 3-74-65 ООО «ВИАР»

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

| Стадия анализа и реагенты | Номер пары лунок в соответствии с маркировкой по п.8.2. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9–48 |
| КП № 1, мкл | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – |
| КП № 2, мкл | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – |
| КП № 3, мкл | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – |
| КП № 4, мкл | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – |
| КП № 5, мкл | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – |
| КП № 6, мкл | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – |
| КС, мкл | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – |
| С х , мкл | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 |
| Конъюгат ДГЭА-Спероксидаза, мкл | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Раствор антител к ДГЭА-С, мкл | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 1 | 1 час, термостатируемый шейкер, +37° C |
| 4-кратная промывка: промывочный буфер, мкл | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 |
| Раствор ТМБ, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 2 | КТ, темное место, 15–30 минут |
| Стоп-реагент, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Перемешивание | Шейкер, 1–2 минуты |
| Измерение ОП р-ров в лунках стрипов | Фотометр, 450 нм |
| Расчет результатов | Калькулятор и масштабная бумага либо соответствующая компьютерная программа |

Примечания: КП – калибровочная проба; 
КС – контрольная сыворотка; 
С х – анализируемые пробы; 
ОП – оптическая плотность; 
К T – комнатная температура (+18…25°С).