«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель Департамента
государственного контроля
лекарственных средств и
медицинской техники МЗ РФ
______________ В.Е. Акимочкин
«24» декабря 2003 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА
РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФЕРРИТИНА
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

(ИФА-ферритин)

Рекомендована Комиссией по наборам реагентов
для иммуноферментного (неинфекционные),
радиоиммунологического и других видов
иммунохимического анализа
Комитета по новой медицинской технике МЗ РФ
(протокол № 8 от 22 сентября 2003 г.)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор реагентов ИФА-ферритин предназначен для количественного определения содержания ферритина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа.

1.2. Ферритин является растворимым, легко мобилизуемым депо железа, необходимым для эффективного эритропоэза. В то же время он защищает организм от токсического действия железа, связанного с катализом продукции свободных радикалов. Молекула ферритина состоит из железосодержащего ядра и белковой оболочки (апоферритина) с молекулярной массой около 450000 Да, образованной 24 субъединицами — «тяжелыми» (Н) и «легкими» (L). Каждая молекула способна удерживать до 4500 атомов железа в виде сложного комплекса гидроксидов и фосфатов.

Ферритин преимущественно находится в клетках селезенки, печени, красного костного мозга. В небольших количествах ферритин присутствует также в плазме крови. Его концентрация в большинстве случаев позволяет адекватно оценить общие запасы железа в организме.

Концентрация ферритина при рождении повышенная – до 600 нг/мл, за несколько месяцев она снижается примерно до 30 нг/мл, после чего начинает медленно возрастать и к 24–25 годам принимает значения, сохраняющиеся до старости. В норме для взрослых мужчин концентрация ферритина в сыворотке составляет 20–350 нг/мл, для женщин 10–150 нг/мл.

Концентрация ферритина ниже 10 нг/мл свидетельствует о наличии железодефицитной анемии. Этот показатель имеет важное значение для дифференцирования железодефицитной анемии от других типов анемий, патогенез которых не связан с железом, мониторинга запасов железа в организме беременных женщин, доноров крови, пациентов, регулярно подвергающихся процедуре гемодиализа. В случае перегрузки организма железом концентрация ферритина превышает 400–500 нг/мл, а при ярко выраженном гемохроматозе достигает нескольких тысяч нг/мл.

Концентрация ферритина в сыворотке крови возрастает при инфекционных, воспалительных процессах (остеомиелит, ревматоидный артрит), острых и хронических заболеваниях печени, лейкемии, болезни Ходжкина, раке молочной железы и некоторых других онкологических заболеваниях.

1.3. Набор ИФА-ферритин рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной пробы для определения оптической плотности раствора ТМБ при использовании всех стрипов одновременно.

Примечание: В случае дробного применения набор может быть использован в течение месяца после вскрытия компонентов набора.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

В наборе ИФА-ферритин использован «сэндвич»-вариант твердофазного иммуноферментного анализа. Для реализации этого варианта использованы два моноклональных антитела с различной эпитопной специфичностью к ферритину. Одно из них иммобилизовано на твердой фазе (внутренняя поверхность лунок), второе конъюгировано с пероксидазой хрена. В лунках, при добавлении исследуемого образца и конъюгата анти-ферритин-пероксидаза, во время инкубации одновременно происходит иммобилизация ферритина, содержащегося в исследуемом образце, и связывание его с конъюгатом. При удалении содержимого из лунок и промывке происходит удаление избытка конъюгата анти-ферритин-пероксидаза, не связавшегося с иммобилизованным в ходе инкубации ферритином. Количество связавшегося конъюгата прямо пропорционально количеству ферритина в исследуемом образце.

Во время инкубации с ТМБ происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству ферритина в исследуемом образце. После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочного графика рассчитывается концентрация ферритина в исследуемых образцах.

3. СОСТАВ НАБОРА:

· Комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к ферритину, маркирован «Стрипы с моноклональными антителами к ферритину» — 1пакет;

· калибровочные пробы на основе сыворотки крови, аттестованные по Второму международному стандарту ВОЗ IS 80/578, содержащие известные количества ферритина; концентрации ферритина в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов; калибровочная проба № 1 (0 нг/мл) —1флакон (3,0 мл) и калибровочные пробы №2–№6 — 5флаконов (по 0,5мл);

· конъюгат анти-ферритин-пероксидаза, маркирован «Конъюгат Е» — 1флакон (14 мл);

· концентрированный буферный раствор для промывки лунок, маркирован «БуферР» — 1 флакон (20 мл);

· раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор ТМБ» — 1флакон (14 мл);

· стоп-реагент, маркирован «Стоп-реагент» (1Н соляная кислота) — 1флакон (14 мл);

· контрольная сыворотка с известным содержанием ферритина, маркирована «Контрольная сыворотка» — 1 флакон (0,5 мл).

4. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

4.1. Специфичность. Не обнаружено перекрестной реакции обоих моноклональных антител с сывороточным альбумином, гемоглобином, трансферрином, альфа-фетопротеином и хлоридом железа.

4.2. Коэффициент вариации результатов определения ферритина в одном и том же образце сыворотки крови с использованием набора ИФА-ферритин не превышает 8%.

4.3. Линейность. Зависимость концентрации ферритина в образцах сыворотки крови при разведении их сывороткой, не содержащей ферритина, имеет линейный характер в диапазоне концентраций калибровочных проб № 2 – № 6 и составляет +10%.

4.4. Точность. Данный аналитический параметр проверяется тестом на «открытие» ферритина — соответствие измеренной концентрации ферритина предписанной в пробе, полученной путем смешивания равных объемов контрольной сыворотки и калибровочной пробы № 3. Процент открытия составляет 90–110.

4.5. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация ферритина в сыворотке крови человека не превышает 5 нг/мл.

4.6. Хук-эффект высоких концентраций. В наборах реагентов, основанных на «сэндвич»-принципе анализа, при высоких концентрациях аналита зависимость величины оптической плотности от концентрации становится обратно пропорциональной (так называемый хук-эффект высоких концентраций). При использовании набора ИФА-ферритин хук-эффект не обнаружен вплоть до концентрации ферритина 10 000 нг/мл.

4.7. Клиническая проверка. Содержание ферритина измеряли в сыворотке крови, взятой у 184здоровых мужчин в возрасте 21–45 лет, у 140 здоровых женщин в возрасте 19–43 лет и у 52 женщин в возрасте 20–34 лет на разных сроках беременности. Средняя концентрация ферритина у мужчин составила 158 нг/мл (22–346 нг/мл), у женщин – 73 нг/мл (10–147 нг/мл). В первом триместре беременности средняя концентрация ферритина в сыворотке составила 61нг/мл (55–90 нг/мл), во втором триместре – 32 нг/мл (25–74 нг/мл), в третьем – 12 нг/мл (10–16 нг/мл).

4.8. Рекомендуется в каждой лаборатории при использовании набора уточнить значения концентраций ферритина, соответствующие нормальным.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. Потенциальный риск применения набора — класс 2а.

5.2. Все компоненты набора в используемых концентрациях являются нетоксичными.

5.3. При работе с набором следует соблюдать «Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР» (Москва,1981 г.).

5.4. Стоп-реагент представляет собой 1Н раствор соляной кислоты. Избегать разбрызгивания и попадания на кожу и слизистые. В случае попадания раствора стоп-реагента на кожу и слизистые необходимо промыть пораженный участок большим количеством проточной воды.

5.5. При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, т.к. образцы и производные крови человека являются потенциально инфицированным материалом, способным длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусных инфекций.

5.6. Химическая посуда и оборудование, которые используются в работе с набором, должны быть соответствующим образом маркированы и храниться отдельно.

5.7. Запрещается прием пищи, использование косметических средств и курение в помещениях, предназначенных для работы с наборами.

6. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ:

· Спектрофотометр вертикального сканирования, позволяющий измерять оптическую плотность раствора в стрипах при длине волны 450 нм;

· прибор для встряхивания рамки со стрипами (термостатируемый шейкер), позволяющий производить встряхивание со скоростью 500–800 об/мин при температуре +37°С;

· пипетки полуавтоматические одноканальные со сменными наконечниками с изменяемым объемом отбора жидкостей: на 5–50 мкл; на 40–200 мкл; на 200–1000 мкл; на 1000–5000 мкл;

· пипетка полуавтоматическая восьмиканальная со сменными наконечниками, позволяющая отбирать объемы жидкости до 300 мкл;

· цилиндр мерный, позволяющий отмерять 200 мл;

· стакан стеклянный вместимостью 300 мл;

· вода дистиллированная;

· бумага фильтровальная;

· перчатки резиновые или пластиковые.

7. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА

7.1. Калибровочные пробы и контрольная сыворотка готовы к использованию.

7.2. Предварительное разведение исследуемых образцов сывороток крови. Если значения ферритина в исследуемых образцах по предварительным данным выше калибровочной пробы № 6, образцы следует развести калибровочной пробой № 1 (0 нг/мл) в 10 раз:

90 мкл калибровочной пробы № 1 + 10 мкл исследуемого образца.

При разведении необходимо тщательное перемешивание.

7.3. Стрипы. Перед вскрытием пакет со стрипами необходимо выдержать при комнатной температуре (+18…25°С) в течение времени не менее 30 минут. Открыть пакет и переставить на свободную рамку необходимое количество стрипов. Оставшиеся стрипы хранить в пакете с герметично закрытым замком при температуре +2...8°С в течение всего срока годности.

7.4. Промывочныйбуфер. Необходимое количество Буфера Р развести дистиллированной водой в 10 раз.

Например: 5 мл Буфера Р + 45 мл дистиллированной воды.

Тщательно перемешать, избегая пенообразования. Хранить закрытым при комнатной температуре не более 5 суток. Оставшийся неиспользованным Буфер Р хранить закрытым при температуре +2...8°С в течение всего срока годности.

7.5. Конъюгат анти-ферритин-пероксидаза готов к использованию.

7.6. Раствор ТМБ готов к использованию.

7.7. Стоп-реагент готов к использованию.

8. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

8.1. Все реагенты перед проведением анализа должны быть тщательно перемешаны и доведены до комнатной температуры (+18…25°С). На последней странице приведена схема проведения анализа.

8.2. Составить протокол маркировки лунок. Лунки промаркировать следующим образом:

А1, А2 – № 1 для измерения величины оптической плотности раствора ТМБ;

В1, В2 – № 2 для калибровочной пробы № 1;

С1, С2 – № 3 для калибровочной пробы № 2;

D1, D2 – № 4 для калибровочной пробы № 3;

E1, E2 – № 5 для калибровочной пробы № 4;

F1, F2 – № 6 для калибровочной пробы № 5;

G1, G2 – № 7 для калибровочной пробы № 6;

H1, H2 – № 8 для контрольной сыворотки.

8.3. Внести в соответствующие лунки по 20 мкл калибровочных проб и контрольной сыворотки, в оставшиеся лунки по 20 мкл исследуемой сыворотки крови в дубликатах.

8.4. Во все лунки, кроме лунок А1 и А2, внести по 100 мкл раствора конъюгата анти-ферритин-пероксидаза

8.5. Инкубировать стрипы в течение 30 минут при встряхивании в термостатируемом шейкере при температуре +37°С со скоростью 500–800 об/мин.

8.6. По окончании инкубации удалить содержимое лунок декантированием и промыть лунки пять раз. При каждой промывке во все лунки добавить по 300 мкл промывочного буфера, приготовленного по п.7.4, встряхнуть рамку на шейкере в течение 5–10 секунд с последующим декантированием. После последнего декантирования тщательно удалить остатки жидкости из лунок постукиванием рамки со стрипами в перевернутом положении по фильтровальной бумаге.

8.7. Немедленно внести во все лунки по 100 мкл раствора ТМБ. Инкубировать стрипы в темноте в течение 15–30 минут в зависимости от степени развития окраски.

8.8. Добавить во все лунки с той же скоростью и в той же последовательности, как и раствор ТМБ, по 100 мкл стоп-реагента для остановки ферментной реакции, встряхивать на шейкере в течение 1–2 минуты.

8.9. Измерить на фотометре вертикального сканирования оптическую плотность раствора в лунках при длине волны 450 нм. Если программа фотометра позволяет вычитать величину оптической плотности в лунках А1 и А2 из значений оптических плотностей всех остальных лунок, то для дальнейших расчетов необходимо использовать величину В— среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках, содержащих калибровочные или исследуемые пробы. В линейных координатах построить калибровочный график зависимости В (ед.опт.плотн.) от концентрации ферритина в калибровочных пробах (нг/мл).

Если фотометр не позволяет вычитать величину оптической плотности лунок А1 и А2, то необходимо пользоваться формулой В–BТ, где ВТ — среднее арифметическое значение оптической плотности лунок А1 и А2.

Определить содержание ферритина в пробах по калибровочному графику. В случае предварительного разведения образцов необходимо измеренную концентрацию ферритина умножить на фактор разведения.

8.10. Если по техническим причинам невозможно измерить оптическую плотность в лунках планшета непосредственно после выполнения п. 8.8, то следует иметь в виду, что окраска в лунках планшета стабильна в течение времени не более 20минут при температуре +2...8°С.

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

9.1. Набор ИФА-ферритин должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2...8°С в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до +25°С не более 5 суток.

Срок годности набора — 12 месяцев.

В случае дробного использования компоненты набора необходимо хранить следующим образом:

· стрипы хранить в герметично закрытом пакете с замком при температуре +2...8°С в течение всего срока годности;

· калибровочные пробы и контрольную сыворотку после вскрытия флаконов хранить не более 1 месяца при температуре +2...8°С;

· конъюгат Е и раствор ТМБ после вскрытия флаконов хранить не более 1месяца при температуре +2...8°С;

· промывочный буфер, подготовленный к использованию, хранить закрытым не более 5 суток при комнатной температуре (+18…25°С);

· БуферР и стоп-реагент хранить при температуре +2.. 8°С в течение всего срока годности.

9.2. Для проведения анализа не следует использовать плазму крови, гемолизированную, мутную сыворотку крови, а также сыворотку, содержащую азид натрия.

9.3. Пробы сыворотки крови можно хранить при температуре +2...8°С не более 2 дней; при необходимости более длительного хранения — при температуре –20°С и ниже. Избегать повторных циклов замораживания-размораживания.

9.4. При использовании набора для проведения нескольких независимых серий анализов необходимо иметь в виду, что для каждого независимого эксперимента необходимо построение нового калибровочного графика и рекомендуется определение концентрации ферритина в контрольной сыворотке.

9.5. Запрещается использовать стоп-реагенты из наборов реагентов других фирм-производителей.

9.6. Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции.

По вопросам качества набора ИФА-ферритин следует обращаться по адресу: г.Санкт-Петербург, пос. Песочный-2, ул.Ленинградская, д.70/4, тел/факс: (812) 596-67-80, или в ИГКЛС ФГУ «НЦ ЭСМП» МЗ РФ по адресу: 117246, Москва, Научный проезд, д.14А, тел. (095) 120-60-95.

По вопросам поставки набора «ИФА-ферритин» обращаться по адресу: 357340 г. Лермонтов Ставропольский край, ул. Нагорная д.4А телефон/факс (87935) 3-77-28, 3-74-65 ООО «ВИАР»

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

| Стадия анализа и реагенты | Номер пары лунок в соответствии с маркировкой по п. 8.2. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9–48 |
| КП № 1, мкл | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
| КП № 2, мкл | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – |
| КП № 3, мкл | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – |
| КП № 4, мкл | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – |
| КП № 5, мкл | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – |
| КП № 6, мкл | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – |
| КС, мкл | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – |
| СХ, мкл | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| Конъюгат анти-ферритин-пероксидаза, мкл | – | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 1 | 30 минут, термостатируемый шейкер, 37°С |
| 5-кратная промывка: промывочный буфер, мкл | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 | 5х 300 |
| Раствор ТМБ, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 2 | КT, темное место, 15–30 минут |
| Стоп-реагент, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Перемешивание | Шейкер, 1–2 минуты |
| Измерение ОП р-ров в лунках стрипов | Фотометр, 450 нм |
| Расчет результатов | Калькулятор и масштабная бумага либо соответствующая компьютерная программа |

Примечания: 
КП — калибровочная проба;
КС — контрольная сыворотка;
СХ — анализируемые пробы;
ОП — оптическая плотность;
КT — комнатная температура (+18…25°С)

Инструкция разработана:
В.А.Головаченко, зав.лабораторией ЗАО «АлкорБио»,
к.б.н. Д.Г.Полынцевым, ген. директором ЗАО «Алкор Био»;
к.м.н. Н.Н. Ткаченко, сотрудником НИИАГ им. Д.О. Отта РАМН.