ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
17-ГИДРОКСИПРОГЕСТЕРОНА
В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ
(СтероидИФА-17-ОН-прогестерон)

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Набор реагентов СтероидИФА-17-ОН-прогестерон предназначен для количественного определения концентрации 17-ОН-прогестерона в сыворотке и плазме крови методом твердофазного иммуноферментного анализа.

1.2.17-ОН-прогестерон относится к стероидным гормонам. Он секретируется в коре надпочечников и половых железах. Измерение содержания 17-ОН-прогестерона в сыворотке и плазме крови может использоваться для мониторинга активности 21-гидроксилазы коры надпочечников. Дефицит 21-гидроксилазы чаще всего выявляется при врожденной гиперплазии коры надпочечников и приводит к избыточной секреции 17-ОН-прогестерона, уровень которого существенно повышается в периферической крови. При этом дефицит 11-гидроксилазы приводит лишь к умеренному повышению содержания 17-ОН-прогестерона. Таким образом, установление уровня этого стероидного гормона играет важную роль в дифференциальной диагностике врожденной гиперплазии коры надпочечников.

У небеременных женщин уровень 17-ОН-прогестерона в крови зависит от фазы менструального цикла. Как и прогестерон, 17-ОН-прогестерон секретируется зрелым фолликулом и желтым телом. Его концентрация выше после овуляции. Кроме того, уровень 17-ОН-прогестерона изменяется в течение дня и коррелирует с секрецией кортизола. Его максимальное содержание выявляется в образцах, полученных между полуночью и восьмью часами утра. Имеются данные о подобных колебаниях уровня 17-ОН-прогестерона и у мужчин. 
Во время беременности гормон продуцируется в больших количествах плодом, плацентой и корой надпочечников.

1.3.Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной пробы для определения оптической плотности раствора ТМБ при использовании всех стрипов одновременно (всего 96 определений).
Примечание: в случае дробного применения набор может быть использован только в течение месяца после вскрытия компонентов набора.

2.ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

2.1.Принцип действия
В наборе СтероидИФА-17-ОН-прогестерон использован вариант конкурентного твердофазного иммуноферментного анализа. В лунках, при добавлении исследуемого образца и конъюгата 17-ОН-прогестерон-пероксидаза, во время инкубации устанавливается равновесие между конъюгатом и эндогенным 17-ОН-прогестероном сыворотки или плазмы крови в процессе связывания с антителами, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. При удалении содержимого из лунок происходит разделение свободного и связанного антителами 17-ОН-прогестерона и конъюгата 17-ОН-прогестерон-пероксидаза, причем количество связанного антителами конъюгата обратно пропорционально количеству 17-ОН-прогестерона в анализируемом образце.

Во время инкубации с раствором ТМБ происходит окрашивание раствора в лунках. Степень окраски прямо пропорциональна количеству связанного антителами конъюгата 17-ОН-прогестерон-пероксидаза. После измерения оптической плотности раствора в лунках на основании калибровочного графика рассчитывается концентрация 17-ОН-прогестерона в определяемых образцах.

2.2.Состав набора
комплект из двенадцати восьмилуночных стрипов в рамке с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок поликлональными антителами к 17-ОН-прогестерону, маркирован «Стрипы с поликлональными антителами к 17-ОН-прогестерону» – 1 пакет;
калибровочные пробы (КП) на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества 17-ОН-прогестерона. Точные значения концентраций 17-ОН-прогестерона в калибровочных пробах указаны на этикетках флаконов, ориентировачные – 0; 1; 3; 10; 20; 60 нмоль/л  – 6 флаконов (лиофилизованные препараты или жидкости по 0,5 мл)

конъюгат 17-ОН-прогестерон-пероксидаза, маркирован «Конъюгат Е» – 1 флакон (10 мл);
концентрированный буферный раствор для промывки лунок, маркирован «Буфер Р» – 1 флакон (14 мл);
раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор ТМБ» – 1 флакон (14 мл);
стоп-реагент (1Н соляная кислота), маркирован «Стоп-реагент» – 1 флакон (14 мл);
контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием 17-ОН-прогестерона, маркирована «Контрольная сыворотка» – 1 флакон (лиофилизованный препарат или жидкость по 0,5 мл);
прозрачный пластиковый пакет с замком (при упаковке стрипов в пакет из 2-слойного полиэтилена) – 1 шт.;
пленка полиэтиленовая для заклеивания планшетов – 2 шт.

3.АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1.Специфичность. Перекрестная реакция антител к 17-ОН-прогестерону с другими стероидами приведена в таблице

Таблица

| СТЕРОИД | Перекрестная реакция, % |
| --- | --- |
| 17α-гидроксипрогестерон | 100 |
| Эстриол | < 0,01 |
| Эстрадиол 17ß | < 0,01 |
| Тестостерон | < 0,01 |
| Дигидротестостерон | < 0,01 |
| Деоксикортикостерон | 0,05 |
| 11-Дезоксикортизол | 1,4 |
| Прогестерон | 1,2 |
| ДГЭА | < 0,01 |
| ДГЭАС | < 0,001 |
| Кортизол | < 0,01 |
| Кортикостерон | < 0,05 |
| Альдостерон | < 0,01 |
| Андростендион | < 0,01 |

3.2.Коэффициент вариации результатов определения 17-ОН-прогестерона в одном и том же образце с использованием набора СтероидИФА-17-ОН-прогестерон не превышает 8%.

3.3.Линейность. Зависимость концентрации 17-ОН-прогестерона в анализируемых образцах при разведении их сывороткой крови, не содержащей 17-ОН-прогестерона, имеет линейный характер в диапазоне концентраций 1,0 – 60,0 нмоль/л и составляет 90–110%.

3.4.Точность. Данный аналитический параметр проверяется тестом на «открытие» 17-ОН-прогестерона – соответствие измеренной концентрации 17-ОН-прогестерона предписанной в пробе, полученной путем смешивания равных объемов контрольной сыворотки и калибровочной пробы № 3. Процент открытия составляет 90–110%.

3.5.Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация 17-ОН-прогестерона в анализируемом образце не превышает 0,3 нмоль/л.

3.6.В наборе СтероидИФА-17-ОН-прогестерон значения концентраций калибровочных проб выражены в нмоль/л. Для пересчета концентраций в нг/мл необходимо значение концентрации в нмоль/л умножить на 0,33.

3.7.Клиническая проверка. Содержание 17-ОН-прогестерона измеряли в сыворотке крови взятой с 9 до 11 часов у 60 здоровых лиц в возрасте 21-45 лет. Концентрация 17-ОН-прогестерона в сыворотке крови женщин с нормальным менструальным циклом в фолликулиновой фазе составляет <0,3–3,6 нмоль/л, в лютеиновой фазе – 2,1-7,3 нмоль/л. Концентрация 17-ОН-прогестерона в сыворотке крови мужчин составляет 2,0-6,5 нмоль/л. 

3.8.Рекомендуется в каждой лаборатории при использовании набора уточнить значения концентраций 17-ОН-прогестерона, соответствующие нормальным.

4.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1.Потенциальный риск применения набора – класс 2а.

4.2. Все компоненты набора в используемых концентрациях являются нетоксичными.

4.3. При работе с набором следует соблюдать «Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР» (Москва, 1981 г.).

4.4. Компоненты на основе крови человека, входящие в состав набора, проверены на ВИЧ и гемоконтактные гепатиты. Однако ни один из существующих методов проверки не дает абсолютной гарантии отсутствия возбудителя, поэтому эти компоненты являются потенциально инфицированным материалом, способным длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусных инфекций. При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки.

4.5. Стоп-реагент представляет собой 1 Н раствор соляной кислоты. Избегать разбрызгивания и попадания на кожу и слизистые. В случае попадания раствора стоп-реагента на кожу и слизистые необходимо промыть пораженный участок большим количеством проточной воды.

4.6. Химическая посуда и оборудование, которые используются в работе с набором, должны быть соответствующим образом маркированы и храниться отдельно.

4.7. Запрещается прием пищи, использование косметических средств и курение в помещениях, предназначенных для работы с наборами.

5.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

— Спектрофотометр вертикального сканирования, позволяющий измерять оптическую плотность раствора в лунках при длине волны 450 нм;
— прибор для встряхивания рамки со стрипами (термостатируемый шейкер), позволяющий производить встряхивание c амплитудой колебаний 3–4 мм и частотой 8–13 Гц — (500–800 об/мин) при температуре +37°С;
— пипетки полуавтоматические одноканальные с изменяемым объемом отбора жидкостей: на 5–50 мкл; 40–200 мкл; 200–1000 мкл; 1000–5000 мкл с наконечниками;
— пипетка полуавтоматическая восьмиканальная, позволяющая отбирать объемы жидкости до 300 мкл, с наконечниками;
— цилиндры мерные, позволяющие отмерять 50-500 мл;
— стаканы стеклянные вместимостью 300 мл;
— вода дистиллированная;
— бумага фильтровальная; 
— перчатки резиновые или пластиковые;
— ванночки для внесения реагентов восьмиканальной пипеткой.

6.АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

6.1. Забор крови из вены осуществляют с соблюдением правил асептики. После формирования сгустка сыворотку отделяют путем центрифугирования. Для проведения анализа не разрешается использовать гемолизированную или мутную сыворотку или плазму, а также образцы сыворотки или плазмы, содержащие азид натрия.

6.2. Образцы сыворотки и плазмы крови разрешается хранить при температуре +2…8°C не более 2 суток; при необходимости более длительного хранения рекомендуется 20°C или(аликвотировать образец и хранить в замороженном виде при температуре  ниже. Не допускается повторное замораживание образца.

7.ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

7.1. Жидкие калибровочные пробы и контрольная сыворотка готовы к использованию.
Для восстановления лиофилизованных калибровочных проб и контрольной сыворотки перед вскрытием флаконов легким постукиванием стряхнуть частицы, прилипшие к стенкам флаконов или к крышкам. Открыть флаконы и положить крышки перевернутыми на сухую поверхность. В каждый флакон с калибровочной пробой и контрольной сывороткой внести по 0,5 мл дистиллированной воды и закрыть крышками. Выдержать флаконы в течение 10 минут при комнатной температуре (+18…25°С) без перемешивания. Затем, аккуратно наклоняя и вращая флаконы, перемешать их содержимое до полного растворения, избегая пенообразования. В течение следующих 10 минут выдержать флаконы при комнатной температуре, периодически перемешивая. 

7.2. Стрипы. Перед вскрытием пакет необходимо выдержать при комнатной температуре в течение времени не менее 30 минут. Вскрыть пакет и переставить на свободную рамку необходимое количество стрипов. 

7.3. Промывочный буфер. Необходимое количество буфера Р развести дистиллированной водой в 20 раз. Например:
5 мл буфера Р + 95 мл дистиллированной воды.
Тщательно перемешать, избегая пенообразования.

7.4. Конъюгат 17-гидроксипрогестерон-пероксидаза готов к использованию.

7.5. Раствор тетраметилбензидина (ТМБ) готов к использованию.

7.6. Стоп-реагент готов к использованию.

7.7. Все реагенты перед проведением анализа должны быть тщательно перемешаны и доведены до комнатной температуры. На странице 6 приведена схема проведения анализа.

7.8. Составить протокол маркировки лунок. Например, лунки можно промаркировать следующим образом:

А1, А2 – № 1 для измерения величины оптической плотности раствора ТМБ;
В1, В2 – № 2 для измерения величины оптической плотности КП №1;
С1, С2 – № 3 для измерения величины оптической плотности КП №2;
D1, D2 – № 4 для измерения величины оптической плотности КП №3;
E1, E2 – № 5 для измерения величины оптической плотности КП №4;
F1, F2 – № 6 для измерения величины оптической плотности КП №5;
G1, G2 – № 7 для измерения величины оптической плотности КП №6;
H1, H2 – № 8 для измерения величины оптической плотности контрольной сыворотки.
Внести в соответствующие лунки по 50 мкл калибровочных проб и контрольной сыворотки, в оставшиеся лунки по 50 мкл исследуемого образца в дубликатах.

СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

| Стадия анализа и реагенты | Номер пары лунок в соответствии с маркировкой по п. 7.2. |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9–48 |
| КП №1, мкл | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| КП №2, мкл | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| КП №3, мкл | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| КП №4, мкл | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- |
| КП №5, мкл | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
| КП №6, мкл | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | -- |
| КС, мкл | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | -- |
| СХ, мкл | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 |
| Конъюгат 17-ОН-прогестерон-пероксидаза, мкл | -- | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Инкубация № 1 | 30 минут, термостатируемый шейкер, +37°С |
| 4-х кратная промывка: промывочный буфер, мкл | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 | 4х 300 |
| Раствор ТМБ, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 2 | КT, темное место, 20 минут |
| Стоп-реагент, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Перемешивание | КT, шейкер, 1–2 минуты |
| Измерение ОП р-ров в лунках стрипов | Фотометр, 450 нм |
| Расчет результатов | Калькулятор и масштабная бумага, либо соответствующая компьютерная программа |

Примечания: 

 КП – калибровочная проба;
 КС – контрольная сыворотка;
 СХ – анализируемые пробы;
 ОП – оптическая плотность;
 КT – комнатная температура (+18…25°С).

Примечание: общее время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых сывороток крови не должно превышать 15 минут, иначе время инкубации разных образцов будет значительно различаться, что приведет к неправильным результатам.

7.9. Во все лунки, кроме А1 и А2, немедленно внести по 50 мкл конъюгата 17-ОН-прогестерон-пероксидаза.

7.10.Накрыть стрипы пленкой для заклеивания, входящей в состав набора, и инкубировать в течение 30 минут при встряхивании в термостатируемом шейкере при температуре +37°С со скоростью 500-800 об/мин.

7.11.По окончании инкубации удалить содержимое лунок декантированием и промыть лунки четыре раза. При каждой промывке во все лунки добавить по 300 мкл промывочного буфера, приготовленного по п. 7.3, встряхнуть рамку на шейкере в течение 5-10 секунд с последующим декантированием. После последнего декантирования тщательно удалить остатки жидкости из лунок постукиванием рамки со стрипами в перевернутом положении по фильтровальной бумаге.

7.12.Немедленно внести во все лунки по 100 мкл раствора тетраметилбензидина. Инкубировать стрипы в темноте при комнатной температуре (+18…25°С) в течение 15 — 30 минут в зависимости от степени развития окраски.

7.13.Добавить во все лунки с той же скоростью и в той же последовательности, как и раствор тетраметилбензидина, по 100 мкл стоп-реагента для остановки ферментной реакции, встряхивать на шейкере в течение 1-2 минут.

7.14.Если по техническим причинам невозможно измерить оптическую плотность в лунках планшета непосредственно после выполнения п. 7.13, то следует иметь в виду, что окраска в лунках планшета стабильна в течение времени не более 20 минут при температуре С.(+2…8

8.РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАКЦИИ

8.1. Измерить на фотометре вертикального сканирования оптическую плотность в лунках при длине волны 450 нм.
Если программа фотометра позволяет вычитать величину оптической плотности в лунках А1 и А2 из значений оптических плотностей всех остальных лунок, то для расчетов необходимо использовать формулу В/В1х100% для каждой калибровочной или исследуемой пробы, где В – среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках, содержащих калибровочные или исследуемые пробы, В1 – среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках, содержащих калибровочную пробу №1.

Если программа фотометра не позволяет вычитать величину оптической плотности в лунках А1 и А2, то необходимо пользоваться формулой (В-Вт)/ (В1-Вт)х100%, где Вт – среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках А1 и А2.

9.УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАКЦИИ

9.1. В координатах «logit-log» построить для калибровочных проб график зависимости В/В1х100% от концентрации 17-ОН-прогестерона в калибровочных пробах (нмоль/л).

9.2. Определить содержание 17-ОН-прогестерона в пробах по калибровочному графику.

9.3. Для сывороток со значениями оптической плотности ниже оптической плотности нулевого калибратора (В1) принимать значение концентрации меньше 0,3 нмоль/л.

10.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА

10.1.Набор СтероидИФА-17-ОН-прогестерон должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2…8°С в течение всего срока годности. Допускается хранение набора при температуре до +25°С не более 5 суток.
Срок годности набора – 12 месяцев.

В случае дробного использования компоненты набора необходимо хранить следующим образом:
стрипы поместить в пакет с этикеткой (при упаковке стрипов в пакет из 2-слойного полиэтилена), который затем вложить в прозрачный пластиковый пакет с замком и герметично закрыть. Хранить в герметично закрытом пакете при температуре +2…8°С в течение всего срока годности;
восстановленные (растворенные) из лиофилизованных препаратов калибровочные пробы и контрольную сыворотку хранить при температуре +2…8°С не более 1 месяца;
жидкие, готовые к использованию, калибровочные пробы и контрольную сыворотку после вскрытия флаконов хранить при температуре +2…8°С не более 1 месяца;
конъюгат Е и раствор ТМБ после вскрытия флаконов хранить при температуре +2…8°С не более 1 месяца;
буферный раствор для промывки лунок, подготовленный к использованию, хранить закрытым при комнатной температуре (С) не более 5 суток;(+18…25
буфер Р С в течение(и стоп-реагент после вскрытия флаконов хранить при температуре +2..8 всего срока годности.

10.2.Для проведения анализа не следует использовать гемолизированную, мутную сыворотку или плазму крови, а также образец, содержащий азид натрия.

10.3.Пробы анализируемого образца можно хранить С не более 2 дней; при необходимости более длительного(при температуре +2..8 хранения (до С(3 месяцев) – при температуре -20 и ниже. Избегать повторных циклов замораживания-размораживания.

10.4.При использовании набора для проведения нескольких независимых серий анализов необходимо иметь в виду следующее:
количество независимых экспериментов, которое можно провести с помощью данного набора (4 эксперимента), ограничено объемом калибровочных проб;
для каждого независимого эксперимента необходимо построение нового калибровочного графика и рекомендуется определение концентрации 17-ОН-прогестерона в контрольной сыворотке.

10.5.Запрещается смешивать разные серии специфических реагентов тест-системы, смешивать с реагентами других производителей и использовать стоп-реагенты из наборов реагентов других фирм-производителей.

10.6.Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции.

По вопросам качества набора СтероидИФА-17-ОН-прогестерон следует обращаться в ООО «Компания Алкор Био» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д. 70/4, тел/факс: (812) 596-67-80.

По вопросам поставки набора «СтероидИФА-17-ОН-прогестерон» обращаться по адресу: 357340 г. Лермонтов Ставропольский край, ул. Нагорная д.4А телефон/факс (87935) 3-77-28, 3-74-65 ООО «ВИАР»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»  М.В. Швырев
Зав. лабораторией 
Разработки ИФА-систем  А.С. Сусорова
Главный врач СПб ГУЗ
«Консультативно-диагностический центр № 85»  С.Н. Рулев