ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ИММУНОФЕРМЕНТНОЙ

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И/ИЛИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ КЛАССА IgG К ЦИТОМЕГАЛОВИРУСУ В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

«ЦМВ IgG»

Только для in vitro диагностики

Цитомегаловирус (ЦМВ) представляет собой вирус икосаэдрический формы, 180-250нм в диаметре, принадлежит к семейству герпесвирусов. Вирус оказывает цитопатический эффект, увеличивает размеры клетки-хозяина за счет цитоплазматических и ядерных включений.

В настоящее время ЦМВ признан основным биологическим агентом, который приводит к врожденным аномалиям вследствие внутриутробной инфекции. Около 2% беременных женщин подвергаются первичной инфекции или реинфекции, при этом 10-20% новорожденных детей с врожденной ЦМВ-инфекцией имеют выраженные признаки нарушения центральной нервной системы. Врожденная инфекция также может быть следствием эндогенной реактивации вируса в организме беременной женщины.

В последнее время ЦМВ определяют как основную причину осложнений при трансплантации органов, особенно при трансплантации почки. Процент ЦМВ инфекции как следствие трансплантации от ЦМВ-позитивного донора ЦМВ-негативному реципиенту составляет от 52 до 100%. ЦМВ инфекция широко распространена: антитела класса IgG к ЦМВ были обнаружены у 50-70% населения старше 35 лет. Обычно цитомегаловирусная инфекция протекает бессимптомно. В результате первичной ЦМВ инфекции антитела класса IgM против ЦМВ сохраняются у иммунокомпетентных пациентов на период от 2 до 9 месяцев; у пациентов с нарушениями иммунной системы эти антитела могут сохраняться более 2 лет.

ПРИНЦИП АНАЛИЗА

Данная тест-система основана на твердофазном иммуноферментном анализе, в качестве ферментной метки используется пероксидаза хрена. В течение первой инкубации антитела класса IgG против ЦМВ (если они есть в образце) связываются с антигеном ЦМВ, адсорбированным на твердой фазе (в лунках планшета). С помощью промывки удаляется несвязавшийся материал. В течение следующей инкубации антитела против IgG человека, меченые пероксидазой хрена, взаимодействуют с комплексом «цитомегаловирус–антитело». После цикла промывки добавляется раствор хромогена (ТМБ) в лунки, что приводит к развитию окраски под воздействием фермента. Реакция останавливается добавлением стоп-реагента (HCl). Интенсивность окрашивания раствора измеряется на спектрофотометре при длине волны 450 нм или 405 нм. Содержание антител класса IgG в образцах и калибровочных пробах прямо пропорционально измеренной интенсивности окраски раствора.

СОСТАВ НАБОРА

Стрипы с иммобилизованным антигеном ЦМВ: планшет разборный состоит из 12 стрипов по 8 лунок. Лунки покрыты очищенным и инактивированным антигеном ЦМВ.

Отрицательный контроль: раствор на основе инактивированной сыворотки крови, не содержит антител класса IgG к ЦМВ – прозрачная жидкость красного цвета.

Может использоваться как:

- контроль в качественном анализе;

- калибровочная проба с концентрацией 0 Ед/мл в количественном анализе.

Калибровочная проба 10 Ед/мл (контроль cut-off): раствор на основе инактивированной сыворотки крови, содержащий антитела класса IgG к ЦМВ — прозрачная жидкость голубого цвета;

Калибровочная проба 240 Ед/мл (положительный контроль): раствор на основе инактивированной сыворотки крови, содержащий антитела класса IgG к ЦМВ — прозрачная жидкость красного цвета;

Калибровочные пробы 30; 60 и 120 Ед/мл: растворы на основе инактивированной сыворотки крови, содержащие антитела класса IgG к ЦМВ — прозрачные жидкости красного цвета;

Концентрации антител класса IgG к ЦМВ в калибровочных пробах могут несколько отличаться от указанных величин, точные величины указаны на этикетках флаконов.

Калибровочные пробы аттестованы по Международному Стандарту, предложенному ВОЗ (pIS), 1995. (1 Ед анти-ЦМВ IgG = 0.141 МЕ).

Конъюгат: раствор мышиных моноклональных антител против IgG человека, коньюгированные с пероксидазой хрена – прозрачная жидкость розового цвета.

Буферный раствор для промывки лунок (20х): фосфатный буферный раствор - бесцветная прозрачная жидкость.

В случае образования нерастворимых кристаллов поместите флакон с раствором в термостат (37±2°C) на несколько минут.

Буферный раствор для разведения образцов (20х): раствор на основе сыворотки крови со стабилизаторами – прозрачная жидкость красного цвета.

Раствор ТМБ: раствор тетраметилбензидина – бесцветная или светло-голубого цвета прозрачная жидкость.

Стоп-реагент: 1Н раствор соляной кислоты - бесцветная прозрачная жидкость.

Самоклеющаяся пленка.

Пластиковый пакет.

назначение

Тест-система «ЦМВ IgG» предназначена для выявления и количественного определения антител класса IgG к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека методом двухстадийного «сэндвич»-варианта иммуноферментного анализа (ИФА).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

1.1. Материалы и оборудование, необходимые при работе с набором

Микропипетки, в том числе многоканальные, высокой точности (10-200 мкл, менее 3% ошибки).

Стеклянные или пластиковые пробирки для разведения образцов вместимостью не менее 3 мл.

Мерный цилиндр объемом 1л

Дистиллированная или деионизованная вода.

Термостат на 37±2°С.

Автоматическое промывочное устройство.

Одноволновой или двухволновой спектрофотометр вертикального сканирования с фильтрами на 450нм и 405нм. Если используется двухволновой спектрофотометр, установите референсный фильтр на 600-650нм. Руководствуйтесь инструкцией производителя для определения пределов линейности прибора.

1.2. Автоматический анализатор

Тест-система может быть использована для проведения анализа на автоматическом анализаторе для ИФА на планшетах.

Тест-система адаптирована для работы на RADIM и/или SEAC анализаторах. В случае использования автоматических анализаторов других фирм, необходимо удостовериться, что данный анализатор подходит для проведения ИФА на планшетах.

2. Меры предосторожности

Для получения достоверных результатов необходимо соблюдать следующие правила:

Не смешивайте реагенты тест-системы разных серий. Не смешивайте с реагентами других производителей.

Не используйте реагенты после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Перед использованием набора доведите все реагенты до комнатной температуры (18...25°С).

Отбирайте только то количество реагента, которое необходимо для анализа. Во избежание контаминации не возвращайте отобранный реагент обратно во флакон.

Используйте только дистиллированную или деионизованную воду и только чистую посуду. Избегайте присутствия ионов металла или окисляющих субстанций.

Не подвергайте реагенты воздействию высокой температуры.

Избегайте контаминации образцов. Используйте чистые наконечники для каждого образца или реагента.

Проводите анализ в соответствии с данной инструкцией по применению.

Восстановление лиофилизованных компонентов проводите в соответствии с указаниями данной инструкции.

В случае проведения анализа вручную необходимо использовать прошедшее проверку оборудование (автоматические пипетки, автоматическое промывочное устройство, спектрофотометр, термостат).

С целью предосторожности в процессе работы с набором следует соблюдать следующие правила:

Реагенты, содержащие сыворотку крови человека, тестировались на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2, вирусу гепатита С, поверхностному антигену вируса гепатита В. Были получены отрицательные результаты. Однако, так как на сегодняшний день отсутствуют методы, дающие абсолютную гарантию, все исходные материалы следует считать потенциально инфекционными и обращаться с ними в соответствии с государственными нормами для биологически опасных веществ 2 группы.

Используйте одноразовые перчатки при проведении анализа и при контакте с потенциально инфекционным материалом.

Не пипетируйте ртом.

Стоп-реагент представляет собой 1Н раствор соляной кислоты. Избегать разбрызгивания и попадания на кожу и слизистые. В случае попадания раствора стоп-реагента на кожу и слизистые необходимо промыть пораженный участок большим количеством проточной воды.

Избегайте разбрызгивания реагентов. При попадании реагентов на рабочие поверхности тщательно промойте их 3% раствором гипохлорита.

Некоторые реагенты содержат азид натрия в качестве консерванта. Азид натрия может реагировать со свинцом и медью в водопроводных трубах с образованием взрывоопасных соединений. После слива реактивов промойте водой систему, чтобы снизить накопление азидов металлов.

3. СБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

3.1. Забор крови из вены руки следует производить согласно стандартной процедуре, с соблюдением соответствующих мер предосторожности.

Для анализа можно использовать как свежеполученные образцы сыворотки крови, так и образцы, хранившиеся при температуре от 2 до 8°С не более одной недели или при температуре минус 20°С не более 3месяцев. Не допускается повторное замораживание-размораживание, приводящее к искажению результатов. После размораживания образцы следует тщательно перемешать. Перед проведением анализа следует убедиться, что образцы полностью прозрачны. Образцы, содержащие осадок, необходимо очищать центрифугированием при 5–10 тыс. об / мин в течение 10 минут.

Для проведения анализа не следует использовать гемолизированную и мутную сыворотку крови. Не допускается использование образцов с признаками микробной контаминации или с повышенным содержанием липидов.

3.2. Перед проведением анализа образцы разводят в отношении 1:300 с помощью подготовленного по п.4.3 буферного раствора для разведения образцов. Например: 10мкл образца + 2990 мкл буферного раствора для разведения образцов.

4. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА

4.1. Упаковку с планшетом перед вскрытием выдерживают в течение 30минут при комнатной температуре (18...25°С). Пакет открывают и переставляют на свободную рамку необходимое количество стрипов.

Хранение: при температуре от 2 до 8°C в течение всего срока годности в пакете с герметично закрытым замком.

4.2.Для подготовки к работе буферного раствора для промывки лунок в стеклянный стакан вместимостью 1000мл вносят содержимое флакона с буферным раствором для промывки лунок (20-кратным) и доводят объем до отметки 1000мл дистиллированной водой. Тщательно перемешивают, избегая пенообразования.

Хранение: Приготовленный буферный раствор для промывки лунок хранить 30 дней при 2-8°C.

4.3.Для подготовки к работе буферного раствора для разведения образцов в стеклянный стакан вместимостью 500мл вносят содержимое флакона с буферным раствором для разведения образцов (20-кратным) и доводят объем до отметки 400мл буферным раствором для промывки лунок, приготовленным по п.4.2. Тщательно перемешивают, избегая пенообразования.

Хранение: Приготовленный буферный раствор для разведения образцов хранить 30 дней при 2-8°C.

4.4. Калибровочные пробы (контроли), конъюгат, раствор ТМБ и стоп-реагент готовы к использованию.

4.5. В зависимости от количества образцов подготавливают соответствующее количество реагентов. Все образцы и реагенты перед проведением анализа должны быть тщательно перемешаны и доведены до комнатной температуры (18…25°С) в течение 30-60 минут.

5. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА*

5.1. Схема проведения анализа приведена на странице 9.

5.2. Составляют протокол маркировки лунок перед внесением образцов и калибровочных проб (КП). Лунки маркируют следующим образом:

Для проведения качественного анализа:

А1, А2 – № 1 – лунки для определения оптической плотности (ОП) раствора ТМБ;

B1, В2 – № 2 – лунки для определения ОП отрицательного контроля (КП 0 Ед/мл);

С1, С2 – № 3 – лунки для определения ОП контроля cut-off (КП 10 Ед/мл);

D1, D2 – № 4 – лунки для определения ОП положительного контроля (КП 240 Ед/мл).

Для проведения количественного анализа:

А1, А2 – № 1 – лунки для определения ОП раствора ТМБ;

B1, В2 – № 2 – лунки для определения ОП КП 0 Ед/мл;

С1, С2 – № 3 – лунки для определения ОП КП 10 Ед/мл;

D1, D2 – № 4 – лунки для определения ОП КП 30 Ед/мл;

E1, E2 – № 5 – лунки для определения ОП КП 60 Ед/мл;

F1, F2 – № 6 – лунки для определения ОП КП 120 Ед/мл;

G1, G2 – № 7 – лунки для определения ОП КП 240 Ед/мл.

5.3. В лунки А1 и А2 вносят по 100мкл буферного раствора для разведения образцов, приготовленного по п.4.3.

5.4. Вносят в соответствующие лунки по 100 мкл калибровочных проб.

5.5. Вносят в оставшиеся лунки по 100мкл предварительно разведенных исследуемых образцов (см. п.3.2) в монопликатах.

Примечание: Общее время внесения калибровочных проб и исследуемых образцов не должно превышать 20 минут, иначе время инкубации различных образцов с иммуносорбентом будет значительно отличаться, что приведет к неправильным результатам.

5.6. Накрывают планшет самоклеющейся пленкой и инкубируют стрипы в течение 60±5 минут при температуре 37±2°С.

5.7.По окончании инкубации удаляют содержимое лунок декантированием и промывают лунки четыре раза. При каждой промывке во все лунки добавляют по 350 мкл промывочного буферного раствора, приготовленного по п.4.2, и выдерживают в течение нескольких секунд с последующим декантированием. При каждом декантировании тщательно удаляют остатки жидкости из лунок постукиванием рамки со стрипами в перевернутом положении по фильтровальной бумаге.

5.8. Допускается промывка лунок при помощи автоматического промывочного устройства.

5.9. Вносят по 100мкл конъюгата в каждую лунку. Накрывают планшет самоклеющейся пленкой и инкубируют в течение 30±2 минут при температуре 37±2°С.

5.10. По окончании второй инкубации удаляют содержимое лунок декантированием и промывают лунки согласно п.5.7.

5.11. Добавляют во все лунки по 100мкл раствора ТМБ. Инкубируют в течение 10 минут при 37±2°C или в течение 15 минут при комнатной температуре (+18...25°C). Следует избегать прямого попадания света на планшет.

5.12. Добавляют во все лунки с той же скоростью и в той же последовательности, как раствор ТМБ, по 100мкл стоп-реагента для остановки ферментной реакции. Инкубируют в течение 1–2 минут при комнатной температуре (+18...25°C).

5.13. Измеряют оптическую плотность на спектрофотометре при длине волны 450 нм. Референсный фильтр устанавливают на 620 нм, обнуляют прибор по лункам А1, А2. В случае, если значение оптической плотности превышает предел линейности спектрофотометра, считывание результатов проводят при 405 нм. Измерение должно проводиться в течение 15 минут после остановки реакции.

*При использовании автоматического анализатора RADIM или/и SEAC, действуют в соответствии с его инструкциями.

6.СХЕМА АНАЛИЗА

Предварительное разведение образцов: 1:300

| Стадия анализа и реагенты | Номер лунок в соответствии с маркировкой по п.5.2 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8–48 |
| КП 0 Ед/мл, мкл | – | 100 | – | – | – | – | – | – |
| КП 10 Ед /мл, мкл | – | – | 100 | – | – | – | – | – |
| КП 30 Ед /мл, мкл | – | – | – | 100 | – | – | – | – |
| КП 60 Ед /мл, мкл | – | – | – | – | 100 | – | – | – |
| КП 120 Ед /мл, мкл | – | – | – | – | – | 100 | – | – |
| КП 240 Ед /мл, мкл | – |  |  |  |  |  | 100 | – |
| Буферный раствор для разведения, мкл | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
| Сх, мкл | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| Инкубация № 1 | 60±5 минут , 37±2°С |
| 4-кратная промывка: Буферный раствор для промывки лунок, мкл | 4х 350 | 4х 350 | 4х 350 | 4х 350 | 4х 350 | 4х 350 | 4х 350 | 4х 350 |
| Конъюгат, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 2 | 30±2 минут, 37±2°С |
| 4-кратная промывка: Буферный раствор для промывки лунок, мкл | 4х 350 | 4х 350 | 4х 350 | 4х 350 | 4х 350 | 4х 350 | 4х 350 | 4х 350 |
| Раствор ТМБ, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 3 | КT, темное место, 15 минут или 37±2°С, 10 минут |
| Стоп-реагент, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 4 | КT, 1–2 минуты |
| Измерение ОП растворов в лунках стрипов | Спектрофотометр, 450 нм и 405 нм. |
| Расчет результатов | Калькулятор и масштабная бумага, либо соответствующая компьютерная программа |

Примечание: СХ – исследуемые образцы;

ОП – оптическая плотность;

КT – комнатная температура (+18…25°С).

7. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ *

7.1. Определяют среднее арифметическое значение оптической плотности (ОП) калибровочных проб (контролей).

7.2.Критерии достоверности анализа

Результаты анализа считают достоверными при соблюдении следующих условий:

среднее арифметическое значение ОП в лунках, содержащих калибровочную пробу 0Ед/мл (отрицательный контроль) не более 0,200;

отношение среднего арифметического значения ОП в лунках, содержащих калибровочную пробу 240Ед/мл (положительный контроль) к среднему арифметическому значению ОП в лунках, содержащих калибровочную пробу 10Ед/мл (cut-off контроль), больше 4;

отношение среднего арифметического значения ОП в лунках, содержащих калибровочную пробу 10Ед/мл (cut-off контроль), к среднему арифметическому значению ОП в лунках, содержащих калибровочную пробу 0Ед/мл (отрицательный контроль), больше 7.

В случае если полученные данные выходят за пределы указанных значений, результаты анализа считают недостоверными и анализ повторяют.

7.3. Качественный анализ

Присутствие или отсутствие антител класса IgG к ЦМВ определяется путем сравнения ОП образца с ОП контроля cut-off.

7.4. Количественный анализ

7.4.1. Если анализ удовлетворяет критериям достоверности анализа (п.6.2), и если программа спектрофотометра позволяет вычитать среднее арифметическое значение ОП в лунках А1 и А2 из значений ОП всех остальных лунок, то для дальнейших расчетов используют величину В — среднее арифметическое значение ОП в лунках, содержащих калибровочные или исследуемые пробы.

Если программа спектрофотометра не позволяет вычитать величину ОП в лунках А1 и А2, то необходимо пользоваться формулой В-BТ, где ВТ — среднее арифметическое значение ОП в лунках А1 и А2 (лунки для определения ОП раствора ТМБ).

7.4.2. В линейных координатах строят 2 калибровочных графика зависимости В или В-ВТ от концентрации антител класса IgG к ЦМВ в калибровочных пробах (Ед/мл): по результатам измерений при длине волны 450 нм и при длине волны 405 нм.

7.4.3. Определяют содержание антител класса IgG к ЦМВ в исследуемых образцах на основании калибровочных графиков. В случае если среднее арифметическое значение ОП образца, измеренное при 450нм, меньше 2.000 (предел линейности спектрофотометра), для вычислений используют калибровочный график, полученный при длине волны 450нм. Если среднее арифметическое значение ОП образца при длине волны 450 нм больше 2.000, вычисления производят по графику, полученному при длине волны 405 нм.

При использовании автоматических анализаторов RADIM и/или SEAC для планшетного формата считывающий спектрофотометр должен измерять значения автоматически на 3 длинах волн: 450, 405 и 620 нм, что позволит расширить область кривой.

7.5.Пример расчетов

Например:

| Описание | ОП 450 нм | Концентрация антител IgG против ЦМВ | ОП 405 нм |
| --- | --- | --- | --- |
| Калибратор | 0 Ед/мл | 0.080 |  | 0.027 |
| Калибратор | 10 Ед/мл | 0.190 |  | 0.060 |
| Калибратор | 30 Ед/мл | 0.463 |  | 0.154 |
| Калибратор | 60 Ед/мл | 1.494 |  | 0.498 |
| Калибратор | 120 Ед/мл | 2.251 |  | 0.750 |
| Калибратор | 240 Ед/мл | 2.800 |  | 0.930 |
| Образец |  | 1.794 | 80 Ед/мл | 0.590 |

Путем интерполяции на калибровочной кривой полученная концентрация антител IgG класса против ЦМВ составляет 80 Ед/мл.

Внимание: Отрицательный контроль = Калибратор 0 Ед/мл

8. Интерпретация результатов

8.1. Качественный анализ

Образцы с ОП ниже ОП контроля cut-off признают отрицательными (не содержащими антитела класса IgG к цитомегаловирусу).

Образцы с ОП выше ОП контроля сut-off признают положительными (содержащими антитела класса IgG к цитомегаловирусу).

Область значений ОП ± 10% от ОП контроля cut-off является областью сомнительных значений. Если ОП образца попадает в эти пределы, результат считается сомнительным и требуется повторное тестирование для подтверждения.

8.2. Количественный анализ

Образцы с концентрацией IgG менее 10Ед/мл признают отрицательными по содержанию антител класса IgG к цитомегаловирусу.

Образцы с концентрацией IgG более 30Ед/мл признают положительными по содержанию антител класса IgG к цитомегаловирусу.

Образцы с концентрацией IgG от 10 до 30Ед/мл признают слабоположительными по содержанию антител класса IgG к цитомегаловирусу.

8.3. Образцы сыворотки крови, последовательно полученные от одного пациента, должны сравниваться только при исследовании в одном и том же анализе. Увеличение ОП на 60% во втором образце является значимым признаком недавней или развивающейся инфекции. В этом случае образцы тестируются на присутствие специфических IgM.

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗА

9.1. Диагностическая специфичность

Диагностическая специфичность данного метода оценивалась на группе из 150 образцов, полученных от пациентов, не имеющих иммунитета к ЦМВ. Специфичность составляет 97,5%.

9.2. Диагностическая чувствительность

Диагностическая чувствительность данного метода оценивалась на группе из 246 образцов, полученных от пациентов, перенесших в прошлом цитомегаловирусную инфекцию. Чувствительность составляет 98,7%.

9.3. Аналитическая специфичность

Аналитическая специфичность определяется как способность анализа точно выявлять специфический аналит в присутствии интерферирующих факторов в матриксе образца. Контрольные исследования показали, что характеристики анализа не изменяются под действием антикоагулянтов (ЭДТА и гепарин).

9.4. Аналитическая чувствительность

Аналитическая специфичность может выражаться минимальным количеством определяемого аналита, выявляемым данной тест-системой. Предел детекции составляет 0,7 Ед/мл (99% доверительный интервал). Эта величина была определена как концентрация аналита, отличающаяся от нулевого калибратора на три стандартных отклонения.

9.5. Точность

Точность оценивалась на автоматическом анализаторе с помощью определения повторяемости и воспроизводимости анализа (внутри- и межаналитическая вариабельность) на 3 сыворотках с различной концентрацией антител класса IgG против ЦМВ.

Повторяемость (Внутри анализа)

| Сыворотка | Значение | ± | S.D. | C.V. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Ед/мл) | % | репликатов |
| a | 112,17 | ± | 11,48 | 10,24 | 10 |
| b | 69,38 | ± | 3,24 | 4,67 | 10 |
| c | 22,2 | ± | 1,1 | 5,1 | 10 |

Воспроизводимость (Между анализами)

| Сыворотка | Значение | ± | S.D. | C.V. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Ед/мл) | % | репликатов |
| a | 232,50 | ± | 13,20 | 5,70 | 10 |
| b | 91,85 | ± | 8,67 | 9,43 | 10 |
| c | 26,22 | ± | 1,74 | 6,64 | 10 |

10. Ограничения анализа

При определении уровня иммунитета пациента против ЦМВ присутствие антител класса IgG, в любом случае, не исключает возможность действующей инфекции. Таким образом, определение специфичесих антител класса IgM является основным для ранней диагностики острой инфекции. В случае заболевания раннее вмешательство значительно уменьшает риск. Однако результаты анализа должны интерпретироваться с осторожностью и подтверждаться клиническими данными и дополнительными диагностическими тестами.

11.ФОРМА ВЫПУСКА

Тест-систему «ЦМВ IgG» выпускают в виде набора:

| 1. | Стрипы с иммобилизованным антигеном ЦМВ в пакете из пленки цефленовой с поглотителем влаги | 1 шт | 12стрипов по 8лунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Калибровочные пробы 30, 60, 120 Ед/мл | 3 фл | 1,5 мл |
| 3. | Калибровочная проба 240 Ед/мл (положительный контроль) | 1 фл | 1,5 мл |
| 4. | Калибровочная проба 10 Ед/мл (контроль cut-off) | 1 фл | 2,5 мл |
| 5. | Калибровочная проба 0 Ед/мл (отрицательный контроль) | 1 фл. | 2 мл |
| 6. | Конъюгат | 1 фл. | 14 мл |
| 7. | Буферный раствор для разведения образцов (20х) | 1 фл. | 20 мл |
| 8. | Буферный раствор для промывки лунок (20х) | 1 фл. | 50 мл |
| 9. | Раствор ТМБ | 1 фл. | 14 мл |
| 10. | Стоп-реагент | 1 фл | 14 мл |
| 11. | Самоклеющаяся пленка | 2 листа |
| 12. | Пластиковый пакет | 1 шт. |
| К набору прилагается: |
| – инструкция по применению набора реагентов | 1 экз. |
| Набор упакован в картонную коробку. |

12. СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Срок годности тест-системы указан на коробке с набором. Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит.

Тест-систему хранят в соответствии с СП 3.3.2.1248–03. Хранение осуществляют в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 8°C. Замораживание не допускается.

Тест-систему транспортируют в соответствии с СП 3.3.2.1248–03. Транспортировку осуществляют всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8°С. Замораживание не допускается.

Литература

Ahlfors K. (1982). Epidemiological studies of congenital cytomegalovirus infection. Scand. J. Inf. Dis. suppl. 34.

Ho M. (1977). Virus infections after trasplantation in man - A brief review. Arch. Cirol. 55, 1.

Stern H., Turker S.M. (1973). Prospective study of cytomegalovirus infection in pregnancy. Br. med. J., 2, 268-270.

Pass R.F., Griffith P.D., August A.M. (1983). Antibody Response to cytomegalovirus after Renal Transplanation: Comparison of Patients with Recurrent infections. J. Inf. Dis., 147, 40-46.

Cremer N.E., Delvin V.L., Riggs J.L., Hagens S.J. (1984). Anomalus antibody responses in viral infection; Specific stimulation or polyclonal activation. J. Clin. Microbiology, 20, 468-472.

По вопросам поставки набора «ЦМВ IgG» обращаться по адресу: 357340 г. Лермонтов Ставропольский край, ул. Нагорная д.4А телефон/факс (87935) 3-77-28, 3-74-65 ООО «ВИАР»