ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ИММУНОФЕРМЕНТНОЙ

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ КЛАССА IgG К ВИРУСУ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 1 ТИПА В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

«ВПГ 1 IgG»

Только для in vitro диагностики

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Вирус простого герпеса (ВПГ), цитомегаловирус, вирус ветряной оспы и вирус Эпштейн-Барра принадлежат к семейству герпесвирусов.

Известны два вида ВПГ с общими и специфическими антигенными характеристиками.

Вирус простого герпеса тип 1 (ВПГ-1): локализуется главным образом на орбитальных и лабиальных областях.

Вирус простого герпеса тип 2 (ВПГ-2): поражает, как правило, органы репродуктивной системы у мужчин и женщин.

ВПГ обладает значительной патогенной способностью, передается через прямой и непрямой контакт и половым путем. Клинические проявления могут варьировать от герпетических высыпаний на губах (Herpes labialis) и герпетической экземы до наиболее серьезных форм Herpes genitalis. Инфицирование во время беременности (особенно ВПГ 2 типа) приводит к врожденным заболеваниям в результате инфицирования плода.

Антитела класса IgM против ВПГ появляются в течение первой недели после проникновения возбудителя, сохраняются в течение нескольких месяцев. Антитела класса IgG появляются примерно на 10 день после инфицирования и могут определяться годами, иногда титр их меняется при реинфицировании или реактивации латентного вируса.

Наиболее распространенными тестами для определения антител к ВПГ являются: тест нейтрализации, иммунофлюоресценции (прямой или непрямой) и иммуноферментный анализ для определения IgG и IgM.

ПРИНЦИП АНАЛИЗА

Данная тест-система основана на твердофазном иммуноферментном анализе, где в качестве ферментной метки используется пероксидаза хрена. В течение первой инкубации антитела класса IgG против ВПГ 1 типа (если они есть в образце) связываются с антигеном ВПГ 1 типа, адсорбированном на твердой фазе (в лунках планшета). С помощью промывки удаляется несвязавшийся материал. В течение следующей инкубации антитела против IgG человека, меченые пероксидазой хрена, взаимодействуют с комплексом «антиген ВПГ1 типа – антитело». После цикла промывки добавляется хромоген (ТМБ) в лунки, что приводит к развитию окраски под воздействием фермента. Реакция останавливается добавлением стоп-реагента (HCl). Интенсивность окрашивания раствора измеряется на спектрофотометре при длине волны 450 нм или 405 нм. Содержание антител класса IgG в контролях и исследуемых образцах прямо пропорционально измеренной интенсивности окраски раствора.

СОСТАВ НАБОРА

Стрипы с иммобилизованным антигеном ВПГ 1 типа: планшет разборный состоит из 12 стрипов по 8 лунок. Лунки покрыты очищенным и инактивированным антигеном ВПГ 1 типа.

Отрицательный контроль: раствор на основе инактивированной сыворотки крови, не содержит антител класса IgG к ВПГ 1 типа – прозрачная жидкость красного цвета.

Контроль cut-off: раствор на основе инактивированной сыворотки крови, содержащий антитела класса IgG к ВПГ 1 типа — прозрачная жидкость голубого цвета;

Положительный контроль: раствор на основе инактивированной сыворотки крови, содержащий антитела класса IgG к ВПГ 1 типа — прозрачная бесцветная жидкость.

Конъюгат: раствор мышиных моноклональных антител против IgG человека, конъюгированных с пероксидазой хрена – прозрачная жидкость розового цвета.

Буферный раствор для промывки лунок (20х): фосфатный буферный раствор - бесцветная прозрачная жидкость.

В случае образования нерастворимых кристаллов поместите флакон с раствором в термостат (37±2°C) на несколько минут.

Буферный раствор для разведения образцов (20х): раствор на основе сыворотки крови со стабилизаторами – прозрачная жидкость красного цвета.

Раствор ТМБ: раствор тетраметилбензидина – бесцветная или светло-голубого цвета прозрачная жидкость.

Стоп-реагент: 1Н раствор соляной кислоты - бесцветная прозрачная жидкость.

Самоклеющаяся пленка.

Пластиковый пакет.

назначение

Тест-система «ВПГ 1 IgG» предназначена для выявления антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа в сыворотке крови человека методом двухстадийного «сэндвич»-варианта иммуноферментного анализа (ИФА).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

1.1. Материалы и оборудование, необходимые при работе с набором

Микропипетки, в том числе многоканальные, высокой точности (10-200 мкл, менее 3% ошибки).

Стеклянные или пластиковые пробирки для разведения образцов вместимостью не менее 3 мл.

Мерный цилиндр объемом 1л

Дистиллированная или деионизованная вода.

Термостат на 37±2°С.

Автоматическое промывочное устройство.

Одноволновой или двухволновой спектрофотометр вертикального сканирования с фильтрами на 450нм и 405нм. Если используется двухволновой спектрофотометр, установите референсный фильтр на 600-650нм. Руководствуйтесь инструкцией производителя для определения пределов линейности прибора.

1.2. Автоматический анализатор

Тест-система может быть использована для проведения анализа на автоматическом анализаторе для ИФА на планшетах.

Тест-система адаптирована для работы на RADIM и/или SEAC анализаторах. В случае использования автоматических анализаторов других фирм, необходимо удостовериться, что данный анализатор подходит для проведения ИФА на планшетах.

2. Меры предосторожности

Для получения достоверных результатов необходимо соблюдать следующие правила:

Не смешивайте реагенты тест-системы разных серий. Не смешивайте с реагентами других производителей.

Не используйте реагенты после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Перед использованием набора доведите все реагенты до комнатной температуры (+18...25°С).

Отбирайте только то количество реагента, которое необходимо для анализа. Во избежание контаминации не возвращайте отобранный реагент обратно во флакон.

Используйте только дистиллированную или деионизованную воду и только чистую посуду. Избегайте присутствия ионов металла или окисляющих субстанций.

Не подвергайте реагенты воздействию высокой температуры.

Избегайте контаминации образцов. Используйте чистые наконечники для каждого образца или реагента.

Проводите анализ в соответствии с данной инструкцией по применению.

Восстановление лиофилизованных компонентов проводите в соответствии с указаниями данной инструкции.

В случае проведения анализа вручную необходимо использовать прошедшее проверку оборудование (автоматические пипетки, автоматическое промывочное устройство, спектрофотометр, термостат).

С целью предосторожности в процессе работы с набором следует соблюдать следующие правила:

Используйте одноразовые перчатки при проведении анализа и при контакте с потенциально инфекционным материалом.

Не пипетируйте ртом.

Стоп-реагент представляет собой 1Н раствор соляной кислоты. Избегать разбрызгивания и попадания на кожу и слизистые. В случае попадания раствора стоп-реагента на кожу и слизистые необходимо промыть пораженный участок большим количеством проточной воды.

Реагенты, содержащие сыворотку крови человека, тестировались на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2, вирусу гепатита С, поверхностному антигену вируса гепатита В. Были получены отрицательные результаты. Однако, так как на сегодняшний день отсутствуют методы, дающие абсолютную гарантию, все исходные материалы следует считать потенциально инфекционными и обращаться с ними в соответствии с государственными нормами для биологически опасных веществ 2 группы.

Избегайте разбрызгивания реагентов. При попадании реагентов на рабочие поверхности тщательно промойте их 3% раствором гипохлорита.

Некоторые реагенты содержат азид натрия в качестве консерванта. Азид натрия может реагировать со свинцом и медью в водопроводных трубах с образованием взрывоопасных соединений. После слива реактивов промойте водой систему, чтобы снизить накопление азидов металлов.

3. СБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

3.1. Забор крови из вены руки следует производить согласно стандартной процедуре, с соблюдением соответствующих мер предосторожности.

Для анализа можно использовать как свежеполученные образцы сыворотки крови, так и образцы, хранившиеся при температуре от 2 до 8°С не более одной недели или при температуре минус 20°С не более 3месяцев. Не допускается повторное замораживание-размораживание, приводящее к искажению результатов. После размораживания образцы следует тщательно перемешать. Перед проведением анализа следует убедиться, что образцы полностью прозрачны. Образцы, содержащие осадок, необходимо очищать центрифугированием при 5–10 тыс. об/ мин в течение 10 минут.

Для проведения анализа не следует использовать гемолизированную и мутную сыворотку крови. Не допускается использование образцов с признаками микробной контаминации или с повышенным содержанием липидов.

3.2.Перед проведением анализа образцы разводят в отношении 1:300 с помощью подготовленного по п.4.3 буферного раствора для разведения образцов. Например: 10мкл образца + 2990 мкл буферного раствора для разведения образцов.

4. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА

4.1. Упаковку с планшетом перед вскрытием выдерживают в течение 30минут при комнатной температуре (+18...25°С). Пакет открывают и переставляют на свободную рамку необходимое количество стрипов.

Хранение: при температуре от 2 до 8°C в течение всего срока годности в пакете с герметично закрытым замком.

4.2.Для подготовки к работе буферного раствора для промывки лунок в стеклянный стакан вместимостью 1000мл вносят содержимое флакона с буферным раствором для промывки лунок (20-кратным) и доводят объем до отметки 1000мл дистиллированной водой. Тщательно перемешивают, избегая пенообразования.

Хранение: Приготовленный буферный раствор для промывки лунок хранить 30 дней при 2-8°C.

4.3.Для подготовки к работе буферного раствора для разведения образцов в стеклянный стакан вместимостью 500мл вносят содержимое флакона с буферным раствором для разведения образцов (20-кратным) и доводят объем до отметки 400мл буферным раствором для промывки лунок, приготовленным по п.4.2. Тщательно перемешивают, избегая пенообразования.

Хранение: Приготовленный буферный раствор для разведения образцов хранить 30 дней при 2-8°C.

4.4. Контроли, конъюгат, раствор ТМБ и стоп-реагент готовы к использованию.

4.5. В зависимости от количества образцов подготавливают соответствующее количество реагентов. Все образцы и реагенты перед проведением анализа должны быть тщательно перемешаны и доведены до комнатной температуры (+18…25°С) в течение 30-60 минут.

5. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА*

5.1. Схема проведения анализа приведена на странице 6.

5.2.Составляют протокол маркировки лунок перед внесением образцов и калибровочных проб (КП). Лунки маркируют следующим образом:

А1, А2 – № 1 – лунки для определения оптической плотности раствора ТМБ;

B1, В2 – № 2 – лунки для определения оптической плотности отрицательного контроля;

С1, С2 – № 3 – лунки для определения оптической плотности контроля cut-off;

D1, D2 – № 4 – лунки для определения оптической плотности положительного контроля.

5.3. В лунки А1, А2 вносят по 100мкл буферного раствора для разведения образцов, приготовленного по п.4.3.

5.4. Вносят в соответствующие лунки по 100 мкл контролей в дубликатах.

5.5. Вносят в оставшиеся лунки по 100мкл предварительно разведенных исследуемых образцов (см. п.3.2) в монопликатах.

Примечание: Общее время внесения контролей и исследуемых образцов не должно превышать 20 минут, иначе время инкубации различных образцов с иммуносорбентом будет значительно отличаться, что приведет к неправильным результатам.

5.6. Накрывают планшет самоклеющейся пленкой и инкубируют стрипы в течение 60±5 минут при температуре 37±2°С.

5.7.По окончании инкубации удаляют содержимое лунок декантированием и промывают лунки четыре раза. При каждой промывке во все лунки добавляют по 350 мкл промывочного буферного раствора, приготовленного по п.4.2, и выдерживают в течение нескольких секунд с последующим декантированием. При каждом декантировании тщательно удаляют остатки жидкости из лунок постукиванием рамки со стрипами в перевернутом положении по фильтровальной бумаге.

Допускается промывка лунок при помощи автоматического промывочного устройства.

5.8. Вносят по 100мкл конъюгата в каждую лунку.

5.9. Накрывают планшет самоклеющейся пленкой и инкубируют в течение 30±2 минут при температуре 37±2°С.

5.10. По окончании второй инкубации удаляют содержимое лунок декантированием и промывают лунки согласно п.5.7.

5.11. Добавляют во все лунки по 100мкл раствора ТМБ. Инкубируют в течение 10 минут при 37±2°C или в течение 15 минут при комнатной температуре (18...25°C). Следует избегать прямого попадания света на планшет.

5.12. Добавляют во все лунки с той же скоростью и в той же последовательности, как раствор ТМБ, по 100мкл стоп-реагента для остановки ферментной реакции. Инкубируют в течение 1–2 минут при комнатной температуре (18...25°C).

5.13. Измеряют оптическую плотность на спектрофотометре при длине волны 450 нм. Референсный фильтр устанавливают на 620 нм, обнуляют прибор по лункам А1, А2. В случае если значение оптической плотности превышает предел линейности спектрофотометра, считывание результатов проводят при 405 нм. Измерение должно проводиться в течение 15 минут после остановки реакции.

* При использовании автоматического анализатора RADIM или/и SEAC, действуют в соответствии с его инструкцией.

6. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ *

6.1. Определяют среднее арифметическое значение оптической плотности (ОП) отрицательного контроля, контроля cut-off и положительного контроля. Присутствие или отсутствие антител класса IgG к ВПГ 1 определяется путем сравнения ОП образца с ОП контроля cut-off.

6.2. Критерии достоверности анализа

Результаты анализа считают достоверными при соблюдении следующих условий:

среднее арифметическое значение ОП в лунках, содержащих отрицательный контроль, не более 0,200;

среднее арифметическое значение ОП в лунках, содержащих положительный контроль, не менее 0,700;

В случае если полученные данные выходят за пределы указанных значений, результаты анализа считают недостоверными и анализ повторяют.

6.3. Если анализ удовлетворяет вышеперечисленным критериям, и если программа спектрофотометра позволяет вычитать среднее значение ОП в лунках А1 ,А2 из значений ОП всех остальных лунок, то для дальнейших расчетов используют среднее арифметическое значение ОП в лунках, содержащих контроли или исследуемые пробы.

Если программа спектрофотометра не позволяет вычитать среднюю величину ОП в лунках А1 ,А2, то необходимо из среднего арифметического значения ОП в лунках, содержащих контроли или исследуемые образцы, вычесть среднее значение ОП в лунках А1, А2 (лунки для определения ОП раствора ТМБ).

* При использовании автоматических анализаторов RADIM и/или SEAC для планшетного формата считывающий спектрофотометр должен измерять значения автоматически на 3 длинах волн: 450, 405 и 620 нм.

7.СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА

Предварительное разведение образцов: 1:300

| Стадия анализа и реагенты | Номер лунок в соответствии с маркировкой по п.5.2 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5-96 |
| Отрицательный контроль, мкл | - | 100 | - | - | - |
| Контроль сut-off, мкл | - | - | 100 | - | - |
| Положительный контроль, мкл | - | - | - | 100 | - |
| Сх, мкл | - | - | - | - | 100 |
| Буферный раствор для разведения образцов, мкл | 100 | - | - | - | - |
| Инкубация № 1 | 60±5 минут, 37±2°С |
| 4-кратная промывка: Буферный раствор для промывки лунок, мкл | 4х350 | 4х350 | 4х350 | 4х350 | 4х350 |
| Конъюгат, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 2 | 30±2 минут, 37±2°С |
| 4-кратная промывка: Буферный раствор для промывки лунок, мкл | 4х350 | 4х350 | 4х350 | 4х350 | 4х350 |
| Раствор ТМБ, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 3 | КT, темное место, 15 минут или 37±2°С, 10 минут |
| Стоп-реагент, мкл | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Инкубация № 4 | КT, 1–2 минуты |
| Измерение ОП растворов в лунках стрипов | Спектрофотометр, 450 нм, 405 нм, 620 нм. |
| Расчет результатов |

Примечание: СХ – исследуемые образцы;

ОП – оптическая плотность;

КT – комнатная температура (18–25°С).

8. Интерпретация результатов

Образцы с ОП ниже ОП контроля сut-off признают отрицательными (не содержащими антитела класса IgG к ВПГ 1 типа).

Образцы с ОП выше ОП контроля сut-off признают положительными (содержащими антитела класса IgG к ВПГ1 типа).

Область значений ОП ± 10% от ОП контроля сut-off является областью сомнительных значений. Если ОП образца попадает в эти пределы, результат считается сомнительным и требуется повторное тестирование для подтверждения.

Нижеследующие данные приведены в качестве примера и не могут быть использованы как экспериментальные результаты.

| Описание | О.П. 450 нм |
| --- | --- |
| Отрицательный контроль | 0.082 |
| Cut-off контроль | 0.504 |
| Положительный контроль | 1.992 |
| Образец | 0.889 |

Исследуемый образец определен как положительный на наличие антител класса IgG к ВПГ 1 типа.

Образцы сыворотки крови, последовательно полученные от одного пациента, должны сравниваться только при исследовании в одном и том же анализе. Увеличение ОП на 60% во втором образце является значимым признаком недавней или развивающейся инфекции. В этом случае образцы обязательно тестируются на присутствие специфических IgM.

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗА

9.1. Диагностическая специфичность

Диагностическая специфичность данного метода оценивалась на образцах, полученных от пациентов, не имеющих иммунитета к ВПГ1типа. Специфичность составляет 100%.

9.2. Диагностическая чувствительность

Диагностическая чувствительность данного метода оценивалась на образцах, полученных от группы пациентов, перенесших в прошлом инфекцию, вызванную ВПГ1 типа. Чувствительность составляет 97,6%.

9.3. Точность

Точность оценивалась на автоматическом анализаторе с помощью определения повторяемости и воспроизводимости анализа (внутри- и межаналитическая вариабельность) на 3 сыворотках с различной концентрацией антител класса IgG против ВПГ1типа.

Повторяемость (Внутри анализа)

| Сыворотка | Значение | ± | S.D. | C.V. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОП (450 нм) | % | репликатов |
| a | 0,570 | ± | 0,027 | 4,8 | 12 |
| b | 1,027 | ± | 0,063 | 6,2 | 12 |
| c | 2,718 | ± | 0,103 | 3,8 | 12 |

Воспроизводимость (Между анализами)

| Сыворотка | Значение | ± | S.D. | C.V. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОП (450 нм) | % | репликатов |
| a | 0,431 | ± | 0,059 | 13,8 | 10 |
| b | 1,870 | ± | 0,286 | 15,3 | 10 |
| c | 3,547 | ± | 0,397 | 11,1 | 10 |

10. Ограничения анализа

Наличие антител класса IgG к ВПГ 1 типа в любых концентрациях не исключает текущей инфекции. Таким образом, определение специфических антител класса IgM является основным для ранней диагностики острой инфекции. В случае заболевания раннее вмешательство значительно уменьшает риск. Однако результаты анализа должны интерпретироваться с осторожностью и подтверждаться клиническими данными и дополнительными диагностическими тестами.

11. ФОРМА ВЫПУСКА

Тест-систему «ВПГ 1 IgG» выпускают в виде набора:

| 1. | Стрипы с иммобилизованным антигеном ВПГ 1 типа в пакете из пленки цефленовой | 1 шт | 12стрипов по 8лунок |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Положительный контроль | 1 фл | 2 мл |
| 3. | Контроль Cut-off | 1 фл. | 2,5 мл |
| 4. | Отрицательный контроль | 1 фл. | 2 мл |
| 5. | Конъюгат | 1 фл. | 14 мл |
| 6. | Буферный раствор для разведения образцов (20х) | 1 фл. | 20 мл |
| 7. | Буферный раствор для промывки лунок (20х) | 1 фл. | 50 мл |
| 8. | Раствор ТМБ | 1 фл. | 14 мл |
| 9. | Стоп-реагент | 1 фл | 14 мл |
| 10 | Самоклеющаяся пленка | 2 листа |
| 11 | Пластиковый пакет | 1 шт. |
| К набору прилагается: |
| – инструкция по применению набора реагентов | 1 экз. |
| Набор упакован в картонную коробку. |

12. СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Срок годности тест-системы указан на коробке с набором. Препарат с истекшим сроком годности применению не подлежит.

Тест-систему хранят в соответствии с СП 3.3.2.1248–03. Хранение осуществляют в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 8°C. Замораживание не допускается.

Тест-систему транспортируют в соответствии с СП 3.3.2.1248–03. Транспортировку осуществляют всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8°С. Замораживание не допускается.

Литература

Frame, B., J. B. Mahony, N. Balachandran, W. E. Rawls, and M. A. Chernensky. 1984. Identification and typing of Herpes simplex virus by enzyme immunoassay with monoclonal antibodies. J. Clin. Microbiol. 20:162-166.

Davis W. B., J. A. Taylor, and J. E. Oakes. 1979. Ocular infection with Herpes simplex virus type 1: prevention of acute herpetic encephalitis by systemic administration of virus- specific antibody. J. Infect. Dis. 140:534-539.

E. Kaufman, D. M. Drylic, S. L. Deardourff, and Centifanto, Y. M. 1972. Herpes virus type 2 in male genito-urinary tract. Science 178:318-319.

Alexander, I., C. R. Ashley, K. J. Smith, J. Harbour, A. P. Roome, and J. M. Darville. 1985. Comparison of ELISA with virus isolation for the diagnosis of genital Herpes. J. Clin. Pathol. 38:554-557.

Pereira, Coleman R.M., P.D. Bailey, D. Dondero, C. Wickliffe and A.J. Nahmias. 1983. Determination of Herpes simplex virus type-specific antibodies by enzyme-linked immunosorbent assay. J. Clin. Microbiol. 18: 287-291.

По вопросам поставки набора «ВПГ 1 IgG» обращаться по адресу: 357340 г. Лермонтов Ставропольский край, ул. Нагорная д.4А телефон/факс (87935) 3-77-28, 3-74-65 ООО «ВИАР»