Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование

Российской Федерации

4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

# Контроль удаления воздуха

# в паровых стерилизационных камерах

Методические указания

МУК 4.2. 1990-05

Издание официальное

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека

Москва 2005

Контроль удаления воздуха в паровых стерилизационных камерах. – Методические указания. - М.: ФГУ здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2005-18 с.

1. Разработаны: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Бойко Л.С.), ФГУ здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Кривопалова Н.С.), Научно исследовательским институтом дезинфектологии (Абрамова И.М., Дьяков В.В.), ФГУ «Клиническая больница Управления делами Президента РФ» (Савенко С.М.), Научно-производственной фирмой "ВИНАР" (Васильев Н.С.,  Андреев В.С., Лямкина О.Д., Червякова Н.Е), Городской клинической больницей №4 г. Москвы (Демидов П.А.).

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-гигиеническому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 16 июня 2005 года (протокол № 2).

3. Утверждены и введены в действие Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко  14 июля  2005 г.

4. Введены впервые.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Область применения | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Общие положения | 4 |
| 3. | Сущность метода | 6 |
| 4. | Описание тестов на удаление воздуха | 7 |
| 5. | Проведение контроля удаления воздуха с помощью Тест-ИБ и Тест-ИХ | 10 |
| 6. | Трактовка результатов контроля удаления воздуха с помощью Тест-ИБ и Тест-ИХ | 11 |
| 7. | Действия персонала при неудовлетворительных результатах контроля удаления воздуха с помощью Тест-ИБ и/или Тест-ИХ | 12 |
| 8. | Меры предосторожности и утилизация индикаторов | 12 |
| 9. | Библиографические данные | 13 |
|  | Приложение 1 (обязательное) Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава) Приложение 2 (обязательное) Рис.1. Расположение контрольных точек в паровых стерилизаторах Рис. 2. Металлическая подставка для тестовой упаковки Рис.3. Стол, застеленный простынкой в два сложения Рис.4. Стопка из 8-и простынок Рис.5. Схема укладки химических индикаторов Рис.6. Укладка пяти биологических индикаторов в геометрический центр Рис.7. Стопка из 16-и простынок, готовая для заворачивания Рис.8. Первый этап заворачивания стопки простынок Рис.9. Второй этап заворачивания простынок Рис. 10. Третий этап заворачивания простынок Рис.11 Готовая тестовая упаковка для применения | 14 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 |

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Г.Г. Онищенко "__14____" _июля 2005 года Дата введения: |
| --- | --- | --- |

# 4.2. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

# БИОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

# Контроль удаления воздуха

# в паровых стерилизационных камерах

#### Методические указания

МУК 4.2. 1990 - 05

1. Область применения

  - Методические указания устанавливают требования к методу контроля полноты удаления воздуха в гравитационных и форвакуумных паровых стерилизаторах с объемом стерилизационной камеры более 54 л, применяемых для стерилизации изделий медицинского назначения и дезинфекции (обеззараживания).

  - Контроль полноты удаления воздуха осуществляют с помощью химических  и биологических индикаторов,  разрешенных к применению в установленном порядке. Режимы стерилизации и обеззараживания приведены  в таблице 1.

1.3. Методические указания предназначены для использования органами и учреждениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также могут использоваться организациями здравоохранения и организациями, эксплуатирующими и контролирующими паровые стерилизаторы.

2. Общие положения

2.1. Контроль удаления воздуха при паровой стерилизации организовывают в соответствии с производственными условиями, требованиями стандартов и настоящих методических указаний.

2.2. В соответствии с ГОСТ Р 51935-2002 любой паровой стерилизатор с объемом стерилизационной камеры более 54 л, используемый для стерилизации изделий медицинского назначения, должен обеспечить в любой трудностерилизуемой точке загрузки следующие условия:

- 121оС, 15 минут;

- 126оС, 10 минут;

- 134оС, 3 минуты.

Данные условия являются достаточными для обеспечения уровня стерильности 10-6, который считают уровнем эффективной стерилизации. Достижение этих условий возможно при проникновении стерилизующего агента (насыщенного водяного пара) в трудностерилизуемую точку загрузки. При стерилизации пористых изделий и изделий с внутренними полостями скорость проникновения стерилизующего агента (пара) в трудностерилизуемую точку зависит от полноты удаления воздуха. При недостаточном удалении воздуха из камеры  стерилизатора и стерилизуемых изделий центр пористой загрузки не прогреется полностью даже к концу стерилизационной выдержки, и не будут обеспечены условия для достижения стерильности.

Примечание: Трудностерилизуемой загрузкой являются: пористая загрузка из текстиля – халаты, простыни, полотенца, салфетки и ватные тампоны; изделия, имеющие каналы и полости.

Таблица 1

Режимы паровой стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения, на которые распространяется

метод контроля удаления воздуха

| №№ пп | Процесс паровой обработки | Параметры режима паровой обработки | Тестовый режим (цикл) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т, оС | Время, минут | Давление пара, МПа |  |
| 1 | Гравитационные паровые стерилизаторы |
| 1.1 | Стерилизация | 120+2 | 45 | 0,11+0,02 | 120+2 оС 45 минут |
|  |  | 132(2 | 20 | 0,20±0,02 | 132(2 оС 20 минут |
| 1.2 | Дезинфекция (обеззаражи-вание) | 120+2 | 45 | 0,11+0,02 | 120+2 оС 45 минут |
|  |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  | 90 |  |  |
|  |  | 126(2 | 30 | 0,15±0,02 | 126(2 оС 30 минут |
|  |  |  | 45 |  |  |
|  |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  | 90 |  |  |
|  |  | 132(2 | 30 | 0,20±0,02 | 132(2 оС 20 минут |
|  |  |  | 45 |  |  |
|  |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  | 90 |  |  |
| 2 | Форвакуумные паровые стерилизаторы |
| 2.1 | Стерилизация | 121±1 | 20 | 0,11±0,01 | 121±1оС 20 минут |
|  |  | 126±1 | 10 | 0,15±0,01 | 126±1оС 10 минут |
|  |  | 134±1 | 5 | 0,20±0,01 | 134±1оС 5 минут |

3. Сущность метода

3.1. При паровой стерилизации стерилизующим агентом является сухой насыщенный водяной пар. Сухой насыщенный пар под давлением обладает выраженным спороцидным действием. Проникновение пара внутрь упаковок и пористых изделий напрямую связано с удалением воздуха. Воздух должен быть удален не только из пространства камеры, но и из каналов и полостей стерилизуемых изделий, а также пор материалов (резины, текстиля, ваты и т.д.). Остаточный воздух препятствует равномерному и быстрому проникновению пара в труднодоступные места и, соответственно, замедляет процесс прогрева стерилизуемых изделий и ставит под сомнение качество стерилизации в условиях утвержденных режимов стерилизации.

Между удалением воздуха из пористой загрузки и ее прогревом за счет проникновения водяного пара существует непосредственная связь – чем лучше удален воздух, тем быстрее прогревается загрузка. В гравитационных стерилизаторах невозможно полное удаление воздуха. Удаление воздуха считают достаточно полным, если достигаются условия для эффективной стерилизации в самой трудностерилизуемой точке загрузки. В соответствии с ГОСТ Р 51935-2002 в качестве наиболее трудностерилизуемой пористой упаковки принята  стандартная тестовая упаковка из хлопчатобумажных простыней.

3.2. Метод основан на использовании стандартной тестовой упаковки, соответствующей ГОСТ Р 51935-2002, с химическими индикаторами (Тест-ИХ)  и/или биологическими индикаторами (Тест-ИБ), закладываемыми в центр упаковки. Стандартная тестовая упаковка имитирует наиболее трудностерилизуемую пористую загрузку.

Достижение конечного состояния химическими индикаторами и/или инактивация биологических индикаторов в тестовой упаковке указывает на обеспечение условий эффективной стерилизации и, соответственно, на удовлетворительное удаление воздуха из стерилизуемых изделий.

3.3. Испытания гравитационных  паровых стерилизаторов проводят в тестовых циклах со следующими параметрами выдержки: 120+2 оС 45 минут, 126(2 оС 30 минут и 132(2 оС 20 минут.

3.4. При стерилизации изделий медицинского назначения стерилизационный и тестовый циклы совпадают (120+2 оС 45 минут, 132(2 оС 20 минут, 121±1оС 20 минут, 126±1оС 10 минут, 134±1оС 5 минут), что позволяет осуществлять контроль удаления воздуха в процессе стерилизации изделий медицинского назначения.

3.5. Контроль удаления воздуха проводят только в паровых стерилизаторах с прогретой не менее 5 минут  стерилизационной камерой на температуру тестового цикла.

3.6. Контроль удаления воздуха проводят при полной загрузке камеры стерилизатора в соответствии с требованиями нормативных документов. Полная загрузка камеры состоит из стандартной тестовой упаковки и упакованных хлопчатобумажных изделий (в пакетах и/или стерилизационных коробках).

3.7. Стандартную тестовую упаковку размещают внутри камеры стерилизатора в месте, указываемом изготовителем в качестве наиболее холодной зоны. В случае отсутствия такого указания тестовую упаковку необходимо располагать в контрольной точке №1 на нижней полке у загрузочной двери (в горизонтальных камерах) или под крышкой стерилизационной камеры (в вертикальных камерах) в соответствии с рисунком 1. Остаток полезного пространства необходимо заполнить упаковками и/или стерилизационными коробками с хлопчатобумажными изделиями.

3.8. Стандартную тестовую упаковку располагают так, чтобы никакими своими частями не касалась стенок, загрузочной двери или крышки паровой камеры. Для этого тестовую упаковку необходимо размещать в специальной проволочной корзине или на специальной подставке, приведенной на рисунке 2.

4. Описание тестов на удаление воздуха

4.1. Контроль удаления воздуха осуществляют с применением следующих тестов:

- Тест-ИХ, представляет собой стандартную тестовую упаковку, соответствующую ГОСТ Р 51935-2002, с химическими индикаторами в геометрическом центре;

- Тест-ИБ, представляет собой стандартную тестовую упаковку, соответствующую ГОСТ Р 51935-2002, с биологическими индикаторами на основе спор Bacillus stearothermophilus в геометрическом центре. Тест-ИБ одновременно является тестом на микробиологическую эффективность стерилизации.

4.2. Стандартная тестовая упаковка.

Стандартная тестовая упаковка состоит из 17 гладких хлопчатобумажных простыней размером 1500х2000мм. Количество нитей основы должно быть 30(6 на см, количество нитей утка 27(5 на см. Размер упаковки 220х300х250 мм. Общая масса тестовой упаковки без индикаторов 7(0,7 кг. Простынки (новые и загрязненные) предварительно тщательно постирать, не подвергая обработке крахмалом,  просушить, а затем проветрить не менее одного часа при температуре от 15 до 25 оС и относительной влажности воздуха от 30 до 70%, после этого их сложить размером примерно 220х300 мм и сформировать стопки высотой примерно 250 мм.

Высушенные простыни не гладить!

После сжатия рукой стопку из 16 простыней оборачивают сложенной вдвое 17-ой простынкой и скрепляют лентой для паровой стерилизации, шириной не более 25 мм.

Подготовленную упаковку хранят в помещении при температуре воздуха 15-25 оС и относительной влажности 30-70%.

После каждого использования простыни разворачивают и высушивают и в последующем складывают опять в стопку. При многократном использовании стопка из простыней уплотняется. Если высота стопки из 17 простыней после сжатия рукой меньше 250 мм, все простынки стирают (примерно после 15-и кратного использования), просушивают (не гладить!) и снова сформировывают стопу. Если масса тестовой упаковки из 17 простыней (без индикаторов) превышает 7,7 кг, простыни заменяют на новые. Кратность использования простыней в тестовой упаковке - 50 раз.

4.3. Биологический индикатор.

В Тест-ИБ используют биологический индикатор, соответствующий ГОСТ Р ИСО 11138-1-2000, на основе споровой формы культуры Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718 с числом тест-микроорганизмов 106.

4.4. Химические индикаторы паровой стерилизации.

При контроле удаления воздуха в Тест-ИХ допускается использовать только химические индикаторы, соответствующие техническим требованиям, приведенным в таблице 2, и разрешенные к применению в установленном порядке, для контроля соблюдения условий внутри упаковок и изделий. Химические индикаторы должны достигать конечного состояния только после инактивации споровой формы культуры Bacillus stearothermophilus ВКМ В-718 с числом тест-микроорганизмов 106.

Индикаторная метка химического индикатора должна иметь контрастную разницу в цвете в условиях гарантированного достижения и недостижения конечного состояния. Контрастная разница в цвете индикаторной метки в двух состояниях обеспечивает однозначную трактовку результатов.

Гарантированный срок хранения индикаторов должен быть не менее 12 месяцев.

Сохранность конечного цвета индикаторной метки после использования должна быть не менее 24 месяцев.

Таблица 2

Требования к химическим индикаторам паровой стерилизации, применяемым в Тест-ИХ

| №№ пп | Тестовый цикл | Требования к химическим индикаторам |
| --- | --- | --- |
|  |  | Гарантированные условия достижения конечного состояния в насыщенном паре | Гарантированные условия недостижения конечного состояния в насыщенном паре | Гарантированные условия недостижения конечного состояния в сухом воздухе |
|  |  | Т, оС | Время, мин | Т, оС | Время, мин | Т, оС | Время, мин |
| 1 | 120+2 оС 45 минут | 120 +1 | 20+0,2 | 118+1 | 17+0,2 | 120+2 | 45+0,2 |
| 2 | 126±2 оС 30 минут | 125+1 | 10+0,2 | 123+1 | 8+0,2 | 126+2 | 30+0,2 |
| 3 | 132±2 оС 20 минут | 130 +1 | 7+0,2 | 128+1 | 6+0,2 | 130+2 | 20+0,2 |
| 4 | 121±1 оС 20 минут | 120 +1 | 20+0,2 | 118+1 | 17+0,2 | 120+2 | 45+0,2 |
| 5 | 126±1оС 10 минут | 125+1 | 10+0,2 | 123+1 | 8+0,2 | 126+2 | 30+0,2 |
| 6 | 134±1 оС 5 минут | 133+1 | 5+0,2 | 131+1 | 4+0,2 | 134+2 | 5+0,2 |

В указанных тестовых циклах для контроля условий паровой стерилизации могут быть использованы химические индикаторы с соответствующими характеристиками, разрешенные к применению для этих целей в установленном порядке.

5. Проведение контроля удаления воздуха

с помощью Тест-ИБ и Тест-ИХ

5.1 Контроль удаления воздуха с помощью Тест-ИБ необходимо проводить периодически - один раз в три месяца организациями, имеющими разрешение на данный вид деятельности в установленном порядке.

5.2. Контроль удаления воздуха с помощью Тест-ИХ необходимо проводить в качестве самоконтроля после смены операторов, обслуживающих стерилизатор, проведения профилактических работ, перевода работы стерилизатора на другую температуру стерилизации с периодичностью не реже одного раза в неделю (ГОСТ Р ИСО 13683-2000).

5.3. Перед использованием Тест-ИБ и/или Тест-ИХ проверяют дату окончания срока годности биологических индикаторов и/или химических индикаторов. Использовать просроченные индикаторы не допускается.

5.4. Подготовка тестов к испытанию.

5.4.1 Взвешивают общую массу 17 простыней, используемых в тестовой упаковке. При превышении массы выше 7,7 кг или занижении ниже 6,3 кг простынки не допускается использовать.

Проводят замер высоты стопки из 17 простыней. При занижении высоты стопки менее 250 мм простыни не допускается использовать. Требования к тестовой упаковке в соответствии п. 4.2.

5.4.2. Берут верхнюю простыню из стопки, разворачивают ее, складывают в два слоя и застилают рабочий стол в соответствии с рисунком 3. На застеленный простыней стол в середину по диагонали к простыне складывают стопку из 8-и простыней в соответствии с рисунком 4.

5.4.3. В геометрический центр верхней простыни (в Тест-ИХ) укладывают девять химических индикаторов нужной марки в соответствии с рисунком 5 и/или (в Тест-ИБ) пять биологических индикатора в соответствии с рисунком 6.

Химические индикаторы располагают в соответствии с рисунком 5: один индикатор с индикаторной меткой в геометрическом центре простынки, 8 индикаторов вокруг геометрического центра образуют квадрат стороной 50 мм.

Биологические индикаторы располагают в соответствии с рисунком 6: один индикатор в геометрическом центре простыни, 4 индикатора вокруг геометрического центра образуют квадрат стороной 50 мм.

5.4.4. Сверху на стопку из 8-и простыней укладывают еще 8 простыней в соответствии с рисунком 7. Все простынки в стопке выравнивают.

5.4.5. Сжимают стопку из шестнадцати простыней сверху рукой и плотно заворачивают 17-ой простынкой, застеленной на столе в соответствии с рисунками 8-11. Складки заворачивающей простынки на каждом этапе  фиксируют липкой лентой для паровой стерилизации.

5.5. Порядок проведения контроля.

5.5.1. Прогревают стерилизационную камеру на температуру тестового цикла, проведя холостой стерилизационный цикл с пустой камерой.

5.5.2. Открывают камеру стерилизатора, загружают в камеру тестовую контрольную упаковку в контрольную точку №1 в соответствии с рисунком 1 или в наиболее холодную зону камеры, указанную изготовителем стерилизатора. Свободное пространство заполняют хлопчатобумажными изделиями, упакованными в пакеты или уложенными в стерилизационные коробки согласно правилам загрузки стерилизатора.

5.5.3. Тестовую упаковку  размещают на металлической подставке (рис.2), при этом края и углы упаковки не должны касаться стенок стерилизационной камеры.

5.5.4. Закрывают дверцу стерилизатора и проводят полный тестовый цикл, включающий следующие этапы: удаление воздуха, стерилизационная выдержка и послестерилизационная сушка. Работу на стерилизаторе осуществляют в соответствии с инструкцией по эксплуатации стерилизатора.

5.5.5. По завершении тестового цикла вытаскивают тестовую упаковку из стерилизационной камеры, укладывают на упаковочный стол и разворачивают.

5.5.6. Биологические и/или химические индикаторы извлекают из тестовой упаковки.

6. Трактовка результатов контроля удаления воздуха

с помощью Тест-ИБ и Тест-ИХ

6.1 Тест-ИБ. После окончания тестового цикла проводят инкубацию биологических индикаторов в соответствии с инструкцией по применению биологического индикатора конкретной марки и производителя. Результаты испытаний на полноту удаления воздуха становятся известны после окончания времени инкубации.

Отсутствие пророста (инактивации) биологических индикаторов указывает на удовлетворительное удаления воздуха и обеспечение достаточной микробиологической эффективности стерилизации. При этом стерилизатор разрешается эксплуатировать.

Прорастание биологических индикаторов указывает на неудовлетворительное удаление воздуха и на недостаточную микробиологическую эффективность стерилизации. Стерилизатор не допускается эксплуатировать.

6.2 Тест-ИХ. После извлечения химических индикаторов сравнивают цвет индикаторной метки с цветом эталона сравнения.

При удовлетворительном удалении воздуха цвет индикаторной метки химического индикатора достигает цвета эталона сравнения.

Если цвет индикаторной метки химического индикатора не достиг цвета эталона сравнения, то стерилизатор не обеспечивает необходимую эффективность стерилизации, причиной которой является неудовлетворительное удаление воздуха. При этом эксплуатация стерилизатора не допускается.

6.3 Изделия, использованные в тестовых циклах и подлежащие обеззараживанию в соответствии с СП 1.2.731-99 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтами» и СП 1.3.1285-05 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)», будут считаться стерильными только после дополнительной обработки при соответствующих режимах обеззараживания.

6.4. Результаты испытания стерилизатора на удаление воздуха тестами Тест-ИХ и Тест-ИБ записывают в отдельный журнал контроля работы стерилизаторов по форме 257/у, где регистрируют  результаты проведения контроля на удаление воздуха. В журнал подклеивают все использованные химические индикаторы и бактериологическое заключение лаборатории по инкубации биологических индикаторов. В журнале указывают следующие данные: дату и время проведения испытаний, параметры тестового цикла, номер стерилизатора, загрузку камеры, заданные показания манометра, длительность выдержки, Ф.И.О. оператора, массу тестовой упаковки с точностью до 0,1 кг до режима, высоту тестовой упаковки с точностью до 5 мм.

Журнал с результатами хранят в качестве документа архива в течение 12 месяцев в лечебно-профилактических организациях и в течение 24 месяцев в бактериологических лабораториях.

7. Действия персонала при неудовлетворительных результатах контроля удаления воздуха с помощью Тест-ИБ и/или Тест-ИХ

7.1. Эксплуатация стерилизатора не допускается.

7.2. Вызывают специалистов, ответственных за ремонт и  профилактику стерилизационного оборудования.

7.3. Специалисты по ремонту и профилактике стерилизационного оборудования совместно с сотрудниками стерилизационного отделения проводят анализ причин неудовлетворительного результата контроля и устраняют причину.

7.4. После выяснения причин и их устранения проводят повторный контроль удаления воздуха с помощью Тест-ИХ и Тест-ИБ. Эксплуатация стерилизатора разрешается только после положительного прохождения тестов.

8. Меры предосторожности и утилизация индикаторов

8.1. Химические индикаторы, разрешенные к применению в установленном порядке, для контроля условий внутри упаковок и изделий медицинского назначения  при хранении и использовании не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека.

8.2. При работе с тестовой упаковкой и химическими индикаторами специальных мер по защите природной среды от вредных воздействий не требуется.

8.3. Отходы химических индикаторов подлежат утилизации в соответствии с инструкцией по применению индикатора конкретной марки и производителя.

8.4. Простыни из тестовой упаковки после прихода в негодность используют как ветошь.

8.5. Биологические индикаторы подвергают обеззараживанию в паровом стерилизаторе в режиме, указанном в инструкции по применению индикаторов, и утилизируют как бытовой мусор.

9. Библиографические данные

1. Федеральный закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

2. "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" от 22 июля 1993 года.

3. Санитарные правила СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов 1-IV групп патогенности».

4. Санитарные правила СП 1.2.731-99 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности и гельминтами».

5. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.1285-03 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)».

6. Методические указания МУ 287-113 от 30 декабря 1998 года «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

7. «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов» №15/6-5 от 28 февраля 1991 года, утв. МЗ СССР.

8. ГОСТ Р ИСО 11138-1-2000. Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 1. Технические требования.

9. ГОСТ Р ИСО 11138-3-2000. Стерилизация медицинской продукции. Биологические индикаторы. Часть 3. Биологические индикаторы для стерилизации влажным теплом.

10. ГОСТ Р ИСО 11140-1-2000. Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 1. Общие требования.

11. ГОСТ Р ИСО 13683-2000. Стерилизация медицинской продукции. Требования к валидации и текущему контролю. Стерилизация влажным теплом в медицинских учреждениях.

12. ГОСТ Р 51935-2002. Стерилизаторы. Паровые стерилизаторы. Большие стерилизаторы.

13. ИСО 11140-3. Стерилизация изделий медицинского назначения. Химические индикаторы. Часть 3. Проверка паропроницаемости с помощью составных и готовых пакетов для испытаний. 1997.

14. ИСО 11140-4. Стерилизация изделий медицинского назначения – химические индикаторы. Часть 4. Индикаторы 2 класса для упаковок, тестирующих паропроницаемость. 2001.

###### Приложение 1

(обязательное)

Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)

Начат: "…" ……..200...г.                                  						Окончен: "…"………..200…г.

| Министерство здравоохранения РФ Наименование учреждения, лаборатории |  | Медицинская документация, Форма № 257/у Утверждено Минздравом СССР от 04.10.80, № 1030 |
| --- | --- | --- |

| Дата | Марка, номер стерили-затора | Стерилизуемые изделия | Время стерили-зации, мин | Режим | Тест-контроль | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | кол-во | упаковка | начало | конец | дав-ление | темпе-ратура | биологи-ческий | терми-ческий | химический |  |

а)		б)				в)

Рис.1. Расположение контрольных точек в паровых стерилизаторах

а)  цилиндрическая вертикальная стерилизационная камера;

б) цилиндрическая горизонтальная стерилизационная камера;

в) прямоугольная стерилизационная камера.

Для стерилизаторов с цилиндрической вертикальной стерилизационной камерой точка 1 располагается в верхней части камеры.

Для стерилизаторов с цилиндрической горизонтальной стерилизационной камерой и прямоугольных стерилизаторов точка 1 располагается у загрузочной двери.

Рис. 2. Металлическая подставка для тестовой упаковки (размеры указаны в мм). Материал – нержавеющая сталь.

Примечание: Подставка входит в комплект парового стерилизатора ВК-30.

Рис.3. Стол, застеленный простынкой в два сложения.

Рис.4. Стопка из 8-и простынок.

Рис.5. Схема укладки химических индикаторов. Черными кружками обозначены расположение индикаторных меток. Размеры в мм.

Рис.6. Укладка пяти биологических индикаторов в геометрический центр. Размеры в мм.

Рис.7. Стопка из 16-и простынок, готовая для заворачивания.

Рис.8. Первый этап заворачивания стопки простынок.

Рис.9. Второй этап заворачивания простынок.

Рис. 10. Третий этап заворачивания простынок.

Рис.11. Готовая тестовая упаковка для применения. Складки простынок  закреплены липкой лентой для стерилизации.

# Text boxes

Биологические

индикаторы

2

2

1

3

4

5

3

5

4

1

100

111

133

12

5

6

7

8

9

1

2

3

4