СОГЛАСОВАНО                                                                          УТВЕРЖДАЮ

Руководитель  ИЛЦ ГУП МГЦД                                                 Генеральный директор

ООО «АЛК-Тенологии»

______________ Д.А.Орехов                                               _________________А.Л. Чубаров

«___»____________2013 г.                                                   «___»____________2013 г.

.

# ИНСТРУКЦИЯ № 03\12-д

по применению средства дезинфицирующего  « Клиофокс »

(ООО «АЛК-Технолоии», Россия)

г. Москва 2013 г.

# Инструкция № 03\12-д

по применению дезинфицирующего средства «Клиофокс»

Инструкция разработана:

ИЛЦ ГУП «Московский городской центр дезинфекции» (ГУП МГЦД);

ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ГНЦ ПМБ);

Авторы: Сергеюк Н.П., Сучков Ю.Г., Муницына М.П., Кунина В.А., Шестаков К.А., Кочетов А.Н. (ГУП МГЦД); Герасимов В.Н. (ФБУН ГНЦ ПМБ),  Чубаров А.Л., ПулочкинА.В (ООО АЛК Технологии),

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Средство дезинфицирующее «Клиофокс» представляет собой однородную прозрачную  жидкость со слабым специфическим запахом. В качестве действующих о веществ средство содержит   пероксид водорода (ПВ) - 15%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС) -5%, полигексаметиленбигуанид  гидрохлорид (ПГМБ) - 2%, а также воду и  другие вспомогательные компоненты. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства - 6,0 ± 1,0.

Срок годности  средства -2 года в невскрытой упаковке производителя. Срок годности рабочих растворов при комнатной температуре не более 14 суток в закрытых нержавеющих (хром-никелевых), стеклянных или эмалированных (без повреждений эмали) емкостях, в защищенном от прямых солнечных лучей и нагрева месте.

Средство  выпускается  в полимерных флаконах вместимостью 1 дм3 и в   канистрах полиэтиленовых вместимостью 5 дм3 с дегазирующими крышками.

1.2.Средство «Клиофокс» обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных (включая микобактерии туберкулеза- тестировано на микобактерии терра) микроорганизмов, вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и пр.), патогенны (рода Кандида, Трихофитон) и плесневых грибов,  а также обладает спороцидной активностью.  Средство обладает  хорошими моющими и дезодорирующими свойствами, не портит обрабатываемые объекты (из дерева, стекла, пластмасс, других полимерных материалов, коррозионностойкого металла, резин, керамики), не фиксирует органические загрязнения. Средство хорошо смешивается с водой, сохраняет свои свойства после замерзания и последующего оттаивания. Средство не совместимо с натуральными и синтетическими мылами, анионными поверхностно-активными соединениями.

1.3. Средство «Клиофокс» по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно-опасных веществ при введении в желудок; к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу. При ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары+ аэрозоль) средство относится к малоопасным веществам по степени летучести. В виде концентрата средство обладает выраженным  местно-раздражающим действием на кожу и  слизистые оболочки глаз (повреждает роговицу). Кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действие у концентрата не выявлены.

Рабочие растворы средства в концентрациях до 3%  при  однократном воздействии  на кожу не оказывают местно-раздражающего действия, при повтором воздействии вызывают сухость кожи. При однократном воздействии рабочие растворы концентрацией 4-6% вызывают раздражение кожи и слизистых оболочек глаз.

При ингаляционном воздействии в форме аэрозоля и паров при использовании способом протирания и орошения рабочие растворы вызывают раздражение органов дыхания и глаз.\

ПДК перекиси водорода в воздухе рабочей зоны составляет 0,3 мг/м3.

ПДК четвертичный аммониевых соединений в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3, аэрозоль.

ПДК в воздухе рабочей зоны полигексаметиленгуанидина гидрохлорида – 2 мг/м3.

1.4. Средство «Клиофокс» предназначено для:

- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной и одноразовой), предметов для мытья посуды, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви из резин, пластика и других полимерных материалов, уборочного инвентаря и материала, игрушек, предметов ухода за больными, средств личной гигиены в ЛПУ (включая клинические, диагностические и бактериологические лаборатории, отделения неонатологии, роддома, палаты новорожденных и пр.), в детских и пенитенциарных учреждениях, в инфекционных очагах при проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции;

- дезинфекции медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения (в том числе лабораторной посуды), перевязочного материала, белья одноразового применения и т.д. перед их утилизацией в ЛПУ, а также пищевых отходов;

- дезинфекции стоматологических оттисков из силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, отсасывающих систем, слюноотсосов и плевательниц;

- дезинфекции изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к эндоскопам);

- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, инструменты к эндоскопам) ручным и механизированным (в ультразвуковых установках типа «Кристалл») способами;

- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной или окончательной (перед дезинфекцией высокого уровня /ДВУ/) очисткой, гибких и жестких эндоскопов ручным и механизированным (в специализированных установках  ) способами;

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,  изделий медицинского назначения (включая инструменты к эндоскопам, хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, а также стоматологические материалы) ручным и механизированным (в ультразвуковых установках типа «Кристалл») способами;

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией,  жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным (в специализированных установках, например, «КРОНТ-УДЭ») способами;

- предварительной (перед ДВУ) очистки эндоскопов;

- дезинфекции высокого уровня эндоскопов;

- стерилизации изделий медицинского назначения;

- дезинфекции кувезов, приспособлений к ним, а также комплектующих деталей, отдельных узлов и блоков аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких в ЛПУ;

- дезинфекции автотранспорта, в том числе санитарного транспорта и транспорта для перевозки пищевых продуктов;

- проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических, детских дошкольных, школьных и других общеобразовательных и оздоровительных учреждениях, на спортивных, коммунальных объектах, пенитенциарных и других учреждениях;

- борьбы с плесенью;

- дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха (поверхности бытовых кондиционеров, сплит-систем, мультизональных сплит-систем, крышных кондиционеров, поверхности конструкционных элементов системы кондиционирования воздуха, камеры очистки и охлаждения воздуха кондиционеров, вентиляционные фильтры, воздуховоды и др.);

- дезинфекции помещений и оборудования на предприятиях общественного питания (в том числе  имеющего контакт с пищевыми продуктами), продовольственной торговли, потребительских рынках, коммунальных объектах, гостиницах, общежитиях, бассейнах, аквапарках, фитнесцентрах, банях, саунах, местах массового скопления людей (вокзалы, места заключения), на предприятиях химико-фармацевтической, парфюмерно-косметической и биотехнологической промышленности;

- дезинфекции помещений, оборудования, инструментов, спецодежды в  парикмахерских, массажных и косметических салонах, салонах красоты, прачечных, клубах, санпропускниках и других объектах сферы обслуживания населения;

- обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения, белья, посуды, предметов ухода за больными и медицинского инвентаря, игрушек, резиновых ковриков, уборочного материала и медицинских отходов в очагах особо опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы).

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ  РАБОЧИХ  РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных или пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (таблица 1).

# Таблица 1.  Приготовление рабочих растворов средства «Клиофокс»

| Концентрация рабочего раствора, (%) по препарату: | Количество концентрата средства (мл) и воды (мл), необходимые для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л раствора | 10 л раствора |
|  | средство | вода | средство | вода |
| 0,2 | 2,0 | 998,0 | 20,0 | 9980,0 |
| 0,3 | 3,0 | 997,0 | 30,0 | 9970,0 |
| 0,5 | 5,0 | 995,0 | 50,0 | 9950,0 |
| 0,6 | 6,0 | 994,0 | 60,0 | 9940,0 |
| 0,8 | 8,0 | 992,0 | 80,0 | 9920,0 |
| 1,0 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0 |
| 1,2 | 12,0 | 988,0 | 120,0 | 9880,0 |
| 1,3 | 13,0 | 987,0 | 130,0 | 9870,0 |
| 1,5 | 15,0 | 985,0 | 150,0 | 9850,0 |
| 1,8 | 18,0 | 982,0 | 180,0 | 9820,0 |
| 2,0 | 20,0 | 980,0 | 200,0 | 9800,0 |
| 2,5 | 25,0 | 975,0 | 250,0 | 9750,0 |
| 3,0 | 30,0 | 970,0 | 300,0 | 9700,0 |
| 4,0 | 40,0 | 960,0 | 400,0 | 9600,0 |
| 5,0 | 50,0 | 950,0 | 500,0 | 9500,0 |
| 20,0 | 200,0 | 800,0 | 2000,0 | 8000,0 |
| 25,0 | 25,0 | 75,0 | 2500,0 | 7500,0 |
| 30,0 | 300,0 | 700,0 | 3000,0 | 7000,0 |
| 35,0 | 350,0 | 650,0 | 3500,0 | 6500,0 |
| 40,0 | 400,0 | 600,0 | 4000,0 | 6000,0 |

3. Применение средства «Клиофокс»  для дезинфекции

# различных объектов

3.1. Растворы средства «Клиофокс» применяют для дезинфекции поверхностей (пол, стены, двери), жесткой мебели, наружных поверхностей аппаратов, приборов,  кувезов и приспособлений к ним,   санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в т.ч. лабораторной и одноразовой), предметов для мытья посуды, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, средств личной гигиены, игрушек, резиновых и полипропиленовых ковриков, обуви, изделий медицинского назначения и прочее согласно п. 1.4  настоящей инструкции.

3.2 Дезинфекцию объектов проводят способами протирания, замачивания, погружения и орошения.  Все работы со средством и его рабочими растворами проводить в перчатках. Обеззараживание объектов способом протирания, замачивания, погружения можно проводить в присутствии людей без использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз. Использование средства способом орошения допускается только в отсутствие людей с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и глаз. При необходимости видимые загрязнения с объектов можно удалить 0,05% раствором средства.

3.3. Поверхности в помещениях (пол, стены и пр.), жесткую мебель, предметы обстановки,  наружные поверхности аппаратов, приборов протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 100 мл/м2; или орошают из расчета 300 мл/м2 при использовании гидропульта, автомакса или 150 мл/м2 – при использовании распылителя типа «Квазар». Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется.

3.4 Поверхности, пораженные плесенью, обрабатывают растворами средства 1,0% и 2,0% концентраций (по препарату) при времени дезинфекционной выдержки 120 и 60 мин, соответственно, далее их очищают и просушивают, далее повторяют обеззараживание двукратно с интервалом 15 минут.

При ежедневной уборке помещений в отделениях неонатологии способом протирания (при норме расхода 100 мл/м2)  используют рабочие растворы средства  0,2% и 0,3% концентрации при времени дезинфекционной выдержки 60 и 30 минут соответственно.

3.5. Санитарно-техническое оборудование обрабатывают дважды, с помощью щетки, ерша или протирают ветошью, смоченной в растворе средства, при норме расхода 150 мл/м2 обрабатываемой поверхности, при обработке способом орошения – 300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»). По окончании дезинфекции санитарно-техническое оборудование промывают водой.

3.6  Обработку кувезов и приспособлений к ним проводят в отдельном хорошо проветриваемом помещении в отсутствие детей.

Поверхности кувеза и его приспособлений (матрасик в чехле, поддон матрасика, крышки воздушной завесы, подъемных устройств, площадки ложа, колпака неонатального, датчика температуры воздуха и кожи и др.) при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза), вирусной и грибковой (кандидозы) этиологии тщательно протирают ветошью, смоченной в 0,5% растворе средства при времени дезинфекционной выдержки 30 мин (УТОЧНИТЬ ВИРУСЫ!!!), протирают ветошью, смоченной в растворе средства,  при норме расхода 100 мл/м2.  По окончании дезинфекции поверхности кувеза дважды протирают стерильными тканевыми салфетками (пеленками), обильно смоченными в стерильной питьевой воде, после каждого промывания вытирают насухо стерильной пеленкой. После окончания обработки инкубаторы следует проветривать в течение 15 мин.

Приспособления кувеза (наливная воронка, резервуар увлажнителя, металлический волногаситель, воздухозаборные трубки, шланги, узел подготовки кислорода и др.) при инфекциях бактериальной (кроме туберкулеза), вирусной и грибковой (кандидозы) этиологии полностью погружают в емкость с рабочими растворами средства  1,0% или 1.5%  концентраций на 30 или 15 мин (ВИРУСЫ!!! – ИМН). Отмыв приспособлений к кувезам следует проводить путем двукратного погружения в стерильную воду по 5 мин каждое с тщательным промыванием всех каналов, затем высушить стерильными салфетками.

При обработке кувезов необходимо учитывать рекомендации производителя кувезов.

3.7.  Предметы ухода за больными полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства или протирают ветошью, смоченной дезинфицирующим раствором. По окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой водой.

3.8. Обувь из резин, пластмасс и других полимерных материалов погружают в рабочий раствор средства. По окончании дезинфекционной выдержки ее промывают водой и высушивают.

3.9. Мелкие игрушки полностью погружают в емкость с рабочим раствором средства, крупные – протирают ветошью, смоченной в растворе, или орошают рабочим раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой.

3.10. Посуду кухонную, столовую и чайную (в том числе однократного использования), освобожденную от остатков пищи, и лабораторную полностью погружают в рабочий раствор средства из расчета 2 л на 1 комплект. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекции посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки от рабочих растворов, а посуду однократного использования утилизируют.

3.11. Медицинские отходы класса Б: использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны и др. - дезинфицируют растворами средства 1,5%, 2,0%, 3,0%  концентраций при времени дезинфекционной выдержки 120, 90, 60 мин.

Медицинские отходы класса В (контаминированные возбудителями туберкулеза и патогенными грибами): использованный перевязочный материал, салфетки, ватные тампоны и др. - дезинфицируют растворами средства 35%, 40,0% концентраций при времени дезинфекционной выдержки 120, 60  мин.

По окончании дезинфекции отходы и изделия утилизируют.

Обеззараживание шприцев инъекционных однократного применения проводят в соответствии с МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного применения».

3.12. Посуду лабораторную  (в том числе однократного использования) полностью погружают в рабочий раствор средства. Емкость закрывают крышкой По окончании дезинфекционной выдержки посуду промывают  проточной питьевой водой, с помощью щетки, а посуду однократного использования утилизируют.

3.13. Белье, в том числе одноразового применения, замачивают в рабочем растворе средства из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Емкость закрывают крышкой. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают, а белье одноразового применения утилизируют.

Уборочный инвентарь замачивают в рабочем растворе средства в емкости. По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

3.14. Дезинфекция систем кондиционирования и вентиляции воздуха.

3.14.1. Поверхности кондиционеров и поверхности конструкционных элементов систем кондиционирования воздуха протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 100 мл/м2.

3.14.2. Камеру очистки и охлаждения воздуха систем кондиционирования воздуха обеззараживают при работающем кондиционере со снятым фильтрующим элементом   аэрозолированием (орошением) из распылителя любого типа при норме расхода 150 мл/м2  по ходу поступления воздуха из помещения в кондиционер. Указанную дезинфекционную обработку проводят только при наличии заключения специалистов об отсутствии деструктивного влияния рабочих растворов средства на конструкционные материалы и агрегаты систем кондиционирования воздуха.

3.14.3. Поверхности вентиляторов и поверхности конструкционных элементов систем вентиляции помещений протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 100 мл/м2.

3.14.4. Воздуховоды систем вентиляции помещений обеззараживают   аэрозолированием (орошением) из распылителя любого типа при норме расхода 150 мл/м2   последовательно небольшими сегментами.

3.14.5. Бывшие в употреблении фильтрационные элементы кондиционеров и систем вентиляции помещений замачивают в рабочем растворе средства. Фильтры после дезинфекции утилизируют.

3.14.6. Санитарно-техническое оборудование, душевые установки, ванны для бальнеопроцедур орошают из расчета 150 мл/м2 или протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 100 мл/м2.

3.14.7. Уборочный инвентарь замачивают в дезинфицирующем растворе. По истечении дезинфекционной выдержки его ополаскивают водой и высушивают.

3.14.8. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткую мебель, поверхности аппаратов, приборов     протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 100 мл/м2 или орошают (аэрозолируют) из распылителя любого типа раствором средства из расчета 150 мл/м2  Обработка проводится однократно. Средство не требует смывания.

3.14.9. Поверхности, стен, пол в чистых зонах протирают или орошают раствором средства.

3.15. Дезинфекция объектов при особо опасных инфекциях (чума, холера, туляремия, сибирская язва)

3.15.1. Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткую мебель, поверхности аппаратов, приборов     протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 300 мл/м2 или орошают из гидропульта раствором средства из расчета 150 мл/м2

3.15.2. Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) орошают из гидропульта раствором средства из расчета 150 мл/м2 или протирают ветошью, смоченной в растворе средства из расчета 300 мл/м2.

3.15.3. Посуду, предметы ухода за больными, игрушки, резиновые коврики, посуду из-под выделений погружают в дезинфицирующий раствор средства.

3.15.4. Белье замачивают в дезинфицирующем растворе средства.

3.15.5. Изделия медицинского назначения, в том числе одноразового применения, полностью погружают в рабочий раствор средства так, чтобы слой раствора над ними был не менее 1 см. Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок; разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают в раствор раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в трудно доступные участки изделий.

Изделия одноразового применения после дезинфекции утилизируют.

3.15.6. Уборочный инвентарь замачивают в дезинфицирующем растворе. По истечении дезинфекционной выдержки его ополаскивают водой и высушивают.

3.15.7.  Медицинские отходы (перевязочный материал, ватные тампоны, салфетки) погружают в раствор  дезинфицирующего средства и после дезинфекции утилизируют.

3.16. Обеззараживание санитарного транспорта  после перевозки инфекционного больного дезинфицируют проводят по режимам соответствующей инфекции. Профилактическую дезинфекцию санитарного транспорта проводят по режимам, представленным в таблице 2.

3.17. Режимы дезинфекций различных объектов в лечебно-профилактических учреждениях приведены в таблицах 2- 11.

3.18. При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях необходимо руководствоваться режимами, представленными в таблице 8.

3.19. При проведении генеральных уборок и профилактической дезинфекции на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития и др.), предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, промышленных рынках, учреждениях социального обеспечения и пенитенциарных средство используют по режимам, представленным в таблице 2.

3.20. При проведении профилактической дезинфекции в парикмахерских, банях, бассейнах, спортивных комплексах и др., средство используют по режимам, представленным в таблице 5, при  необходимости, по режимам, рекомендованным для обработки при плесневых поражениях (таблица 6).

3.21. Дезинфекцию изделий медицинского назначения однократного применения осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях, закрывающихся крышками. При проведении дезинфекции изделия полностью погружают в раствор средства. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. После окончания дезинфекции изделия извлекают из емкости с раствором и утилизируют.

3.22. Контейнеры для сбора и удаления медицинских отходов обрабатывают способом протирания или орошения по соответствующим режимам (таблица 7).

Таблица 2. Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства «Клиофокс»

при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора(по препарату), % | Время обеззараживания (мин) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), наружные поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 0,2 0,3 0,8 | 60 30 10 | Протирание Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,2 0,3 0,8 | 60 30 10 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 0,2 0,5 | 30 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение |
| Посуда лабораторная ( в том числе однократного использования)* | 0,5 1,0 | 60 30 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,0 2,0 | 60 30 | Замачивание |
| Бельё, загрязненное выделениями | 2,0 3,0 | 60 30 | Замачивание |
| Игрушки (из пластмассы, резины, металла) | 0,3 0,6 1,2 | 60 30 15 | Погружение, протирание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 3,0 | 60 30 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла, не загрязненные биологическими жидкостями (кровью и пр.) * | 0,3 0,6 1,2 | 60 30 15 | Погружение Протирание |
| Приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования | 0,2 0,3 0,8 | 60 30 10 | Протирание |

Примечание: * - при загрязнении поверхностей и оборудования органическими субстратами обработку проводить по режимам при вирусных инфекциях.

Таблица 3. Режимы дезинфекции  объектов растворами средства «Клиофокс» при туберкулезе (тестировано на микобактерии терра)

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), наружная поверхность приборов, аппаратов | 20,0 25,0 | 90 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 25,0 30,0 | 90 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Посуда без остатков пищи | 20,0 25,0 | 90 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 25,0 30,0 | 90 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная ( в том числе однократного применения); предметы для мытья посуды | 25,0 30,0 | 90 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 25,0 30,0 | 90 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 35,0 | 60 | Замачивание |
| Игрушки | 25,0 30,0 | 90 60 | Погружение, протирание, |
| Приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования | 25,0 30,0 | 90 60 | Протирание |
| Уборочный инвентарь | 30,0 | 90 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла | 25,0 30,0 | 90 60 | Погружение или протирание |

Таблица 4. А.. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Клиофокс» при инфекциях вирусной этиологии – Аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, Гепатиты В,С,D; герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, свиного гриппа, ВИЧ и др.)

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора препарата (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование; санитарный транспорт; транспорт для перевозки пищевых продуктов | 0,3 0,6 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Посуда с остатками пищи. Посуда аптечная, лабораторная; предметы для мытья посуды | 1,2 2,0 | 60 30 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,2 | 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 1,2 | 30 | Погружение или протирание |
| Игрушки |  |  | Погружение, протирание, орошение (крупные) |
| Инструменты парикмахерских, салонов красоты, маникюрных кабинетов и пр. | 1,0 | 30 | Погружение Двойное орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 4,0 | 30 15 | Протирание Орошение |
| Уборочный инвентарь |  |  | Погружение, протирание, замачивание |
| Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования | 2,0 | 30 | Протирание Двойное орошение |

Таблица 4. Б*. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Клиофокс» при инфекциях вирусной этиологии -* Вирус полиомиелита, энтеровирусы, ротавирусы, риновирусы, полиовирусы, гепатит А; и др,

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего р-ра препарата (по препарату), % | Время обеззараживания, мин. | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель), приборы, оборудование; санитарный транспорт; транспорт для перевозки пищевых продуктов | Кроме металла и линолеума | 1,0 2,0 | 30 15 | Протирание или орошение |
|  | Металл и линолеум | 1,5 3,0 | 30 15 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,6 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи. Посуда аптечная, лабораторная; предметы для мытья посуды | 6,0 | 30 | Погружение |
| Белье, загрязненное выделениями | 6,0 | 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 0,8 | 60 | Погружение или протирание |
| Игрушки |  |  | Погружение, протирание орошение (крупные) |
| Кувезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования | 2,0 | 30 | Протирание Двойное орошение |
| Инструменты парикмахерских, салонов красоты, маникюрных кабинетов и пр. | 1,5 | 30 | Погружение Двойное орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 | 30 | Протирание Орошение |
|  | 6,0 | 60 |  |
| Уборочный инвентарь |  |  | Погружение,протирание,замачивание |

Таблица 5. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Клиофокс»

при грибковых инфекциях

| Объекты обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззражива ния |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кандидозы | дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях (пол, стены, жесткая мебель и пр.) | 0,5 0,8 1,0 1,3 2,0 2,5 | 60 30 - 15 - - | - - 60 - 30 10 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,3 0,6 0,8 1,2 | 60 30 15 5 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 2,0 | 60 30 | - | Погружение |
| Посуда лабораторная ( в том числе однократного использования); предметы для мытья посуды | 1,0 2,0 | 60 30 | - | Погружение |
| Предметы ухода за больными из металлов, резин, пластмасс, стекла | 0,8 1,2 2,0 3,0 | 60 30 - - | - 60 30 15 | Погружение или протирание |
| Игрушки | 0,8 1,2 2,0 3,0 | 60 30 - - | - 60 30 15 | Погружение, протирание |
| Белье незагрязненное | 1,0 1,5 1,8 2,5 | 90 60 - 30 | - - 90 60 | Замачивание |
| Белье ,загрязненное выделениями | 2,0 2,5 3,0 | 90 - 60 | - 120 90 60 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,5 0,8 1,0 1,3 2,0 3,0 | 60 30 - 15 - - | - - 60 - 30 10 | Протирание Орошение |
| Кювезы; приспособления наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования | 0,5 1,0 1,5 | 60 30 15 | - | Протирание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 2,5 3,0 | 90 - 60 | 120 90 60 | Замачивание |
| Резиновые коврики | 1,0 2,0 3,0 | - - - | 90 60 30 | Погружение или протирание |

Таблица 6. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Клиофокс» при поражениях плесневыми грибами

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарный транспорт | 2,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Посуда чистая | 1,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 2,0 | 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Игрушки | 2,0 | 60 | Погружение, протирание или орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, пластмасс, резин | 2,0 | 60 | Погружение или замачивание |
| Медицинские отходы | 3,0 | 120 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 60 | Замачивание |

Таблица 7. Режимы дезинфекции медицинских отходов (изделия медицинского назначения однократного применения, перевязочные средства, одноразовое постельное и нательное белье, одежда персонала и др.) растворами средства «КЛИОФОКС»

| Класс отходов в соответствии СанПиН 2.1.7.2790-10 | Вид инфекции | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ Обработки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс Б | Бактериальные (кроме туберкулёза), вирусные и грибковые (кандидозы) | 5,0 | 30 | Погружение, замачивание |
|  |  | 6,0 | 15 |  |
| Класс В | Бактериальные (включая туберкулёз), вирусные и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 35,0 | 120 | Погружение, замачивание |
|  |  | 40,0 | 60 |  |

Таблица 8. Режимы дезинфекции объектов средством «Клиофокс» при проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и других учреждениях

| Помещение и профиль учреждения (отделения) | Концентрация рабочего раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские учреждения | 0,2 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 0,3 | 30 |  |
|  | 0,8 | 10 |  |
| Палатные отделения, кабинеты функциональной диагностики, физиотерапии и др. в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность любого профиля (кроме инфекционного) | 0,2 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 0,3 | 30 |  |
|  | 0,8 | 10 |  |
| Операционные блоки, перевязочные. Процедурные,манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизацимонные отделения хирургических, гинекологических, урологических, стоматологическуих отделенгий и стационаров, родильные залы акушерских стационаров | 0,5 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 0,8 | 30 |  |
|  | 1,3 | 15 |  |
| Инфекционные организации, осуществляющие медицинскую деятельность | По режиму соответствующей инфекции |
| Противотуберкулезные организациях, осуществляющие медицинскую деятельность | 25,0 | 90 | Протирание или орошение |
|  | 30,0 | 60 |  |
| Кожно-венерологические организациях, осуществляющие медицинскую деятельность | 1,0 | 60 | Протирание или орошение |
|  | 2,0 | 30 |  |
|  | 3,0 | 10 |  |

Таблица 9. Режимы дезинфекции, поверхностей в помещениях,  систем кондиционирования воздуха, систем вентиляции и санитарно-технического оборудования растворами средства «Клиофокс» при контаминации возбудителями легионеллеза

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая и мягкая мебель, поверхности приборов, аппаратов (в том числе в чистых зонах), санитарный транспорт, загрязненные, в том числе загрязненный органическими веществами | 0,5 0,7 | 60 30 | Протирание или орошение (аэрозолирование) |
| Наружная поверхность кондиционера | 0,5 0,7 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Наружная и внутренняя поверхности передней панели кондиционера | 0,5 0,7 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Секции центральных и бытовых кондиционеров и общеобменной вентиляции, воздухоприемники и воздухораспределители | 0,7 1,0 | 60 30 | Орошение или аэрозолирование |
| Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата | 0,7 1,0 | 60 30 | Орошение или аэрозолирование |
| Камера очистки и охлаждения воздуха систем вентиляции и систем кондиционирования воздуха* | 0,7 1,0 | 60 30 | Орошение или аэрозолирование |
| Воздуховоды** | 0,7 1,0 | 60 30 | Орошение или аэрозолирование |
| Воздушные фильтры систем кондиционирования воздуха и систем вентиляции | 0,7 1,0 | 120 60 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование, в т. ч. душевые установки, ванны для бальнеопроцедур | 0,5 0,7 1,0 | 60 30 15 | Протирание или орошение |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 120 | Замачивание |

Примечания

* – проводится при работающем кондиционере со снятым фильтром, направление потока аэрозоля по ходу поступления воздуха из помещения в камеру очистки и охлаждения воздуха кондиционера;

** – проводится последовательно сегментами по 1-2 м

Таблица 10. Режимы дезинфекции  различных объектов растворами средства «Клиофокс» при особо опасных  инфекциях бактериальной  этиологии (чума, холера, туляремия и др.)

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, загрязненных органическими веществами | 0,3 0,5 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,3 0,5 | 60 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,5 1,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 0,5 1,0 | 120 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,3 0,5 | 120 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 0,5 1,0 | 120 60 | Замачивание |
| Предметы ухода, игрушки, спортивный инвентарь | 0,3 0,5 | 60 30 | Погружение или орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, пластмасс, резин | 0,3 0,5 | 60 30 | Погружение или замачивание |
| Медицинские отходы | 1,0 | 120 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 0,3 0,5 | 60 30 | Протирание или орошение |
| Жидкие выделения (рвотные массы, моча, кровь, сыворотка, смывные воды и другие биологические жидкости) | 2,0 | 120 | Заливание двойным по объему количеством раствора средства и перемешивание |
| Посуда из-под выделений | 1,0 | 60 | Погружение |
| Уборочный инвентарь | 1,0 | 60 | Замачивание |

Таблица 11.Режимы дезинфекции  различных объектов растворами средства «Клиофокс»

при контаминации спорами возбудителей сибирской язвы

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препара ту, % | Время обеззаражи вания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 3,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов, загрязненных органическими веществами | 3,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Посуда чистая | 2,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 4,0 | 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 4,0 | 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 | 120 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 4,0 | 60 | Замачивание |
| Предметы ухода, игрушки | 3,0 | 60 | Погружение или орошение |
| Изделия медицинского назначения из коррозионно-стойких металлов, стекла, пластмасс, резин | 3,0 | 60 | Погружение или замачивание |
| Медицинские отходы | 4,0 | 120 | Замачивание |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Посуда из-под выделений | 4,0 | 60 | Погружение |
| Биологические выделения (рвотные массы, моча, кровь, сыворотка, смывные воды и другие биологические жидкости и др.) | 5,0 | 120 | Заливание двойным по объему количеством раствора средства и перемешивание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 4,0 | 120 60 | Замачивание |

4. Применение средства «Клиофокс»

# для дезинфекции изделий медицинского назначения,

# в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой

4.1. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с их предстерилизационной очисткой, и предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией,   ручным способом осуществляют в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях с закрывающимися крышками.

4.2. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения представленыв таблице 12.

4.2. Изделия медицинского назначения необходимо полностью погружать в рабочий раствор средства сразу же после их применения, обеспечивая незамедлительное удаление с изделий видимых загрязнений с поверхности с помощью тканевых салфеток. Использованные салфетки помещают в отдельную емкость, дезинфицируют, затем утилизируют.

Имеющиеся в изделиях каналы и полости заполняют раствором, избегая образования воздушных пробок. Через каналы поочередно прокачивают раствор средства и продувают воздухом с помощью шприца или иного приспособления. Процедуру повторяют несколько раз до полного удаления биогенных загрязнений.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя средства над изделиями должна быть не менее 1 см.

4.3. После окончания дезинфекционной выдержки изделия извлекают из емкости и отмывают их от остатков средства проточной питьевой водой не менее 5 мин, обращая особое внимание на промывание каналов (с помощью шприца или электроотсоса), не допуская попадания пропущенной воды в емкость с отмываемыми изделиями.

4.4 Оттиски, зубопротезные заготовки (с соблюдением противоэпидемических мер – резиновых перчаток, фартука) дезинфицируют путем погружения их в рабочий раствор средства (табл.11). По окончании дезинфекции оттиски и зубопротезные заготовки промывают проточной водой по 0,5 мин с каждой стороны или погружают в емкость с водой на 5 мин, после чего их подсушивают на воздухе. Средство для обработки слепков используется многократно в течение недели, обрабатывая при этом не более 25 оттисков при погружении в  2 л раствора. При появлении первых признаков изменения внешнего вида раствора его следует заменить.

4.5. Отсасывающие системы в стоматологии дезинфицируют, применяя рабочий раствор средства концентрацией 2% или 4% объемом 1 л, пропуская его через отсасывающую систему установки в течение 2 минут. Затем 2% раствор средства оставляют в ней для воздействия на 20 минут, 4% раствор – на 10 минут (в это время отсасывающую систему не используют). Процедуру осуществляют 1-2 раза в день, в том числе по окончании рабочей смены.

4.6. При обработке жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним средством «Клиофокс» учитывают требования санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним», а также рекомендации производителей эндоскопического оборудования.

Внимание! Разрешается использование средства «Клиофокс» для обработки только тех эндоскопов, производитель которых допускает применение для этих целей средств на основе пероксида водорода.

При использовании средства «Клиофокс» особое внимание уделяют процессу предварительной очистки. К обработке оборудования приступают сразу после эндоскопических манипуляций (рекомендуется не допускать подсушивания биологических загрязнений). При этом строго следуют нижеследующим рекомендациям:

4.6.1. Видимые загрязнения с наружной поверхности эндоскопа, в том числе с объектива, удаляют тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, в направлении от блока управления к дистальному концу.

4.6.2. Клапаны, заглушки снимают с эндоскопа и немедленно погружают эндоскоп в раствор средства, обеспечивая контакт всех поверхностей с раствором. Все каналы эндоскопа промывают посредством поочередной прокачки раствора средства и воздуха до полного вымывания видимых биогенных загрязнений.

4.6.3. Изделия замачивают при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий.

4.6.4. Изделия моют в том же растворе, в котором проводили замачивание с использованием специальных приспособлений до полной очистки всех каналов.

4.6.5. Отмыв эндоскопов и инструментов к ним проводят вначале проточной питьевой водой в течение 5 мин, далее дистиллированной в течение 1 минуты.

4.7. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с предстерилизационной очисткой, механизированным способом  проводят в ультразвуковых  установках, зарегистрированных на территории РФ в установленном порядке (типа Кристалл» , с рабочей частотой не менее 44 кГц и номинальной выходной мощностью генератора не менее 200 Вт).

4.8. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения ручным и механизированным способом указаны в таблицах 13-14. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способом указаны в таблицах 15-17.

Таблица 12. Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами

средства «КЛИОФОКС»

| Вид обрабатываемых изделий | Вид инфекции | Режим обработки | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация по препарату, % | Время обеззаражи-вания, мин |  |
| Изделия медицинского назначения (в том числе хирургические и стоматологические инструменты, кроме изделий имеющих замковые части) из металлов, пластмасс, стекла | Вирусные, бактериальные (исключая туберкулез) и грибковые (кандидозы) | 4,0 | 15 | Погружение |
|  | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 25,0 | 90 |  |
|  |  | 30,0 | 60 |  |
| Изделия медицинского назначения (в том числе хирургические и стоматологические инструменты, включая изделия, имеющие замковые части) из металлов, резин, пластмасс, стекла | Вирусные, бактериальные (исключая туберкулез) и грибковые (кандидозы) | 6,0 | 15 | Погружение |
|  | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы, дерматофитии) | 25,0 | 90 |  |
|  |  | 30,0 | 60 |  |
| Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы) | 25,0 | 90 | Погружение |
|  |  | 30,0 | 60 |  |
| Стоматологические оттиски, зубопротезные заготовки, отсасывающие системы | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы) | 6,0 | 60 | Погружение |
|  |  | 8,0 | 30 |  |
| Комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры | Вирусные, бактериальные (включая туберкулез) и грибковые (кандидозы) | 20,0 | 120 | Погружение |
|  |  | 25,0 | 90 |  |
|  |  | 30,0 | 60 |  |

Таблица 13. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой*, ручным способом изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «КЛИОФОКС».

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, єC | Время выдержки (обработки), мин |
| Замачивание при полном погружении в рабочий раствор средства изделий из металла, резин, пластмасс, стекла: ● изделий не имеющих замковых частей, каналов или полостей, зеркал амальгамных, за исключением вращающегося стоматологического инструмента ● изделий, имеющих замковые части, каналы и полости, вращающегося стоматологического инструмента | 4,0 20*** 25*** 30*** | Не менее 18 | 15 15 120 90 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание, при помощи ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой салфетки: ● изделий не имеющих замковых частей, каналов или полостей, за исключением вращающегося стоматологического инструмента ● изделий, имеющих замковые части, каналы и полости, вращающегося стоматологического инструмента | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой | Не нормируется | 0,5 |

Примечания:

* изделия медицинского назначения погружали в раствор средства без подсушивания органического загрязнения;

** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция при бактериальных (кроме туберкулеза) и грибковых (кандидозы) инфекциях;

*** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

Таблица 14. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой*, ручным способом гибких и жестких эндоскопов рабочими растворами средства «КЛИОФОКС».

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Тем-ра рабочего раствора, єC | Время выдержки (обработки), мин |
| Замачивание изделий (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов | 20** 25** 30** | Не менее 18 | 120 90 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ● инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; ● внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; ● наружную поверхность моют при помощи ерша или марлевой (тканевой) салфетки. ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ● каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой (тканевой) салфетки; ● каналы промывают при помощи шприца. | в том же растворе, в котором осуществляли замачивание | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы-с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы-с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания:

*изделия медицинского назначения погружали в раствор средства без подсушивания органического загрязнения;

**на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается и дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 15. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой*, ручным способом медицинских инструментов к гибким эндоскопам рабочими растворами средства «КЛИОФОКС»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, єC | Время выдержки (обработки), мин |
| Замачивание инструментов при полном погружении в раствор средства и заполнении им полостей и внутренних открытых каналов с помощью шприца | 20** 25** 30** | Не менее 18 | 120 90 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание: ● наружной (внешней) поверхности-при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; ● внутренних открытых каналов - при помощи шприца | в том же растворе, в котором осуществляли замачивание | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы-с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы-с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания:

* изделия медицинского назначения погружали в раствор средства без подсушивания органического загрязнения;

** на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается и дезинфекция при вирусных, бактериальных, включая туберкулез, и грибковых (кандидозы) инфекциях

Таблица 16. Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой*, изделий медицинского назначения из металлов и стекла (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «КЛИОФОКС» механизированным способом.

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка** - хирургических и стоматологических инструментов: - не имеющих замковых частей, каналов или полостей; - изделий, имеющих замковые части, каналы или полости, вращающихся стоматологических инструментов и зеркал с амальгамой - инструментов к эндоскопам | 1,5*** 1,5*** 30**** | Не менее 18 | 15 15 60 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется | 5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется | 0,5 |

Примечание: * изделия медицинского назначения погружали в раствор средства без подсушивания органического загрязнения;

** ультразвуковые устройства типа «Кристалл» с рабочей частотой не менее 44 кГц и номинальной выходной мощностью генератора не менее 200 Вт

***на этапе ультразвуковой обработки инструментов в рабочем растворе обеспечивается их дезинфекция при вирусных, бактериальных (исключая туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.****на этапе замачивания изделий в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция при бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях.

5. Применение рабочих растворов средства «Клиофокс» для  предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения, инструментов к эндоскопам, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ, предстерилизационной и окончательной очистки (перед ДВУ) эндоскопов

5.1. Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, указанных изделий проводят после их дезинфекции (любым зарегистрированным на территории РФ и разрешенным к применению в ЛПУ для этой цели средством, в т.ч. средством «Клиофокс») и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с Инструкцией (методическими указаниями) по применению данного средства. Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, проводимые ручным способом, приведены в таблицах 17, 18; механизированным способом с использованием ультразвука в установка типа Кристалл  – в таблице 19.

5.2. Предварительную, предстерилизационную или окончательную очистку эндоскопов (перед ДВУ) проводят с учетом требований, изложенных в Санитарно-эпидемиологических правилах «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» (СП 3.1.1275-03), МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним», а также рекомендаций производителей эндоскопического оборудования.

5.3. Качество предстерилизационной очистки изделий оценивают путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови.

Постановку амидопириновой пробы осуществляют согласно методикам, изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации  изделий медицинского назначения» (№ МУ -287-113 от 30.12.1998 г.), азопирамовой пробы согласно изложенному в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88 г.). Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий). При выявлении остатков крови (положительная проба) вся группа изделий, от которой отбирали изделия для контроля, подлежит повторной обработке до получения отрицательного результата.

5.4. Режимы предварительной, предстерилизационной или окончательной очистки жестких и гибких эндоскопов ручным и механизированным способом указаны в таблицах 18-19.

ВНИМАНИЕ! Рабочие растворы средства для обработки различных объектов можно применять многократно в течение срока, не превышающего 14 суток, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.

Таблица 17.  Режимы дезинфекции, не совмещенной с предстерилизационной очисткой*, ручным способом гибких и жестких эндоскопов рабочими растворами средства «КЛИОФОКС».

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, єC | Время выдержки (обработки), мин |
| Замачивание изделий (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов | 1,5 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ● инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; ● внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; ● наружную поверхность моют при помощи ерша или марлевой (тканевой) салфетки. ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: ● каждую деталь моют при помощи ерша или марлевой (тканевой) салфетки; ● каналы промывают при помощи шприца. | в том же растворе, в котором осуществляли замачивание | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы-с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы-с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания:*изделия медицинского назначения погружали в раствор средства без подсушивания органического загрязнения.

Таблица 18.  Режимы предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, ручным способом инструментов к гибким и жестким эндоскопам, растворами средства «КЛИОФОКС».

| Этапы предстерилизационной очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ обработки, мин. |
| Замачивание инструментов при полном погружении в раствор средства и заполнении им полостей и внутренних открытых каналов с помощью шприца | 1,5 | Не менее 18 | 15 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором осуществляли замачивание: ● наружной (внешней) поверхности-при помощи щетки или марлевой (тканевой) салфетки; ● внутренних открытых каналов - при помощи шприца | в том же растворе, в котором осуществляли замачивание | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы-с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы-с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

* изделия медицинского назначения погружали в раствор средства без подсушивания органического загрязнения;

Таблица 19. Режимы предстерилизационной очистки*, не совмещенной с дезинфекцией, инструментов к гибким и жестким эндоскопам растворами средства «КЛИОФОКС» механизированным способом с применением ультразвука.

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, 0С | Время обработки, мин |
| Ультразвуковая обработка**- инструментов к эндоскопам | 1,5 | Неменее18 | 15 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой вне установки | Не нормируется | 5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой вне установки | Не нормируется | 0,5 |

Примечание:

* изделия медицинского назначения погружали в раствор средства без подсушивания органического загрязнения;

** ультразвуковые устройства типа «Кристалл» с рабочей частотой не менее 44 кГц и номинальной выходной мощностью генератора не менее 200 Вт.

6. Применение средства «Клиофокс» для дезинфекции высокого уровня /ДВУ/ эндоскопов и стерилизации ИМН

6.1. Стерилизации средством «Клиофокс» подвергают только чистые изделия медицинского назначения (в т.ч. хирургические и стоматологические инструменты). При необходимости проводят предварительную и окончательную (или предстерилизационную) очистки любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством с ополаскиванием от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного средства, в том числе средством «Клиофокс». С изделий перед погружением в средство для дезинфекции или стерилизации удаляют остатки влаги (высушивают).

6.2. Изделия медицинского назначения (подготовленные согласно п.6.1) полностью погружают в емкость с раствором «Клиофокс», заполняя им с помощью вспомогательных средств (пипетки, шприцы) каналы и полости изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, защищая руки стерильными перчатками. При отмывании обрабатывают в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части (ножницы, корнцанги, зажимы и др.), погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для улучшения проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора средства над изделиями должна быть не менее 1см.

6.3. При отмывке предметов после химической стерилизации используют только стерильную воду и стерильные ёмкости.

6.4. После стерилизации изделия отмывают в воде от остатков средства, соблюдая правила асептики – используют необходимо следовать следующим рекомендациям:

- изделия должны быть полностью погружены в стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1;

- изделия отмывают последовательно в двух водах;

- изделия из металлов и стекла – по 5 мин, изделия из резин и пластмасс – по 10 мин;

- через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроотсоса пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) не менее чем в течение 3-5 мин в каждой емкости;

- при отмывке использованная вода не должна попадать в емкость с чистой водой.

6.5. Отмытые от остатков средства стерильные изделия извлекают из воды и помещают на стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного приспособления и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью.

Срок хранения простерилизованных изделий – не более 3 (трех) суток.

По истечении данного срока использование изделий возможно только после проведения дезинфекции высокого уровня.

6.6. Стерилизацию изделий медицинского назначения, хирургических и стоматологических инструментов, инструментов к эндоскопам проводят по режимам, указанным в таблице 20.

6.7. Дезинфекцию высокого уровня, стерилизацию эндоскопов, а также очистку этих изделий (предварительную, окончательную или предстерилизационную) проводят с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях», МУ 3.5.1937-04 «Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним».

Внимание! Разрешается использование средства «Клиофокс» для обработки только тех эндоскопов, производитель которых допускает применение для этих целей средств на основе пероксида водорода.

6.8. Отмытые эндоскопы переносят на чистую простыню для удаления влаги с наружных поверхностей. Влагу из каналов удаляют аспирацией воздуха при помощи шприца или специального устройства.

Дезинфекцию высокого уровня или химическую стерилизацию проводят, погружая изделия в раствор средства «Клиофокс» и обеспечивая его полный контакт с поверхностями изделий. Для этого все каналы принудительно заполняют раствором средства. Дальнейшие процедуры проводят в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами.

6.9. После дезинфекционной или стерилизационной выдержки раствор из каналов эндоскопа удаляют путем прокачивания воздуха стерильным шприцем или специальным устройством.

6.10. При отмывке эндоскопов после ДВУ целесообразно использовать стерильную воду (однако, допускается использование прокипяченной питьевой воды, отвечающей требованиям действующих санитарных правил). Бронхоскопы и цистоскопы промывают дистиллированной водой, отвечающей требованиям соответствующей фармакопейной статьи, а гастродуаденоскопы, колоноскопы и ректоскопы промывают питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил.

При отмывке изделий после химической стерилизации используют только стерильную воду.

6.11. После дезинфекции высокого уровня или стерилизации эндоскопы отмывают в воде от остатков средства, соблюдая правила асептики – используют стерильные инструменты (шприцы, корнцанги); работу проводят, защищая руки стерильными перчатками.

При отмывании необходимо следовать следующим рекомендациям:

- эндоскопы и инструменты к ним должны быть полностью погружены в стерильную воду при соотношении объема воды к объему, занимаемому изделиями, не менее чем 3:1;

- изделия отмывают последовательно в двух водах;

- изделия из металлов и стекла – по 5 мин, изделия из резин и пластмасс – по 10 мин, гибкие эндоскопы – 15 минут.

- через каналы изделий с помощью стерильного шприца или электроотсоса пропускают стерильную воду (не менее 20 мл) не менее чем в течение 3-5 мин в каждой емкости;

- при отмывке использованная вода не должна попадать в емкость с чистой водой.

6.12. Отмытые от остатков средства стерильные эндоскопы извлекают из воды и помещают на стерильную ткань; из их каналов и полостей удаляют воду с помощью стерильного шприца или иного приспособления (через каналы эндоскопа для полного удаления влаги по возможности пропускают раствор 70% изопропилового спирта) и перекладывают изделия в стерильную стерилизационную коробку, выложенную стерильной тканью.

Продезинфицированный или простерилизованный эндоскоп хранят в условиях, исключающих вторичную контаминацию микроорганизмами, в специальном шкафу.

Срок хранения стерилизованных изделий – не более трех суток.

По истечении данного срока использование изделий возможно только после проведения дезинфекции высокого уровня.

6.13. Аналогично дезинфекция и стерилизация эндоскопов (отечественного и импортного производства) могут проводиться в автоматизированных установках, предназначенных для обработки эндоскопов механизированным способом и разрешенных к применению в Российской Федерации в установленном порядке, в соответствии с инструкцией по использованию установок.

6.14. ДВУ и стерилизацию жестких и гибких эндоскопов проводят по режимам, указанным в таблице 20.

6.15. ВНИМАНИЕ! Рабочие растворы средства для обработки различных объектов можно применять многократно в течение срока, не превышающего 14 суток, если их внешний вид не изменился. При первых признаках изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор следует заменить.

Таблица 20 Режимы дезинфекции высокого уровня и стерилизации изделий медицинского назначения растворами средства «КЛИОФОКС»

| Вид обработки | Вид обрабатываемых изделий | Режим обработки | Способ обработки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | концентрация рабочегораствора(по препарату), % | время обработки, мин |  |
| Дезинфекция Высокого уровня | Жесткие и гибкие эндоскопы | 20,0 | 15 | Погружение |
| Стерилизация | Изделия медицинского назначения из металлов, (включая хирургические, в том числе с замковыми частями, и стоматологические (включая вращающиеся) инструменты), пластмасс, стекла, резин | 35 | 90 | Погружение |
|  | Жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним | 35 | 90 | Погружение |

7. Меры предосторожности

7.1. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний к данной работе, не страдающие аллергическими заболеваниями, прошедшие обучение, инструктаж по безопасной работе с моющими и дезинфицирующими средствами и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

7.2. При приготовлении рабочих растворов необходимо избегать попадания средства на кожу и в глаза.

7.3. Все работы со средством и рабочими растворами проводить в резиновых перчатках.

7.3. Приготовление рабочих растворов необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении. Все помещения, где работают со средством, должны быть снабжены приточно-вытяжной принудительной вентиляцией.

7.4. Дезинфекцию поверхностей способом протирания возможно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания.

7.5. Обработку поверхностей в помещениях способом протирания рабочими растворами средства концентрацией 2,0% и ниже можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

Обработку поверхностей растворами средства способом орошения проводить в отсутствии пациентов и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В и глаз - герметичными очками.

7.6. Емкости с растворами средства должны быть закрыты.

7.7. При проведении работ со средством следует строго соблюдать правила личной гигиены. После работы  вымыть лицо и руки с мылом.

7.8. Хранить средство следует в местах, недоступных детям, отдельно от пищевых продуктов и  лекарственных веществ.

7.9. Средство «Клиофокс» пожаро- и взрывобезопасно. Средство является окислителем, способно вызывать воспламенение трудногорючих материалов. Средство тушения – вода.

7.10. Следует избегать опрокидывания тары и её резкого наклона. В случае пролива средства необходимо адсорбировать удерживающими жидкость веществом (силикагель, песок), не использовать горючие материалы (например, стружку), затем нейтрализовать (используя 30–40% раствор бисульфита натрия) и смыть его большим количеством воды. Смыв в канализационную систему средства следует проводить только в разбавленном виде.

8. Меры первой помощи

8.1. При несоблюдении мер предосторожности могут возникнуть явления острого отравления, которые характеризуются признаками раздражения органов дыхания, кожных покровов и слизистых оболочек. Появляется першение в горле, резь и боль в глазах, слезотечение, насморк, кашель, головная боль, тошнота, жжение кожи.

8.2. При раздражении органов дыхания (першение в горле, носу, кашель, затрудненное дыхание, удушье, слезотечение) пострадавшего удаляют из рабочего помещения на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку прополаскивают водой. Дают теплое питье (молоко). При необходимости обратиться к врачу.

8.3. При попадании  средства «Клиофокс»  и рабочих растворов на кожу немедленно смыть его большим количеством воды с мылом. Смазать смягчающим кремом. При необходимости обратиться к врачу.

8.4. При попадании средства и рабочих растворов в глаза следует немедленно промыть их проточной чистой водой в течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия, а при болях – 1%-2% раствор новокаина. Обязательно обратится к врачу-окулисту.

8.5. При попадании средства в желудок рвоту не вызывать! Дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать. При необходимости обратиться к врачу.

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, УПАКОВКА

9.1.Средство транспортируют любым видом наземного транспорта в оригинальных упаковках производителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорт и гарантирующими сохранность средства и тары при температуре от  минус -20єС до плюс 35єС

9.2 Средство следует хранить в оригинальной упаковке изготовителя в закрытом сухом вентилируемом складском помещении, защищённом от попадания прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов от минус -20єС до плюс 35єС

9.3. В аварийных ситуациях следует использовать защитную одежду, сапоги и средства индивидуальной защиты: органов дыхания универсальными респираторами типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки В, глаз - герметичными очками, кожи рук резиновыми перчатками. При уборке пролившегося средства следует адсорбировать удерживающим жидкость веществом (силикагель, песок), собрать и направить на утилизацию. Не использовать горючие материалы (например, стружку, опилки). Остатки смыть большим количеством воды.

9.4. Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию. Смыв средства в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.

9.5.Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя (при хранении от минус -20єС до плюс 35єС) составляет 2 года. Рабочие растворы средства в концентрации до 1% включительно используются в течение 14 суток с момента приготовления. Средство сохраняет свои свойства после замораживания  и размораживания.

10. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

10.1. По показателям качества средство «Клиофокс» должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 22. Методы контроля качества средства представлены фирмой-производителем.

# Таблица 22. Контролируемые показатели качества средства «Клиофокс»

| № п/п | Наименование показателя | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид, цвет и запах | Однородная прозрачная жидкость от бесцветной до желтого цвета со слабым специфическим запахом |
| 2. | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства | 6,0 ± 1,0 |
| 3. | Массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида, % | 5,0 ± 0,5 |
| 4. | Массовая доля пероксида водорода, % | 15,0 ± 1,0 |
| 5. | Массовая доля полигексаметиленбигуанид гидрохлорида | Контролируется в процессе производства, согласно ТУ 9392-018-51022808-2012 |

10.2. Определение внешнего вида и запаха

Внешний вид средства определяется визуально. Для этого в пробирку из бесцветного прозрачного стекла с внутренним диаметром 30 - 32 мм (ГОСТ 25336-82) наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете на белом фоне. Запах определяют органолептически.

10.3. Определение показателя активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства

Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора  средства измеряют потенциометрически в соответствии с ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов».

Для приготовления 1% водного раствора используют дистиллированную воду по ГОСТ 6709-72.

10.4. Методика определения массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

10.4.1.Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида в средстве определяют методом двухфазного титрования.

Титрование проводят анионным стандартным раствором (натрий додецилсульфат) при добавлении гидроокиси калия или буферного раствора рН=11 в присутствии красителя метиленовый голубой.

# 10.4.2.Приборы, реактивы, растворы

Весы лабораторные высокого (2) класса точности по ГОСТ 24104-2001 с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Пипетка 2-1-2-5 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндр мерный 2-100-2 с притертой пробкой ГОСТ 1770-74.

Колбы мерные 2-100-2, 2-500-2 по ГОСТ 1770-74.

Натрий сернокислый по ГОСТ 4166-76.

Натрий углекислый по ГОСТ 83-79.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88.

Додецилсульфат натрия CAS № 151-21-3 с содержанием основного вещества не менее 99%; 0,004 М. водный раствор.

Индикатор метиленовый голубой по ТУ 6-09-5569-93; водный раствор с массовой долей 0,1%.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

10.4.3.Подготовка к анализу

Приготовление 0,004 М стандартного раствора натрий додецилсульфата: в мерной колбе вместимостью 500 см3 растворяют в воде 0,5777 г натрий додецилсульфата, добавляют воду до  калибровочной метки и тщательно перемешивают.

# Приготовление буферного раствора с рН -11,0

Буферный раствор готовят растворением 3,5 г углекислого натрия и 50 г натрия сернокислого в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 500 см3 с доведением водой до метки. Готовый раствор перемешивают. Раствор может

храниться в течение 1 месяца.

10.4.4.Проведение анализа

Около 3 г средства, взвешенного с точностью до четвертого десятичного знака, растворяют в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема дистиллированной водой до метки.

В цилиндр вместимостью 100 см3 вносят 5 см3 раствора натрий додецилсульфата концентрации точно С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3, прибавляют 30 см3 дистиллированной воды и 30 см3 буферного раствора с рН=11; далее прибавляют 0,5 см3 раствора метиленового голубого и 15 см3 хлороформа. Образовавшуюся двухфазную систему с нижним хлороформным слоем,