| ИНСТРУКЦИЯ |  |
| --- | --- |
| по применению индикаторов паровой стерилизации химических одноразовых "СТЕРИКОНТ-П" |
| № 154.024.01ИП |  |

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.ФЦ.29.944.П.000359.11.01 от 27.11.2001 г.

Регистрационное удостоверение

№ 29/19020401/2277-01 от 07.08.2000 г.

## Общие положения

Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые СТЕРИКОНТ-П-120/45-01-1 и СТЕРИКОНТ-П-132/20-01-1 (далее - индикаторы) выпускаются в соответствии с ТУ 9398-007-11674404-2004 (взамен ТУ 9443-007-11764404-2001) и предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара, - в ка-мере паровых стерилизаторов с удалением воздуха из нее методом продувки паром.

Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1.

Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Желтый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достижения значений критических параметров стерилизации в течение цикла паровой стерилизации. Темный сине-фиолетовый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров стерилизации.

Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. Режимы стерилизации (условия в камере стерилизатора), для контроля которых предназначены индикаторы, и соответствующие им контрольные значения индикатора приведены в таблице 1.

Применение индикаторов позволяет обнаружить несоблюдение режима стерилизации, обусловленное технической неисправностью стерилизаторов, нарушением правил их загрузки, ошибкой в установке значений параметров или их сбоем, и тем самым уменьшить вероятность использования нестерильных изделий.

#### Таблица 1

| Наименование индикатора | Режим паровой стерилизации (условия в камере стерилизатора) | Контрольные значения индикатора |
| --- | --- | --- |
|  | Температура стерилизации, °С | Время стерилиза- ционной выдержки, мин | Давление пара, МПа | Температура, °С | Время выдержки, мин |
| СТЕРИКОНТ- П-120/45 | 120+2 | 45+3 | 0,11+0,02 | 120 | 45 |
| СТЕРИКОНТ-П-132/20 | 132±2 | 20±2 | 0,20±0,02 | 130 | 20 |

Индикаторы предназначены для использования персоналом учреждений, предприятий и служб, эксплуатирующих и контролирующих стерилизационное оборудование. На упаковке индикаторов указаны их наименование, срок годности, номер партии, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя. Хранить индикаторы следует в упаковке изготовителя при температуре от 5°С до 40°С и относительной влажности не выше 85%, в защищённом от солнечного света месте. Гарантийный срок годности 24 месяца. Индикаторы, в том числе использованные, не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду, не требуют особых мер безопасности и могут утилизироваться как бытовой мусор.

## Применение индикаторов.

Все операции с индикаторами - их размещение в камере стерилизатора, выемку, интерпретацию результатов и документирование - осуществляет персонал, проводящий стерилизацию. Индикаторы рекомендуется применять в каждом цикле стерилизации. Количество индикаторов, закладываемых в стерилизатор, зависит от объема камеры стерилизатора (таблица 2, рис.1). .

#### Таблица 2

| Объём стерилизационной камеры парового стерилизатора, дм3 | Количество точек, в которые закладываются индикаторы |
| --- | --- |
| до 100 включительно | 5 |
| от 100 до 750 включительно | 11 |
| свыше 750 | 13 |

От листа с индикаторами по линиям перфорации отрывают необходимое количество индикаторов (таблица 2) и нумеруют их в соответствии с нумерацией контрольных точек (рис.1). Индикаторы помещают в камере стерилизатора с внешней стороны упаковок и стерилизационных коробок (биксов) со стерилизуемыми изделиями по возможности придерживаясь расположения контрольных точек (рис.1). В каждую точку помещают не менее одного индикатора.

#### Расположение контрольных точек в паровых стерилизаторах.

Для закрепления индикатора с его обратной стороны удаляют часть защитного бумажного покрытия, закрывающего липкий слой со стороны логотипа "Винар". Закрепление индикаторов производить :

- при использовании комбинированных упаковок (прозрачная синтетическая пленка плюс бумага) на пленку; - при использовании бумажных пакетов - на заклеивающийся клапан пакета; при использовании листовых бумажных оберточных материалов

- на оставшийся свободным после завертывания угол бумаги; - при использовании стерилизационных коробок - на бирку коробки.

ВНИМАНИЕ! Не допускается размещать индикаторы СТЕРИКОНТ-П внутри стерилизуемых изделий и упаковок. Для контроля условий стерилизации внутри изделий и упаковок необходимо использовать индикаторы серии "СТЕРИТЕСТ-П".

По окончании цикла стерилизации оценивают изменение цвета индикаторной метки каждого индикатора. Если на всех индикаторах цвет индикаторной метки изменяется на темный сине-фиолетовый, соответствующий цвету эталона сравнения или стал темнее него, то были соблюдены требуемые значения критических параметров режима стерилизации, все изделия загрузки считаются простерилизованными. Если индикаторная метка хотя бы одного индикатора полностью или частично сохранила желтый цвет, либо изменила цвет на зеленый или коричнево-зеленый, легко отличимый от цвета эталона сравнения, то не были соблюдены требуемые значения критических параметров режима стерилизации в камере стерилизатора, все изделия загрузки считаются нестерильными. В этом случае проверяют соблюдение правил загрузки стерилизатора и правильность установки параметров, переупаковывают изделия в новые упаковки, заменяют индикаторы и подвергают изделия повторной стерилизации. ПРИМЕЧАНИЕ:

- Оттенки темного сине-фиолетового цвета эталона индикаторов разных партий могут иметь незначительные различия в пределах погрешности цветопередачи при печати.

- В зависимости от особенностей освещения (освещенность, естественное или искусственное, тип ламп и др.) конечный темный цвет индикаторной метки может иметь различные оттенки сине-фиолетового вплоть до черного.

При повторении неудовлетворительных результатов контроля эксплуатацию стерилизатора прекращают и проверяют его техническую исправность. Стерилизатор разрешают использовать после устранения причин его неудовлетворительной работы и получения положительных результатов контроля эффективности удаления воздуха из стерилизационной камеры с помощью Тест-ИХ и микробиологической эффективности стерилизации с помощью Тест-ИБ в соответствии с инструкцией "Контроль удаления воздуха в стерилизационных камерах паровых стерилизаторов с гравитационным методом откачки", утвержденной Госсанэпиднадзором Минздрава РФ 18.12.2003г. № 11-7/18-09.

Использованные индикаторы могут подклеиваться в журнал учёта стерилизации (форма 257/у) в выделенные для этого колонки и храниться в качестве документа архива в течение 12 месяцев после использования. Индикаторы с липким слоем не требуют нанесения дополнительного клея, и подклеиваются в журнал после снятия с его липкого слоя защитной бумаги.